## Eva
Current Shunt DC | [12 empty] | DMM 8508 | [13 empty] | DMM 3458 | [12 empty] | Rshunt
Instrument | Arus Uji |  | Rss |  |  |  | Pembacaan DMM |  | Koreksi DMM |  | Rxs |  | ESDM 8508 |  | RESOLUSI 8508 |  | SERTIFIKAT 8508 |  | SPEK 8508 |  | TEMP 8508 |  | EMF |  | Combine unc |  | ESDM 3458 |  | RESOLUSI 3458 |  | SERTIFIKAT 3458 |  | SPEK & TEMP 3458 |  | TEMP 3458 | EMF |  | Combine unc |  | Sert Rshunt |  | Spek Rshunt |  | Temp Rshunt |  | Pcoef |  | Combine unc |  | c8508 |  | c3458 |  | cRshunt |  | Abs unc 8508 |  | Abs unc 8508 |  | Abs unc 8508 |  | Comb abs unc |  | k | Exp Unc
STD (8508) | 3 | A | 10.0006 | mΩ |  |  | 29.957 | mV | -0.00034032 | mV | 1.0027 | mV/A | 0.00023573 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00025792 | mV | 0.00010443 | mV | 1.3837e-05 | mV | 0.001 | mV | 0.0010645 | mV | 6.7483e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00068521 | mV | 0.00023736 | mV | Sudah ikut di spek | 0.001 | mV | 0.0012371 | mV | 0.0001 | mΩ | 0.00057738 | mΩ | 5.7738e-05 | mΩ | 5.3574e-06 | mΩ | 0.00059727 | mΩ | -0.033471 | mΩ/mV | 0.33384 | mΩ/mV | 0.10026 | mV/mV | -3.563e-05 | mV*mΩ/mV | 0.00041299 | mV*mΩ/mV | 5.9884e-05 | mV*mΩ/mV | 0.00042882 | mV/A | 2 | 0.00085765 | mV/A
UUC (3458) | [6 empty] | 3.0039 | mV | -0.00035198 | mV
STD (8508) | -3 | A | 10.0006 | mΩ |  |  | -29.9813 | mV | 0.0010609 | mV | 0.99685 | mV/A | 0.00018131 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00025828 | mV | 0.00010447 | mV | 1.3848e-05 | mV | 0.001 | mV | 0.0010539 | mV | 5.1245e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00068229 | mV | 0.00023732 | mV |  | 0.001 | mV | 0.0012347 | mV | 0.0001 | mΩ | 0.00057738 | mΩ | 5.7738e-05 | mΩ | 5.3574e-06 | mΩ | 0.00059727 | mΩ | 0.03325 | mΩ/mV | -0.33357 | mΩ/mV | 0.099679 | mV/mV | 3.5042e-05 | mV*mΩ/mV | -0.00041186 | mV*mΩ/mV | 5.9536e-05 | mV*mΩ/mV | 0.00042761 | mV/A | 2 | 0.00085523 | mV/A
UUC (3458) | [6 empty] | -2.9881 | mV | -0.00026474 | mV
STD (8508) | 15 | A | 0.9999 | mΩ |  |  | 14.9885 | mV | 7.5175e-05 | mV | 0.99981 | mV/A | 3.4843e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00020747 | mV | 8.11e-05 | mV | 6.9229e-06 | mV | 0.001 | Mv | 0.0010251 | mV | 7.6354e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00078776 | mV | 0.00026296 | mV |  | 0.001 | mV | 0.0013021 | mV | 3e-05 | mΩ | 0.00028865 | mΩ | 1.7319e-05 | mΩ | 1.3391e-06 | mΩ | 0.00029226 | mΩ | -0.066705 | mΩ/mV | 0.066711 | mΩ/mV | 0.99991 | mV/mV | -6.8381e-05 | mV*mΩ/mV | 8.6866e-05 | mV*mΩ/mV | 0.00029224 | mV*mΩ/mV | 0.00032245 | mV/A | 2 | 0.0006449 | mV/A
UUC (3458) | [6 empty] | 14.9878 | mV | -0.00061521 | mV
STD (8508) | -15 | A | 0.9999 | mΩ |  |  | -14.9742 | mV | 0.00064503 | mV | 0.99965 | mV/A | 3.6797e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00020729 | mV | 8.1078e-05 | mV | 6.9163e-06 | mV | 0.001 | mV | 0.0010252 | mV | 5.9716e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00078377 | mV | 0.00026292 | mV |  | 0.001 | mV | 0.0012988 | mV | 3e-05 | mΩ | 0.00028865 | mΩ | 1.7319e-05 | mΩ | 1.3391e-06 | mΩ | 0.00029226 | mΩ | 0.066761 | mΩ/mV | -0.066777 | mΩ/mV | 0.99976 | mV/mV | 6.8441e-05 | mV*mΩ/mV | -8.6733e-05 | mV*mΩ/mV | 0.00029219 | mV*mΩ/mV | 0.00032238 | mV/A | 2 | 0.00064477 | mV/A
UUC (3458) | [6 empty] | -14.9698 | mV | -0.00012523 | mV
STD (8508) | 27 | A | 0.9999 | mΩ |  |  | 26.9668 | mV | -0.00025732 | mV | 0.99975 | mV/A | 7.3919e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00025792 | mV | 9.9772e-05 | mV | 1.2455e-05 | mV | 0.001 | mV | 0.0010402 | mV | 5.1245e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00078776 | mV | 0.00028854 | mV |  | 0.001 | mV | 0.0013063 | mV | 3e-05 | mΩ | 0.00028865 | mΩ | 1.7319e-05 | mΩ | 4.3388e-06 | mΩ | 0.00029229 | mΩ | -0.037074 | mΩ/mV | 0.037079 | mΩ/mV | 0.99985 | mV/mV | -3.8566e-05 | mV*mΩ/mV | 4.8437e-05 | mV*mΩ/mV | 0.00029225 | mV*mΩ/mV | 0.00030874 | mV/A | 2 | 0.00061747 | mV/A
UUC (3458) | [6 empty] | 26.9634 | mV | -0.00087826 | mV
STD (8508) | -27 | A | 0.9999 | mΩ |  |  | -26.9642 | mV | 0.00097727 | mV | 0.99963 | mV/A | 7.2291e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00025828 | mV | 9.9768e-05 | mV | 1.2454e-05 | mV | 0.001 | mV | 0.0010402 | mV | 7.3171e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00078377 | mV | 0.00028852 | mV |  | 0.001 | mV | 0.001305 | mV | 3e-05 | mΩ | 0.00028865 | mΩ | 1.7319e-05 | mΩ | 4.3388e-06 | mΩ | 0.00029229 | mΩ | 0.037074 | mΩ/mV | -0.037084 | mΩ/mV | 0.99973 | mV/mV | 3.8565e-05 | mV*mΩ/mV | -4.8392e-05 | mV*mΩ/mV | 0.00029221 | mV*mΩ/mV | 0.00030869 | mV/A | 2 | 0.00061739 | mV/A
UUC (3458) | [6 empty] | -26.956 | mV | 1.4335e-05 | mV
STD (8508) | 30 | A | 0.9999 | mΩ |  |  | 29.9634 | mV | -0.0003405 | mV | 0.99967 | mV/A | 7.3389e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00025792 | mV | 0.00010444 | mV | 1.384e-05 | mV | 0.001 | mV | 0.0010407 | mV | 0.00021623 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00078776 | mV | 0.00029493 | mV |  | 0.001 | mV | 0.0013245 | mV | 3e-05 | mΩ | 0.00028865 | mΩ | 1.7319e-05 | mΩ | 5.3565e-06 | mΩ | 0.00029231 | mΩ | -0.033364 | mΩ/mV | 0.033371 | mΩ/mV | 0.99978 | mV/mV | -3.4721e-05 | mV*mΩ/mV | 4.42e-05 | mV*mΩ/mV | 0.00029224 | mV*mΩ/mV | 0.0003076 | mV/A | 2 | 0.0006152 | mV/A
UUC (3458) | [6 empty] | 29.9573 | mV | -0.00094402 | mV
STD (8508) | -30 | A | 0.9999 | mΩ |  |  | -29.9603 | mV | 0.0010603 | mV | 0.99955 | mV/A | 4.7603e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00025828 | mV | 0.00010444 | mV | 1.3838e-05 | mV | 0.001 | mV | 0.0010393 | mV | 0.00015399 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00078377 | mV | 0.00029492 | mV |  | 0.001 | mV | 0.0013134 | mV | 3e-05 | mΩ | 0.00028865 | mΩ | 1.7319e-05 | mΩ | 5.3565e-06 | mΩ | 0.00029231 | mΩ | 0.033364 | mΩ/mV | -0.033375 | mΩ/mV | 0.99966 | mV/mV | 3.4674e-05 | mV*mΩ/mV | -4.3835e-05 | mV*mΩ/mV | 0.00029221 | mV*mΩ/mV | 0.00030751 | mV/A | 2 | 0.00061501 | mV/A
UUC (3458) | [6 empty] | -29.949 | mV | 4.9185e-05 | mV
Current Shunt AC | [12 empty] | DMM 3458 | [13 empty] | CALIB 5730
| Arus Uji |  | Frekuensi |  | Koreksi arus uji |  | Pembacaan 3458 |  | Koreksi 3458 |  | Rxs |  | Sertifikat 3458 |  | Spek dan Temp 3458 |  | ESDM |  | Resolusi |  | Combine unc | [5 empty] | Sertifikat 5730 IAC |  | Spek 5730 |  | Temp 5730 |  | Combine unc |  |  | c3458 |  | c5730 |  | Abs unc 3458 |  | Abs unc 5730 |  | Comb abs unc |  | k |  | Exp Unc
| 3 | A | 20 | Hz | -0.00020266 | A | 3.0059 | mV | 0.0022244 | mV | 1.0028 | mV/A | 0.00285 | mV | 3.4421e-07 | mV | 8.2559e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.0028512 | mV |  |  |  |  | 0.0026123 | A | 0.00024249 | A | 5.4848e-05 | A | 0.0026241 | A |  | 0.33336 | 1/A | -0.33429 | mV/A^2 | 0.00095046 | mV/A | -0.00087721 | mV/A | 0.0013934 | mV/A | 2 |  | 0.0027868 | mV/A
| 3 | A | 50 | Hz | -0.00020266 | A | 3.0049 | mV | 0.00039064 | mV | 1.0018 | mV/A | 0.00285 | mV | 2.1715e-07 | mV | 0.00021525 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.0028581 | mV |  |  |  |  | 0.0026123 | A | 0.00011893 | A | 2.0207e-05 | A | 0.0026151 | A |  | 0.33336 | 1/A | -0.33397 | mV/A^2 | 0.00095277 | mV/A | -0.00087337 | mV/A | 0.0013925 | mV/A | 2 |  | 0.002785 | mV/A
| 3 | A | 1 | kHz | -0.0012241 | A | 3.0081 | mV | 0.00075203 | mV | 1.0034 | mV/A | 0.0028 | mV | 2.1719e-07 | mV | 4.7896e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.0028004 | mV |  |  |  |  | 0.0026968 | A | 0.00011893 | A | 2.0207e-05 | A | 0.0026995 | A |  | 0.33347 | 1/A | -0.33459 | mV/A^2 | 0.00093385 | mV/A | -0.00090324 | mV/A | 0.0013992 | mV/A | 2 |  | 0.0027984 | mV/A
| 15 | A | 20 | Hz | -0.0042218 | A | 15.0716 | mV | 0.0082894 | mV | 1.0056 | mV/A | 0.0125 | mV | 3.0633e-07 | mV | 8.124e-05 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.0125 | mV |  |  |  |  | 0.0097828 | A | 0.00086603 | A | 0.00015877 | A | 0.0098223 | A |  | 0.066685 | 1/A | -0.067059 | mV/A^2 | 0.00083359 | mV/A | -0.00065868 | mV/A | 0.0011624 | mV/A | 2 |  | 0.0023248 | mV/A
| 15 | A | 50 | Hz | -0.0042218 | A | 15.0783 | mV | 0.00075392 | mV | 1.0056 | mV/A | 0.0105 | mV | 1.9089e-07 | mV | 0.0010907 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.010557 | mV |  |  |  |  | 0.0097828 | A | 0.00040992 | A | 5.4848e-05 | A | 0.0097915 | A |  | 0.066685 | 1/A | -0.067056 | mV/A^2 | 0.00070397 | mV/A | -0.00065658 | mV/A | 0.00099263 | mV/A | 2 |  | 0.0019853 | mV/A
| 15 | A | 1 | kHz | -0.0087043 | A | 15.0864 | mV | -0.00090518 | mV | 1.0063 | mV/A | 0.0105 | mV | 1.9092e-07 | mV | 7.0711e-05 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.0105 | mV |  |  |  |  | 0.0097806 | A | 0.00040992 | A | 5.4848e-05 | A | 0.0097894 | A |  | 0.066705 | 1/A | -0.067125 | mV/A^2 | 0.00070042 | mV/A | -0.00065711 | mV/A | 0.00099041 | mV/A | 2 |  | 0.0019808 | mV/A
| 20 | A | 20 | Hz | -0.0058965 | A | 20.059 | mV | 0.011032 | mV | 1.0038 | mV/A | 0.0125 | mV | 3.2936e-07 | mV | 0.00012884 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.012501 | mV |  |  |  |  | 0.010636 | A | 0.0011258 | A | 0.00020207 | A | 0.010697 | A |  | 0.050015 | 1/A | -0.050205 | mV/A^2 | 0.00062522 | mV/A | -0.00053706 | mV/A | 0.00092422 | mV/A | 2 |  | 0.0018484 | mV/A
| 20 | A | 50 | Hz | -0.0058965 | A | 20.0677 | mV | 0.0010034 | mV | 1.0037 | mV/A | 0.0105 | mV | 2.1393e-07 | mV | 0.0011866 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.010567 | mV |  |  |  |  | 0.010636 | A | 0.00053116 | A | 6.9282e-05 | A | 0.01065 | A |  | 0.050015 | 1/A | -0.050201 | mV/A^2 | 0.0005285 | mV/A | -0.00053463 | mV/A | 0.00085176 | mV/A | 2 |  | 0.0017035 | mV/A
| 20 | A | 1 | kHz | -0.011821 | A | 20.0788 | mV | -0.0012047 | mV | 1.0045 | mV/A | 0.0105 | mV | 2.1398e-07 | mV | 7.0711e-05 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.0105 | mV |  |  |  |  | 0.010633 | A | 0.00053116 | A | 6.9282e-05 | A | 0.010647 | A |  | 0.05003 | 1/A | -0.050253 | mV/A^2 | 0.00052532 | mV/A | -0.00053504 | mV/A | 0.00084983 | mV/A | 2 |  | 0.0016997 | mV/A

## Lap
Nama Alat/Instrument Name | [6 empty] | : Current Shunt
Pembuat/Manufacturer | [6 empty] | : Keysight
Model/Model | [6 empty] | : 34330A
No.Seri/Serial Number | [6 empty] | : 12345678 - CS
Tanggal Kalibrasi/Calibration Date | [6 empty] | : 1 Maret - 4 Maret 2024
Tempat Kalibrasi/Calibration Place | [6 empty] | : Lab SNSU BSN
Hasil Kalibrasi/Calibration Result
Kondisi Ruangan/Environmental Condition
Suhu/Temperature | [6 empty] | : (22 ± 1) °C
Kelembaban Relatif/Relative Humidity | [6 empty] | : (50 ± 5) %RH
Resistansi DC / DC Resistance
|  | Arus Uji Nominal |  |  |  | Resistansi Terukur |  | Ketidakpastian
|  | Nominal Test Current |  |  |  | Measured Resistance |  | Uncertainty
|  |  | 3 | A |  | 1.0027 | mV/A | 0.00085765 | mV/A
|  |  | -3 | A |  | 0.99685 | mV/A | 0.00085523 | mV/A
|  |  | 15 | A |  | 0.99981 | mV/A | 0.0006449 | mV/A
|  |  | -15 | A |  | 0.99965 | mV/A | 0.00064477 | mV/A
|  |  | 27 | A |  | 0.99975 | mV/A | 0.00061747 | mV/A
|  |  | -27 | A |  | 0.99963 | mV/A | 0.00061739 | mV/A
|  |  | 30 | A |  | 0.99967 | mV/A | 0.0006152 | mV/A
|  |  | -30 | A |  | 0.99955 | mV/A | 0.00061501 | mV/A
Resistansi AC / AC Resistance
|  | Arus Uji Nominal |  |  |  | Resistansi Terukur |  | Ketidakpastian
|  | Nominal Test Current |  |  |  | Measured Resistance |  | Uncertainty
|  | 3 | A | 20 | Hz | 1.0028 | mV/A | 0.0027868 | mV/A
|  | 3 | A | 50 | Hz | 1.0018 | mV/A | 0.002785 | mV/A
|  | 3 | A | 1 | kHz | 1.0034 | mV/A | 0.0027984 | mV/A
|  | 15 | A | 20 | Hz | 1.0056 | mV/A | 0.0023248 | mV/A
|  | 15 | A | 50 | Hz | 1.0056 | mV/A | 0.0019853 | mV/A
|  | 15 | A | 1 | kHz | 1.0063 | mV/A | 0.0019808 | mV/A
|  | 20 | A | 20 | Hz | 1.0038 | mV/A | 0.0018484 | mV/A
|  | 20 | A | 50 | Hz | 1.0037 | mV/A | 0.0017035 | mV/A
|  | 20 | A | 1 | kHz | 1.0045 | mV/A | 0.0016997 | mV/A
Catatan / Notes :
- | Hasil kalibrasi ini diperoleh dengan menggunakan metode pengukuran tidak langsung dengan
menggunakan alat standar yang tertelusur ke SI melalui SNSU-BSN / This calibration result was acquired
based on indirect measurement method using the standard instrument that is traceable SNSU - BSN.
- | Untuk pengukuran resistansi DC, Alat standar yang digunakan adalah Reference Multimeter Fluke 8508A
(SN. 941254525) dan Digital Multimeter Keysight 3458A (SN. MY45053198) / For the measurement of
DC resistance, the standard instrument used was Reference Multimeter Fluke 8508A (SN. 941254525) and
Digital Multimeter Keysight 3458A (SN. MY45053198)
- | Untuk pengukuran resistansi AC, alat standar yang digunakan adalah Multifunction Calibrator Fluke 5730
(SN. 4978506), Transconductance Amplifier Clarke Hess 8200A (SN. 117), dan Digital Multimeter
Keysight 3458A (SN. MY45053198) / For the measurement of DC resistance, the standard instrument used
was Multifunction Calibrator Fluke 5730 (SN. 4978506), Transconductance Amplifier Clarke Hess 8200A
(SN. 117), and Digital Multimeter Keysight 3458A (SN. MY45053198)
- | Ketidakpastian pengukuran dihitung dengan tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95% dan faktor
cakupan k = 2./ The uncertainty of measurement was calculated with the confidence level not less than 95 % and
coverage factor of k = 2.
Dikalibrasi oleh/Calibrated by |  |  |  |  | : Hayati Amalia, M.T.
Diperiksa oleh/Checked by |  |  |  |  | : Agah Faisal, M.Sc
(Penyelia/Supervisor)
: Agah Faisal, M.Sc.
(Ka. Lab SNSU Kelistrikan/Head of NMS for Electricity Laboratory)
= = = = Akhir dari Sertifikat / End of Certificate = = = =