## Form
[8 empty] | Tanggal | :
Nama Alat |  | : Thermometer Readout Chub E4 | [5 empty] | Nama Standar | :
Merk |  | : Fluke | [5 empty] | Merk Standar | :
Tipe |  | : 1529 | [5 empty] | Tipe | :
No Seri |  | : B38955 | [5 empty] | No Seri | :
[8 empty] | Kondisi ruang | :
RDC (Channel 1)
Titik Ukur |  | Penunjukan | Konfigurasi | Jenis standar | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Unit |  | Titik Ukur |  | Penunjukan | Konfigurasi | Jenis standar | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Unit
|  | Standar (Ω) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | Standar (Ω) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ω |  |  |  | 0.9999 | 1.0013 | 0.9975 | 0.9991 | 0.9971 |  |  | 1 | Ω
10 | Ω |  |  |  | 10.0002 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0003 | 10 |  |  | 10 | Ω
25 | Ω |  |  |  | 24.9998 | 25 | 24.9999 | 24.9996 | 24.9995 |  |  | 25 | Ω
50 | Ω |  |  |  | 50 | 49.999 | 50.0002 | 50 | 50.0001 |  |  | 50 | Ω |  |  |  | 49.9993 | 49.9993 | 49.9993 | 49.9993 | 49.9993
100 | Ω |  |  |  | 100.0004 | 100.0005 | 99.9995 | 100.0005 | 99.9997 |  |  | 100 | Ω
200 | Ω |  |  |  | 200.0005 | 200.0007 | 200.001 | 200.0017 | 200.0018 |  |  | 200 | Ω |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
300 | Ω |  |  |  | 300.0011 | 300.0009 | 300.0014 | 300.0019 | 300.0015 |  |  | 300 | Ω |  |  |  | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999
400 | Ω |  |  |  | 400.0024 | 400.0045 | 400.0023 | 400.0035 | 400.0032 |  |  | 400 | Ω |  |  |  | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999
500 | Ω |  |  |  | 500 | 499.999 | 500.0018 | 500.0045 | 500.0057 |  |  | 500 | Ω
1000 | Ω |  |  |  | 1000.044 | 1000.034 | 1000.022 | 1000.011 | 1000.031 |  |  | 1000 | Ω
RDC (Channel 2) | [11 empty] | RDC (Channel 2)
Titik Ukur |  | Penunjukan | Config | Jenis standar | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Unit |  | Titik Ukur |  | Penunjukan | Config | Jenis standar | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Unit
|  | Standar (Ω) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | Standar (Ω) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ω |  |  |  | 1.0009 | 1 | 1.0005 | 1.0008 | 1.0001 |  |  | 1 | Ω
10 | Ω |  |  |  | 10 | 10.0003 | 10.0004 | 10.0002 | 10.0001 |  |  | 10 | Ω
25 | Ω |  |  |  | 24.9996 | 24.9999 | 24.9998 | 24.9999 | 24.9998 |  |  | 25 | Ω
50 | Ω |  |  |  | 50.0001 | 49.9998 | 49.9999 | 50 | 50.0001 |  |  | 50 | Ω |  |  |  | 49.9993 | 49.9993 | 49.9993 | 49.9993 | 49.9993
100 | Ω |  |  |  | 100.0003 | 99.9997 | 99.9993 | 100.0003 | 100 |  |  | 100 | Ω
200 | Ω |  |  |  | 200.0006 | 200.0009 | 200.001 | 199.9997 | 199.9998 |  |  | 200 | Ω |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
300 | Ω |  |  |  | 300.0001 | 300.0002 | 299.9997 | 299.9993 | 299.9998 |  |  | 300 | Ω |  |  |  | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999
400 | Ω |  |  |  | 400.0041 | 400.0051 | 400.0056 | 400.0029 | 400.0022 |  |  | 400 | Ω |  |  |  | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999
500 | Ω |  |  |  | 499.9953 | 499.9972 | 499.9927 | 500.0025 | 500.007 |  |  | 500 | Ω
1000 | Ω |  |  |  | 1000.035 | 1000.027 | 1000.037 | 1000.052 | 1000.035 |  |  | 1000 | Ω
[8 empty] | Tanggal | :
Nama Alat |  | : Thermometer Readout Chub E4 | [5 empty] | Nama Standar | :
Merk |  | : Fluke | [5 empty] | Merk Standar | :
Tipe |  | : 1529 | [5 empty] | Tipe | :
No Seri |  | : B38955 | [5 empty] | No Seri | :
[8 empty] | Kondisi ruang | :
Channel 3
Tegangan DC |  | EMF
Titik Ukur |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Alat
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
20 | mV | Nor | 20 | mV | UUC
|  | Nor | 20 | mV | STD
|  | Rev | 20 | mV | UUC
|  | Rev | 20 | mV | STD
Tegangan DC (Channel 3)
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Alat
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
|  |  | -10 | mV | UUC
STD
|  |  | -5 | mV | UUC
STD
|  |  | -2 | mV | UUC
STD
|  |  | 0 | mV | UUC
STD
|  |  | 2 | mV | UUC
STD
|  |  | 4 | mV | UUC
STD
|  |  | 5 | mV | UUC
STD
Tegangan DC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Alat
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
|  |  | 6 | mV | UUC | 6.0063 | 5.9956 | 5.9944 | 6.0027 | 6.003
[5 empty] | STD | 5.999 | 5.9992 | 5.9986 | 5.9993 | 5.9986
|  |  | 8 | mV | UUC | 7.9913 | 7.9927 | 7.9942 | 7.9973 | 8.0064
[5 empty] | STD | 7.999 | 7.9986 | 7.9992 | 7.9992 | 7.9992
|  |  | 10 | mV | UUC | 9.9931 | 9.9972 | 9.9927 | 9.9956 | 10.0008
[5 empty] | STD | 9.9993 | 9.9993 | 9.9998 | 9.9995 | 10.0006
|  |  | 12 | mV | UUC | 11.9919 | 11.9911 | 11.9923 | 11.9913 | 12.0038
[5 empty] | STD | 11.9995 | 12 | 11.9997 | 11.9993 | 11.9996
|  |  | 15 | mV | UUC | 15.0032 | 14.9993 | 14.9967 | 15.0018 | 14.9906
[5 empty] | STD | 14.9995 | 14.9996 | 15 | 15.0001 | 14.9986
|  |  | 20 | mV | UUC | 19.9902 | 19.992 | 19.9909 | 19.9925 | 20.0026
[5 empty] | STD | 19.9995 | 19.9996 | 19.9993 | 230.0003 | 19.9994
|  |  | 25 | mV | UUC | 24.999 | 25.0034 | 25.0038 | 24.9968 | 24.9907
[5 empty] | STD | 24.9993 | 25 | 24.9998 | 24.9994 | 24.9989
|  |  | 30 | mV | UUC | 29.9927 | 29.9893 | 29.9906 | 29.9901 | 29.9962
[5 empty] | STD | 29.9998 | 29.9984 | 29.9988 | 29.9989 | 29.9993
|  |  | 40 | mV | UUC | 39.9875 | 39.9941 | 39.9884 | 39.995 | 40.0011
[5 empty] | STD | 40.0009 | 39.9998 | 40.0002 | 39.9997 | 40
|  |  | 50 | mV | UUC | 49.9975 | 49.9939 | 49.992 | 49.9906 | 49.9898
[5 empty] | STD | 49.9992 | 49.9993 | 49.9999 | 49.9997 | 49.9997
|  |  | 60 | mV | UUC | 59.9983 | 59.996 | 59.9979 | 59.9965 | 59.9942
[5 empty] | STD | 59.9992 | 59.9988 | 59.9992 | 59.9993 | 59.9986
|  |  | 70 | mV | UUC | 69.9941 | 69.9926 | 69.9903 | 69.99 | 69.9887
[5 empty] | STD | 70.0036 | 70.0036 | 70.0045 | 70.0039 | 70.0048
|  |  | 80 | mV | UUC | 79.9851 | 79.983 | 79.9892 | 79.9841 | 79.9959
[5 empty] | STD | 80.0043 | 80.0041 | 80.0042 | 80.0047 | 80.0043
|  |  | 90 | mV | UUC | 89.9944 | 89.9954 | 89.9955 | 89.9952 | 89.9816
[5 empty] | STD | 89.9994 | 89.9997 | 89.9999 | 89.9998 | 89.9996
|  |  | 100 | mV | UUC | 99.9846 | 99.9841 | 99.9819 | 99.9813 | 99.9878
[5 empty] | STD | 100.0031 | 100.0031 | 100.0028 | 100.0029 | 100.0035
[8 empty] | Tanggal | :
Nama Alat |  | : Thermometer Readout Chub E4 | [5 empty] | Nama Standar | :
Merk |  | : Fluke | [5 empty] | Merk Standar | :
Tipe |  | : 1529 | [5 empty] | Tipe | :
No Seri |  | : B38955 | [5 empty] | No Seri | :
[8 empty] | Kondisi ruang | :
Channel 4
Tegangan DC |  | EMF
Titik Ukur |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Alat
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
20 | mV | Nor | 20 | mV | UUC | 19.9978 | 19.9976 | 19.998 | 19.9977 | 19.9973
|  | Nor | 20 | mV | STD | 19.9997 | 19.9996 | 19.9996 | 19.9996 | 19.9994
|  | Rev | 20 | mV | UUC | -19.9993 | -19.9984 | -19.998 | -19.9976 | -19.9981
|  | Rev | 20 | mV | STD | -20.001 | -20.0011 | -20.0011 | -20.0011 | -20.0011
Tegangan DC (Channel 4)
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Alat
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
|  |  | -10 | mV | UUC | -10.0004 | -9.9993 | -9.9995 | -9.9985 | 10
[5 empty] | STD | -10.0008 | -10.0008 | -10.0008 | -10.0009 | -10.0009
|  |  | -5 | mV | UUC | -5.0063 | -5.0078 | -5.0076 | -5.0075 | -5.0067
[5 empty] | STD | -5.0008 | -5 | -4.9999 | -4.9999 | -5
|  |  | -2 | mV | UUC | -2.0003 | -2.0004 | -2.0005 | -2.0004 | -2.0005
[5 empty] | STD | -2.0006 | -2.0007 | -2.0008 | -2.0006 | -2.0006
|  |  | 0 | mV | UUC | -0.0009 | -0.0011 | -0.0009 | -0.0006 | -0.0005
[5 empty] | STD | -0.00065 | -0.00065 | -0.00065 | -0.00066 | -0.00066
|  |  | 2 | mV | UUC | 1.9997 | 1.9997 | 1.9987 | 2.0007 | 1.9989
[5 empty] | STD | 1.9993 | 1.9994 | 1.9994 | 1.9994 | 1.9993
|  |  | 4 | mV | UUC | 3.9996 | 4.0008 | 4.0008 | 4.0005 | 4.0004
[5 empty] | STD | 3.9995 | 3.9995 | 3.9994 | 3.9993 | 3.9993
|  |  | 5 | mV | UUC | 4.999 | 4.9989 | 4.9992 | 4.9993 | 4.9993
[5 empty] | STD | 4.9994 | 4.9993 | 4.9994 | 4.9995 | 4.9993
Tegangan DC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Alat
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
|  |  | 6 | mV | UUC | 5.9985 | 5.999 | 5.9998 | 5.9987 | 5.9986
[5 empty] | STD | 5.9995 | 5.9995 | 5.9996 | 5.9995 | 5.9994
|  |  | 8 | mV | UUC | 7.9998 | 7.9994 | 7.9991 | 7.9988 | 7.9984
[5 empty] | STD | 7.9994 | 7.9994 | 7.9994 | 7.9994 | 7.9995
|  |  | 10 | mV | UUC | 9.9999 | 9.9997 | 9.9999 | 9.9998 | 9.9999
[5 empty] | STD | 9.9995 | 9.9995 | 9.9994 | 9.9994 | 9.9993
|  |  | 12 | mV | UUC | 11.9994 | 11.9988 | 11.9987 | 11.9983 | 11.9982
[5 empty] | STD | 11.9995 | 11.9994 | 11.9995 | 11.9995 | 11.9995
|  |  | 15 | mV | UUC | 14.999 | 14.9989 | 14.9988 | 14.9986 | 14.9984
[5 empty] | STD | 14.9995 | 14.9995 | 14.9994 | 14.9995 | 14.9995
|  |  | 20 | mV | UUC | 19.9994 | 19.9975 | 19.9977 | 19.9983 | 19.9996
[5 empty] | STD | 19.9996 | 19.9995 | 19.9996 | 19.9995 | 19.9996
|  |  | 25 | mV | UUC | 24.998 | 24.9976 | 24.9975 | 24.9973 | 24.9974
[5 empty] | STD | 24.9995 | 24.9995 | 24.9997 | 24.9996 | 24.9996
|  |  | 30 | mV | UUC | 29.9986 | 29.9988 | 29.9982 | 29.9976 | 29.998
[5 empty] | STD | 29.9996 | 29.9995 | 29.9996 | 29.9997 | 29.9996
|  |  | 40 | mV | UUC | 39.9966 | 39.9978 | 39.9981 | 39.9976 | 39.9968
[5 empty] | STD | 39.9998 | 39.9997 | 39.9997 | 39.9998 | 39.9998
|  |  | 50 | mV | UUC | 49.9973 | 49.9975 | 49.9972 | 49.9957 | 49.996
[5 empty] | STD | 50 | 50 | 49.9999 | 49.9999 | 49.9999
|  |  | 60 | mV | UUC | 59.9965 | 59.9963 | 59.9958 | 59.9953 | 59.9951
[5 empty] | STD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60.0001
|  |  | 70 | mV | UUC | 69.9952 | 69.9959 | 69.996 | 69.9956 | 69.9953
[5 empty] | STD | 70.0002 | 70.0002 | 70.0002 | 70.0003 | 70.0002
|  |  | 80 | mV | UUC | 79.9935 | 79.9937 | 79.9938 | 79.9942 | 79.9945
[5 empty] | STD | 80.0003 | 80.0003 | 80.0003 | 80.0003 | 80.0004
|  |  | 90 | mV | UUC | 89.9937 | 89.9935 | 89.9939 | 89.9939 | 89.9945
[5 empty] | STD | 90.0004 | 90.0006 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005
|  |  | 100 | mV | UUC | 99.994 | 99.9936 | 99.9934 | 99.9935 | 99.9937
[5 empty] | STD | 100.0006 | 100.0007 | 100.0006 | 100.0005 | 100.0007

## Data
[8 empty] | Tanggal | : 25~26 Juli 2024
Nama Alat |  | : Chub E-4 Thermometer Readout | [5 empty] | Nama Standar | :
Merk |  | : Fluke | [5 empty] | Merk Standar | :
Tipe |  | : 1529 | [5 empty] | Tipe | :
No Seri |  | : B12345678 | [5 empty] | No Seri | :
[8 empty] | Kondisi ruang | :
RDC (Channel 1) | [11 empty] | ok |  | ok |  | ok |  | RDC (Channel 1)
Titik Ukur |  | Penunjukan | Config | Jenis standar | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Unit |  | Rata-Rata |  | Stdev |  | Resolusi |  | Titik Ukur |  | Penunjukan | Config | Jenis standar | Pembacaan Standar |  |  |  |  | Unit |  | Rata-Rata |  | Stdev |  | Resolusi
|  | Standar (Ω) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [10 empty] | Standar (Ω) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ω |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | Ω | 0 | Ω | 0.0001 | Ω | 1 | Ω | [10 empty] | #DIV/0! | Ω | #DIV/0! | Ω
10 | Ω |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | Ω | 0 | Ω | 0.0001 | Ω | 10 | Ω | [10 empty] | #DIV/0! | Ω | #DIV/0! | Ω
25 | Ω |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 25 | Ω | 0 | Ω | 0.0001 | Ω | 25 | Ω | [10 empty] | #DIV/0! | Ω | #DIV/0! | Ω
50 | Ω |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 50 | Ω | 0 | Ω | 0.0001 | Ω | 50 | Ω |  |  |  | 49.9993 | 49.9993 | 49.9993 | 49.9993 | 49.9993 |  |  | 49.9993 | Ω | 4.4721e-06 | Ω | 1e-05
100 | Ω |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | Ω | 0 | Ω | 0.0001 | Ω | 100 | Ω | [10 empty] | #DIV/0! | Ω | #DIV/0! | Ω
200 | Ω |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 200 | Ω | 0 | Ω | 0.0001 | Ω | 200 | Ω |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | kΩ | 3.5777e-07 | kΩ | 1e-07
300 | Ω |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | 300 | Ω | 0 | Ω | 0.0001 | Ω | 300 | Ω |  |  |  | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 |  |  | 0.29999 | kΩ | 5.4772e-08 | kΩ | 1e-07
400 | Ω |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  | 400 | Ω | 0 | Ω | 0.0001 | Ω | 400 | Ω |  |  |  | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 |  |  | 0.39999 | kΩ | 8.9443e-08 | kΩ | 1e-07
500 | Ω |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  | 500 | Ω | 0 | Ω | 0.0001 | Ω | 500 | Ω |  |  |  | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 |  |  | 0.49983 | kΩ | 2.1909e-07 | kΩ | 1e-07
1000 | Ω |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | Ω | 0 | Ω | 0.001 | Ω | 1000 | Ω | [10 empty] | #DIV/0! | Ω | #DIV/0! | Ω
RDC (Channel 2) | [17 empty] | RDC (Channel 2)
Titik Ukur |  | Penunjukan | Config | Jenis standar | Pembacaan Alat |  |  |  |  | Unit |  | Rata-Rata |  | Stdev |  | Resolusi |  | Titik Ukur |  | Penunjukan | Config | Jenis standar | Pembacaan Standar |  |  |  |  | Unit |  | Rata-Rata |  | Stdev |  | Resolusi
|  | Standar (Ω) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [10 empty] | Standar (Ω) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ω |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | Ω | 0 | Ω | 0.0001 | Ω | 1 | Ω | [10 empty] | #DIV/0! | Ω | #DIV/0! | Ω
10 | Ω |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | Ω | 0 | Ω | 0.0001 | Ω | 10 | Ω | [10 empty] | #DIV/0! | Ω | #DIV/0! | Ω
25 | Ω |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 25 | Ω | 0 | Ω | 0.0001 | Ω | 25 | Ω | [10 empty] | #DIV/0! | Ω | #DIV/0! | Ω
50 | Ω |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 50 | Ω | 0 | Ω | 0.0001 | Ω | 50 | Ω |  |  |  | 49.9993 | 49.9993 | 49.9993 | 49.9993 | 49.9993 |  |  | 49.9993 | Ω | 8.9443e-06 | Ω | 1e-05
100 | Ω |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | Ω | 0 | Ω | 0.0001 | Ω | 100 | Ω | [10 empty] | #DIV/0! | Ω | #DIV/0! | Ω
200 | Ω |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 200 | Ω | 0 | Ω | 0.0001 | Ω | 200 | Ω |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | kΩ | 8.9443e-08 | kΩ | 1e-07
300 | Ω |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | 300 | Ω | 0 | Ω | 0.0001 | Ω | 300 | Ω |  |  |  | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 | 0.29999 |  |  | 0.29999 | kΩ | 4.4721e-08 | kΩ | 1e-07
400 | Ω |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  | 400 | Ω | 0 | Ω | 0.0001 | Ω | 400 | Ω |  |  |  | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 | 0.39999 |  |  | 0.39999 | kΩ | 4.4721e-08 | kΩ | 1e-07
500 | Ω |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  | 500 | Ω | 0 | Ω | 0.0001 | Ω | 500 | Ω |  |  |  | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 |  |  | 0.49983 | kΩ | 8.9443e-08 | kΩ | 1e-07
1000 | Ω |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | Ω | 0 | Ω | 0.001 | Ω | 1000 | Ω | [10 empty] | #DIV/0! | Ω | #DIV/0! | Ω
[8 empty] | Tanggal | :
Nama Alat |  | : Thermometer Readout Chub E4 | [5 empty] | Nama Standar | :
Merk |  | : Fluke | [5 empty] | Merk Standar | :
Tipe |  | : 1529 | [5 empty] | Tipe | :
No Seri |  | : B38955 | [5 empty] | No Seri | :
[8 empty] | Kondisi ruang | :
Channel 3
Tegangan DC |  | EMF
Titik Ukur |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Alat | [5 empty] | Rata-Rata |  | Stdev |  | Resolusi |  | Titik Ukur |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Rata-Rata |  | Stdev |  | Resolusi
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
20 | mV | Nor | 20 | mV | UUC | 19.9903 | 19.9921 | 19.991 | 19.9926 | 19.9926 | mV | 19.9917 | mV | 0.0010281 | mV |  |  |  |  | Nor | 20 | mV | STD | 19.9995 | 19.9996 | 19.9993 | 19.9993 | 19.9994 | mV | 19.9994 | mV | 0.00013323 | mV
|  | Rev | 20 | mV | UUC | -19.996 | -19.9951 | -19.9976 | -19.9986 | -19.9985 | mV | -19.9972 | mV | 0.0015534 | mV |  |  |  |  | Rev | 20 | mV | STD | -19.9969 | -19.9973 | -19.9969 | -19.9975 | -19.997 | mV | -19.9971 | mV | 0.00027181 | mV
[5 empty] | EMF | -0.00285 | -0.0015 | -0.0033 | -0.003 | -0.00295 | mV | -0.00272 | mV | 0.00070232 | mV | [8 empty] | 0.00133 | 0.00113 | 0.001195 | 0.000905 | 0.0012 | mV | 0.001152 | mV | 0.00015599 | mV
Tegangan DC (Channel 3) | [17 empty] | Tegangan DC (Channel 3)
Rentang Alat |  | Penunjukan Sumber |  |  |  | Pembacaan Alat | [5 empty] | Rata-Rata |  | Stdev |  | Resolusi |  | Rentang Alat |  | Penunjukan Sumber |  |  |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Rata-Rata |  | Stdev |  | Resolusi
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
|  |  | -10 | mV | UUC | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | mV | -10 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV |  |  |  | -10 | mV | STD | -9.9995 | -9.9999 | -9.9998 | -9.9998 | -10.0008 | mV | -10 | mV | 0.00049528 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | -5 | mV | UUC | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | mV | -5 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV |  |  |  | -5 | mV | STD | -4.9978 | -4.9979 | -4.9978 | -4.9972 | -4.9975 | mV | -4.9977 | mV | 0.0002751 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | -2 | mV | UUC | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | mV | -2 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV |  |  |  | -2 | mV | STD | -1.9982 | -1.9979 | -1.9972 | -1.9982 | -1.9977 | mV | -1.9978 | mV | 0.00042828 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 0 | mV | UUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mV | 0 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV |  |  |  | 0 | mV | STD | 0.004 | 0.00395 | 0.00377 | 0.0038 | 0.00359 | mV | 0.003822 | mV | 0.00016208 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 2 | mV | UUC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | mV | 2 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV |  |  |  | 2 | mV | STD | 2.0033 | 2.0038 | 2.0036 | 2.0038 | 2.0037 | mV | 2.0036 | mV | 0.00019583 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 4 | mV | UUC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | mV | 4 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV |  |  |  | 4 | mV | STD | 4.0027 | 4.0037 | 4.0033 | 4.0037 | 4.0042 | mV | 4.0035 | mV | 0.00056774 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 5 | mV | UUC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | mV | 5 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV |  |  |  | 5 | mV | STD | 5.0031 | 5.0042 | 5.0034 | 5.0028 | 5.0033 | mV | 5.0034 | mV | 0.0005278 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 6 | mV | UUC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | mV | 6 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV |  |  |  | 6 | mV | STD | 5.999 | 5.9992 | 5.9986 | 5.9993 | 5.9986 | mV | 5.9989 | mV | 0.00033118 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 8 | mV | UUC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | mV | 8 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV |  |  |  | 8 | mV | STD | 7.999 | 7.9986 | 7.9992 | 7.9992 | 7.9992 | mV | 7.9991 | mV | 0.00025813 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 10 | mV | UUC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mV | 10 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV |  |  |  | 10 | mV | STD | 9.9993 | 9.9993 | 9.9998 | 9.9995 | 10.0006 | mV | 9.9997 | mV | 0.00052538 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 12 | mV | UUC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | mV | 12 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV |  |  |  | 12 | mV | STD | 11.9995 | 12 | 11.9997 | 11.9993 | 11.9996 | mV | 11.9997 | mV | 0.00025871 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 15 | mV | UUC | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | mV | 15 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV |  |  |  | 15 | mV | STD | 14.9995 | 14.9996 | 15 | 15.0001 | 14.9986 | mV | 14.9996 | mV | 0.00060151 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 20 | mV | UUC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | mV | 20 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV |  |  |  | 20 | mV | STD | 19.9995 | 19.9996 | 19.9993 | 19.9993 | 19.9994 | mV | 19.9994 | mV | 0.00013323 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 25 | mV | UUC | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | mV | 25 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV |  |  |  | 25 | mV | STD | 24.9993 | 25 | 24.9998 | 24.9994 | 24.9989 | mV | 24.9995 | mV | 0.00043217 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 30 | mV | UUC | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | mV | 30 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV |  |  |  | 30 | mV | STD | 29.9998 | 29.9984 | 29.9988 | 29.9989 | 29.9993 | mV | 29.999 | mV | 0.0005358 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 40 | mV | UUC | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | mV | 40 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV |  |  |  | 40 | mV | STD | 40.0009 | 39.9998 | 40.0002 | 39.9997 | 40 | mV | 40.0001 | mV | 0.00047464 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 50 | mV | UUC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | mV | 50 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV |  |  |  | 50 | mV | STD | 49.9992 | 49.9993 | 49.9999 | 49.9997 | 49.9997 | mV | 49.9996 | mV | 0.00026678 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 60 | mV | UUC | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | mV | 60 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV |  |  |  | 60 | mV | STD | 59.9992 | 59.9988 | 59.9992 | 59.9993 | 59.9986 | mV | 59.999 | mV | 0.00029811 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 70 | mV | UUC | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | mV | 70 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV |  |  |  | 70 | mV | STD | 70.0036 | 70.0036 | 70.0045 | 70.0039 | 70.0048 | mV | 70.0041 | mV | 0.00054491 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 80 | mV | UUC | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | mV | 80 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV |  |  |  | 80 | mV | STD | 80.0043 | 80.0041 | 80.0042 | 80.0047 | 80.0043 | mV | 80.0043 | mV | 0.00024495 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 90 | mV | UUC | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | mV | 90 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV |  |  |  | 90 | mV | STD | 89.9994 | 89.9997 | 89.9999 | 89.9998 | 89.9996 | mV | 89.9997 | mV | 0.00017785 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 100 | mV | UUC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mV | 100 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV |  |  |  | 100 | mV | STD | 100.0031 | 100.0031 | 100.0028 | 100.0029 | 100.0035 | mV | 100.0031 | mV | 0.00025528 | mV | 1e-05 | mV
Channel 4
Tegangan DC |  | EMF
Titik Ukur |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Alat | [5 empty] | Rata-Rata |  | Stdev |  | Resolusi |  | Titik Ukur |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan standar | [5 empty] | Rata-Rata |  | Stdev |  | Resolusi
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
20 | mV | Nor | 20 | mV | UUC | 19.9979 | 19.9977 | 19.9981 | 19.9978 | 19.9974 | mV | 19.9978 | mV | 0.00025884 | mV |  |  |  |  | Nor | 20 | mV | STD | 19.9997 | 19.9996 | 19.9996 | 19.9996 | 19.9994 | mV | 19.9996 | mV | 9.7826e-05 | mV
|  | Rev | 20 | mV | UUC | -19.9992 | -19.9983 | -19.9979 | -19.9975 | -19.998 | mV | -19.9982 | mV | 0.00063797 | mV |  |  |  |  | Rev | 20 | mV | STD | -20.001 | -20.0011 | -20.0011 | -20.0011 | -20.0011 | mV | -20.0011 | mV | 3.6056e-05 | mV
[5 empty] | EMF | -0.00065 | -0.0003 | 0.0001 | 0.00015 | -0.0003 | mV | -0.0002 | mV | 0.00032977 | mV | [7 empty] | EMF | -0.00066 | -0.00077 | -0.00073 | -0.00078 | -0.000815 | mV | -0.000751 | mV | 5.9203e-05 | mV
Tegangan DC (Channel 4) | [17 empty] | Tegangan DC (Channel 4)
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Alat | [5 empty] | Rata-Rata |  | Stdev |  | Resolusi |  | Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Rata-Rata |  | Stdev |  | Resolusi
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
|  |  | -10 | mV | UUC | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | mV | -10 | mV | 0 | mV | 0.0001 |  |  |  |  | -10 | mV | STD | -10.0008 | -10.0008 | -10.0008 | -10.0009 | -10.0009 | mV | -10.0008 | mV | 4.4385e-05 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | -5 | mV | UUC | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | mV | -5 | mV | 0 | mV | 0.0001 |  |  |  |  | -5 | mV | STD | -5.0008 | -5 | -4.9999 | -4.9999 | -5 | mV | -5.0001 | mV | 0.00039632 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | -2 | mV | UUC | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | mV | -2 | mV | 0 | mV | 0.0001 |  |  |  |  | -2 | mV | STD | -2.0006 | -2.0007 | -2.0008 | -2.0006 | -2.0006 | mV | -2.0007 | mV | 6.4031e-05 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 0 | mV | UUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mV | 0 | mV | 0 | mV | 0.0001 |  |  |  |  | 0 | mV | STD | -0.00065 | -0.00065 | -0.00065 | -0.00066 | -0.00066 | mV | -0.000654 | mV | 5.4772e-06 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 2 | mV | UUC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | mV | 2 | mV | 0 | mV | 0.0001 |  |  |  |  | 2 | mV | STD | 1.9993 | 1.9994 | 1.9994 | 1.9994 | 1.9993 | mV | 1.9994 | mV | 5.6391e-05 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 4 | mV | UUC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | mV | 4 | mV | 0 | mV | 0.0001 |  |  |  |  | 4 | mV | STD | 3.9995 | 3.9995 | 3.9994 | 3.9993 | 3.9993 | mV | 3.9994 | mV | 7.4498e-05 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 5 | mV | UUC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | mV | 5 | mV | 0 | mV | 0.0001 |  |  |  |  | 5 | mV | STD | 4.9994 | 4.9993 | 4.9994 | 4.9995 | 4.9993 | mV | 4.9994 | mV | 9.7365e-05 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 6 | mV | UUC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | mV | 6 | mV | 0 | mV | 0.0001 |  |  |  |  | 6 | mV | STD | 5.9995 | 5.9995 | 5.9996 | 5.9995 | 5.9994 | mV | 5.9995 | mV | 7.4364e-05 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 8 | mV | UUC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | mV | 8 | mV | 0 | mV | 0.0001 |  |  |  |  | 8 | mV | STD | 7.9994 | 7.9994 | 7.9994 | 7.9994 | 7.9995 | mV | 7.9994 | mV | 2.7386e-05 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 10 | mV | UUC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mV | 10 | mV | 0 | mV | 0.0001 |  |  |  |  | 10 | mV | STD | 9.9995 | 9.9995 | 9.9994 | 9.9994 | 9.9993 | mV | 9.9995 | mV | 7.4632e-05 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 12 | mV | UUC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | mV | 12 | mV | 0 | mV | 0.0001 |  |  |  |  | 12 | mV | STD | 11.9995 | 11.9994 | 11.9995 | 11.9995 | 11.9995 | mV | 11.9995 | mV | 4.2661e-05 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 15 | mV | UUC | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | mV | 15 | mV | 0 | mV | 0.0001 |  |  |  |  | 15 | mV | STD | 14.9995 | 14.9995 | 14.9994 | 14.9995 | 14.9995 | mV | 14.9995 | mV | 4.9699e-05 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 20 | mV | UUC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | mV | 20 | mV | 0 | mV | 0.0001 |  |  |  |  | 20 | mV | STD | 19.9996 | 19.9995 | 19.9996 | 19.9995 | 19.9996 | mV | 19.9996 | mV | 8.0808e-05 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 25 | mV | UUC | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | mV | 25 | mV | 0 | mV | 0.0001 |  |  |  |  | 25 | mV | STD | 24.9995 | 24.9995 | 24.9997 | 24.9996 | 24.9996 | mV | 24.9996 | mV | 8.5615e-05 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 30 | mV | UUC | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | mV | 30 | mV | 0 | mV | 0.0001 |  |  |  |  | 30 | mV | STD | 29.9996 | 29.9995 | 29.9996 | 29.9997 | 29.9996 | mV | 29.9996 | mV | 5.8992e-05 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 40 | mV | UUC | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | mV | 40 | mV | 0 | mV | 0.0001 |  |  |  |  | 40 | mV | STD | 39.9998 | 39.9997 | 39.9997 | 39.9998 | 39.9998 | mV | 39.9998 | mV | 3.0822e-05 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 50 | mV | UUC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | mV | 50 | mV | 0 | mV | 0.0001 |  |  |  |  | 50 | mV | STD | 50 | 50 | 49.9999 | 49.9999 | 49.9999 | mV | 49.9999 | mV | 3.9623e-05 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 60 | mV | UUC | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | mV | 60 | mV | 0 | mV | 0.0001 |  |  |  |  | 60 | mV | STD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60.0001 | mV | 60 | mV | 4.4944e-05 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 70 | mV | UUC | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | mV | 70 | mV | 0 | mV | 0.0001 |  |  |  |  | 70 | mV | STD | 70.0002 | 70.0002 | 70.0002 | 70.0003 | 70.0002 | mV | 70.0002 | mV | 6.1887e-05 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 80 | mV | UUC | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | mV | 80 | mV | 0 | mV | 0.0001 |  |  |  |  | 80 | mV | STD | 80.0003 | 80.0003 | 80.0003 | 80.0003 | 80.0004 | mV | 80.0003 | mV | 3.8471e-05 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 90 | mV | UUC | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | mV | 90 | mV | 0 | mV | 0.0001 |  |  |  |  | 90 | mV | STD | 90.0004 | 90.0006 | 90.0005 | 90.0005 | 90.0005 | mV | 90.0005 | mV | 7.6289e-05 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 100 | mV | UUC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mV | 100 | mV | 0 | mV | 0.0001 |  |  |  |  | 100 | mV | STD | 100.0006 | 100.0007 | 100.0006 | 100.0005 | 100.0007 | mV | 100.0006 | mV | 9.4974e-05 | mV | 1e-05 | mV
Note on N54: Hayati Amalia: cek link rumus
Note on P54: Hayati Amalia: cek link rumus
Note on N89: Hayati Amalia: Cek link rumus
Note on P89: Hayati Amalia: Cek link rumus

## Eval
Channel 1 | [7 empty] | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok
Ketidakpastian standar
Aktual alat |  | rata-rata pembacaan UUT |  | koreksi UUC |  |  |  | ESDM |  | Sertifikat |  | Spek |  | Resolusi |  | Koefisien Temperature |  | Rounding |  |  |  | U gabungan | k | Usert | unit |  |  | round
1 | Ω | 1 | Ω | -1.8947e-06 | Ω |  |  | 0 | Ω | 8.5244e-07 | Ω | 1.1547e-06 | Ω | 2.8868e-05 | Ω | 2.3094e-06 | Ω | 2.8868e-05 | Ω |  |  | 4.0915e-05 | 2 | 8.1831e-05 | Ω |  |  | 0.0001
10 | Ω | 10 | Ω | -1.4803e-05 | Ω |  |  | 0 | Ω | 6.2667e-06 | Ω | 1.1547e-05 | Ω | 2.8868e-05 | Ω | 2.3094e-05 | Ω | 2.8868e-06 | Ω |  |  | 3.934e-05 | 2 | 7.8679e-05 | Ω |  |  | 1e-05
24.9998 | Ω | 25 | Ω | -0.00016667 | Ω |  |  | 0 | Ω | 1.5997e-05 | Ω | 2.8867e-05 | Ω | 2.8868e-05 | Ω | 5.7735e-05 | Ω | 2.8868e-06 | Ω |  |  | 7.2555e-05 | 2 | 0.00014511 | Ω |  |  | 1e-05
99.9996 | Ω | 100 | Ω | -0.00037781 | Ω |  |  | 0 | Ω | 4.5531e-05 | Ω | 0.00011547 | Ω | 2.8868e-05 | Ω | 0.00023094 | Ω | 2.8868e-06 | Ω |  |  | 0.00026378 | 2 | 0.00052756 | Ω |  |  | 1e-05
1 | kΩ | 1000 | Ω | 0.00324 | Ω |  |  | 0 | Ω | 6.5e-05 | Ω | 0.0011547 | Ω | 0.00028868 | Ω | 0.0023094 | Ω | 0.00028868 | Ω |  |  | 0.0026149 | 2 | 0.0052298 | Ω |  |  | 0.001
Komparasi dengan Hamon | [9 empty] | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  |  |  |  | ok |  | ok
Koreksi STD |  | Pembacaan uut |  | Pembacaan STD |  | Koreksi STD |  |  |  | ESDM Alat |  | Resolusi Alat |  | ESDM STD |  | Resolusi STD |  | Sertifikat STD |  | Drift STD |  | Temp STD |  | Stability Source |  | Rounding |  |  | u-gab | Faktor Cakupan | U-exp | unit |  | round
0.0006 | Ω | 50 | Ω | 49.9993 | Ω | -6.7996e-05 | Ω |  |  | 0 | Ω | 2.8868e-05 | Ω | 2e-06 | Ω | 2.8868e-06 | Ω | 5e-05 | Ω | 0.00023094 | Ω | 2.8867e-05 | Ω | 0.00028867 | Ω | 2.8868e-06 | Ω |  | 0.0003753 | 2 | 0.0007506 | Ω |  | 1e-05
4.02e-06 | kΩ | 200 | Ω | 0.2 | kΩ | 0.00108 | Ω |  |  | 0 | Ω | 2.8868e-05 | Ω | 0.00016 | Ω | 2.8868e-05 | Ω | 0.0005 | Ω | 0.001097 | Ω | 0.00011547 | Ω | 0.0011547 | Ω | 2.8868e-05 | Ω |  | 0.0016817 | 2 | 0.0033634 | Ω |  | 0.0001
6.03e-06 | kΩ | 300 | Ω | 0.29999 | kΩ | -0.00052999 | Ω |  |  | 0 | Ω | 2.8868e-05 | Ω | 2.4495e-05 | Ω | 2.8868e-05 | Ω | 0.0005 | Ω | 0.0015011 | Ω | 0.0001732 | Ω | 0.001732 | Ω | 2.8868e-05 | Ω |  | 0.0023529 | 2 | 0.0047058 | Ω |  | 0.0001
8.04e-06 | kΩ | 400 | Ω | 0.39999 | kΩ | -0.00069999 | Ω |  |  | 0 | Ω | 2.8868e-05 | Ω | 4e-05 | Ω | 2.8868e-05 | Ω | 0.0005 | Ω | 0.0019052 | Ω | 0.00023094 | Ω | 0.0023094 | Ω | 2.8868e-05 | Ω |  | 0.0030447 | 2 | 0.0060895 | Ω |  | 0.0001
1.0047e-05 | kΩ | 500 | Ω | 0.49983 | kΩ | -0.15971 | Ω |  |  | 0 | Ω | 2.8868e-05 | Ω | 9.798e-05 | Ω | 2.8868e-05 | Ω | 0.0005 | Ω | 0.00202 | Ω | 0.00028858 | Ω | 0.0028858 | Ω | 2.8868e-05 | Ω |  | 0.0035712 | 2 | 0.0071424 | Ω |  | 0.0001
Channel 2 | [7 empty] | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok
Ketidakpastian standar
Aktual alat |  | rata-rata pembacaan UUT |  | koreksi UUC |  |  |  | ESDM |  | Sertifikat |  | Spek |  | Resolusi |  | Koefisien Temperature |  | Rounding |  |  |  | U gabungan | k | Usert | unit |  |  | round
1 | Ω | 1 | Ω | -1.8947e-06 | Ω |  |  | 0 | Ω | 8.5244e-07 | Ω | 1.1547e-06 | Ω | 2.8868e-05 | Ω | 2.3094e-06 | Ω | 2.8868e-06 | Ω |  |  | 2.9139e-05 | 2 | 5.8277e-05 | Ω |  |  | 1e-05
10 | Ω | 10 | Ω | -1.4803e-05 | Ω |  |  | 0 | Ω | 6.2667e-06 | Ω | 1.1547e-05 | Ω | 2.8868e-05 | Ω | 2.3094e-05 | Ω | 2.8868e-06 | Ω |  |  | 3.934e-05 | 2 | 7.8679e-05 | Ω |  |  | 1e-05
24.9998 | Ω | 25 | Ω | -0.00016667 | Ω |  |  | 0 | Ω | 1.5997e-05 | Ω | 2.8867e-05 | Ω | 2.8868e-05 | Ω | 5.7735e-05 | Ω | 2.8868e-06 | Ω |  |  | 7.2555e-05 | 2 | 0.00014511 | Ω |  |  | 1e-05
99.9996 | Ω | 100 | Ω | -0.00037781 | Ω |  |  | 0 | Ω | 4.5531e-05 | Ω | 0.00011547 | Ω | 2.8868e-05 | Ω | 0.00023094 | Ω | 2.8868e-06 | Ω |  |  | 0.00026378 | 2 | 0.00052756 | Ω |  |  | 1e-05
1 | kΩ | 1000 | kΩ | 0.00324 | kΩ |  |  | 0 | Ω | 6.5e-05 | Ω | 1.1547e-06 | Ω | 0.00028868 | Ω | 2.3094e-06 | Ω | 2.8868e-05 | Ω |  |  | 0.00029732 | 2 | 0.00059464 | Ω |  |  | 0.0001
Komparasi dengan Hamon | [9 empty] | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok |  | ok
Koreksi STD |  | Pembacaan uut |  | Pembacaan STD |  | Koreksi STD |  |  |  | ESDM Alat |  | Resolusi Alat |  | ESDM STD |  | Resolusi STD |  | Sertifikat STD |  | Drift STD |  | Temp STD |  | Stability Source |  | Rounding |  |  | u-gab | Faktor Cakupan | U-exp | unit |  | round
0.0006 | Ω | 50 | Ω | 49.9993 | Ω | -7.3996e-05 | Ω |  |  | 0 | Ω | 5.7735e-05 | Ω | 5.164e-06 | Ω | 5.7735e-06 | Ω | 5e-05 | Ω | 0.00023094 | Ω | 2.8867e-05 | Ω | 0.00028867 | Ω | 2.8868e-06 | Ω |  | 0.00037868 | 2 | 0.00075736 | Ω |  | 1e-05
4.02e-06 | kΩ | 200 | Ω | 0.2 | kΩ | 0.00058002 | Ω |  |  | 0 | Ω | 5.7735e-05 | Ω | 5.164e-05 | Ω | 5.7735e-05 | Ω | 0.0005 | Ω | 0.001097 | Ω | 0.00011547 | Ω | 0.0011547 | Ω | 2.8868e-05 | Ω |  | 0.0016763 | 2 | 0.0033527 | Ω |  | 0.0001
6.03e-06 | kΩ | 300 | Ω | 0.29999 | kΩ | -0.00044999 | Ω |  |  | 0 | Ω | 5.7735e-05 | Ω | 2.582e-05 | Ω | 5.7735e-05 | Ω | 0.0005 | Ω | 0.0015011 | Ω | 0.0001732 | Ω | 0.001732 | Ω | 2.8868e-05 | Ω |  | 0.002354 | 2 | 0.004708 | Ω |  | 0.0001
8.04e-06 | kΩ | 400 | Ω | 0.39999 | kΩ | -0.00063999 | Ω |  |  | 0 | Ω | 5.7735e-05 | Ω | 2.582e-05 | Ω | 5.7735e-05 | Ω | 0.0005 | Ω | 0.0019052 | Ω | 0.00023094 | Ω | 0.0023094 | Ω | 2.8868e-05 | Ω |  | 0.0030454 | 2 | 0.0060908 | Ω |  | 0.0001
1.0047e-05 | kΩ | 500 | Ω | 0.49983 | kΩ | -0.15971 | Ω |  |  | 0 | Ω | 5.7735e-05 | Ω | 5.164e-05 | Ω | 5.7735e-05 | Ω | 0.0005 | Ω | 0.00202 | Ω | 0.00028858 | Ω | 0.0028858 | Ω | 2.8868e-05 | Ω |  | 0.0035709 | 2 | 0.0071419 | Ω |  | 0.0001
Channel 3
[8 empty] | not ok | [19 empty] | ok |  | ok |  | ok
Rentang Alat |  | Penunjukan Source |  | Pembacaan Alat |  | Pembacaan STD |  | Koreksi Standar |  | Koreksi UUC |  |  |  | ESDM Alat |  | Resolusi Alat |  | EMF Alat |  | ESDM STD |  | Resolusi STD |  | EMF STD |  | Sertifikat STD |  | Drift STD |  | Temp STD |  | Stability Source |  | Rounding | Unit | u-gab | Faktor Cakupan | U-exp | Unit | round
200 | mV | -10 | mV | -10 | mV | -10 | mV | 0.00041916 | mV | 0.0043312 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00040548 | mV | 0.00022149 | mV | 2.8868e-06 | mV | 9.006e-05 | mV | 6e-05 | mV | 7.3323e-05 | mV | 4.6188e-06 | mV | 0.00017494 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.0005127 | 2 | 0.0010254 |  | 0.0001
200 | mV | -5 | mV | -5 | mV | -4.9977 | mV | 0.00035038 | mV | 0.0065684 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00040548 | mV | 0.00012303 | mV | 2.8868e-06 | mV | 9.006e-05 | mV | 6e-05 | mV | 6.5526e-05 | mV | 2.3083e-06 | mV | 0.00017407 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00047701 | 2 | 0.00095402 |  | 0.0001
200 | mV | -2 | mV | -2 | mV | -1.9978 | mV | 0.00030913 | mV | 0.0063531 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00040548 | mV | 0.00019153 | mV | 2.8868e-06 | mV | 9.006e-05 | mV | 6e-05 | mV | 6.0849e-05 | mV | 9.2276e-07 | mV | 0.00017355 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00049831 | 2 | 0.00099661 |  | 0.0001
200 | mV | 0 | mV | 0 | mV | 0.003822 | mV | 0.00051283 | mV | 0.0082068 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00040548 | mV | 7.2484e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 9.006e-05 | mV | 6e-05 | mV | 5.7741e-05 | mV | 1.7653e-09 | mV | 0.00017321 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00046518 | 2 | 0.00093036 |  | 0.0001
200 | mV | 2 | mV | 2 | mV | 2.0036 | mV | 0.00047371 | mV | 0.0079857 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00040548 | mV | 8.7579e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 9.006e-05 | mV | 6e-05 | mV | 6.0858e-05 | mV | 9.2544e-07 | mV | 0.00017355 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00046829 | 2 | 0.00093658 |  | 0.0001
200 | mV | 4 | mV | 4 | mV | 4.0035 | mV | 0.00043459 | mV | 0.0078126 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00040548 | mV | 0.0002539 | mV | 2.8868e-06 | mV | 9.006e-05 | mV | 6e-05 | mV | 6.3976e-05 | mV | 1.8491e-06 | mV | 0.0001739 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00052593 | 2 | 0.0010519 |  | 0.0001
200 | mV | 5 | mV | 5 | mV | 5.0034 | mV | 0.00041503 | mV | 0.007639 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00040548 | mV | 0.00023604 | mV | 2.8868e-06 | mV | 9.006e-05 | mV | 6e-05 | mV | 6.5534e-05 | mV | 2.3109e-06 | mV | 0.00017407 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.0005178 | 2 | 0.0010356 |  | 0.0001
200 | mV | 6 | mV | 6 | mV | 5.9989 | mV | 0.00039556 | mV | 0.0032116 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00040548 | mV | 0.00014811 | mV | 2.8868e-06 | mV | 9.006e-05 | mV | 6e-05 | mV | 6.7086e-05 | mV | 2.7708e-06 | mV | 0.00017424 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00048436 | 2 | 0.00096873 |  | 0.0001
200 | mV | 8 | mV | 8 | mV | 7.9991 | mV | 0.00035643 | mV | 0.0032844 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00040548 | mV | 0.00011544 | mV | 2.8868e-06 | mV | 9.006e-05 | mV | 6e-05 | mV | 7.0204e-05 | mV | 3.6946e-06 | mV | 0.00017459 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00047598 | 2 | 0.00095195 |  | 0.0001
200 | mV | 10 | mV | 10 | mV | 9.9997 | mV | 0.00031729 | mV | 0.0038913 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00040548 | mV | 0.00023496 | mV | 2.8868e-06 | mV | 9.006e-05 | mV | 6e-05 | mV | 7.3323e-05 | mV | 4.6187e-06 | mV | 0.00017494 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00051866 | 2 | 0.0010373 |  | 0.0001
200 | mV | 12 | mV | 12 | mV | 11.9997 | mV | 0.00027817 | mV | 0.0038062 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00040548 | mV | 0.0001157 | mV | 2.8868e-06 | mV | 9.006e-05 | mV | 6e-05 | mV | 7.6441e-05 | mV | 5.5424e-06 | mV | 0.00017528 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00047727 | 2 | 0.00095454 |  | 0.0001
200 | mV | 15 | mV | 15 | mV | 14.9996 | mV | 0.00021949 | mV | 0.0036535 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00040548 | mV | 0.00026901 | mV | 2.8868e-06 | mV | 9.006e-05 | mV | 6e-05 | mV | 8.1117e-05 | mV | 6.928e-06 | mV | 0.0001758 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00053638 | 2 | 0.0010728 |  | 0.0001
200 | mV | 20 | mV | 20 | mV | 19.9994 | mV | 0.00012168 | mV | 0.0034037 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00040548 | mV | 5.9582e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 9.006e-05 | mV | 6e-05 | mV | 8.8911e-05 | mV | 9.2373e-06 | mV | 0.00017667 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00046963 | 2 | 0.00093927 |  | 0.0001
200 | mV | 25 | mV | 25 | mV | 24.9995 | mV | 2.3866e-05 | mV | 0.0033839 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00040548 | mV | 0.00019327 | mV | 2.8868e-06 | mV | 9.006e-05 | mV | 0.00012 | mV | 9.6705e-05 | mV | 1.1547e-05 | mV | 0.00017754 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00051668 | 2 | 0.0010334 |  | 0.0001
200 | mV | 30 | mV | 30 | mV | 29.999 | mV | -7.3936e-05 | mV | 0.0028421 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00040548 | mV | 0.00023962 | mV | 2.8868e-06 | mV | 9.006e-05 | mV | 0.00012 | mV | 0.0001045 | mV | 1.3856e-05 | mV | 0.0001784 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00053755 | 2 | 0.0010751 |  | 0.0001
200 | mV | 40 | mV | 40 | mV | 40.0001 | mV | -0.00026958 | mV | 0.0037464 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00040548 | mV | 0.00021226 | mV | 2.8868e-06 | mV | 9.006e-05 | mV | 0.00012 | mV | 0.00012009 | mV | 1.8475e-05 | mV | 0.00018013 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00052997 | 2 | 0.0010599 |  | 0.0001
200 | mV | 50 | mV | 50 | mV | 49.9996 | mV | -0.00046519 | mV | 0.0029748 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00040548 | mV | 0.00011931 | mV | 2.8868e-06 | mV | 9.006e-05 | mV | 0.00012 | mV | 0.00013568 | mV | 2.3094e-05 | mV | 0.00018187 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00050483 | 2 | 0.0010097 |  | 0.0001
200 | mV | 60 | mV | 60 | mV | 59.999 | mV | -0.0006608 | mV | 0.0022292 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00040548 | mV | 0.00013332 | mV | 2.8868e-06 | mV | 9.006e-05 | mV | 0.00012 | mV | 0.00015126 | mV | 2.7712e-05 | mV | 0.0001836 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00051355 | 2 | 0.0010271 |  | 0.0001
200 | mV | 70 | mV | 70 | mV | 70.0041 | mV | -0.00085652 | mV | 0.0070795 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00040548 | mV | 0.00024369 | mV | 2.8868e-06 | mV | 9.006e-05 | mV | 0.00012 | mV | 0.00016686 | mV | 3.2333e-05 | mV | 0.00018533 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00055787 | 2 | 0.0011157 |  | 0.0001
200 | mV | 80 | mV | 80 | mV | 80.0043 | mV | -0.0010521 | mV | 0.0071399 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00040548 | mV | 0.00010954 | mV | 2.8868e-06 | mV | 9.006e-05 | mV | 0.00012 | mV | 0.00018245 | mV | 3.6952e-05 | mV | 0.00018706 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00051985 | 2 | 0.0010397 |  | 0.0001
200 | mV | 90 | mV | 90 | mV | 89.9997 | mV | -0.0012477 | mV | 0.0022883 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00040548 | mV | 7.9536e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 9.006e-05 | mV | 0.00012 | mV | 0.00019803 | mV | 4.1569e-05 | mV | 0.00018879 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00052107 | 2 | 0.0010421 |  | 0.0001
200 | mV | 100 | mV | 100 | mV | 100.0031 | mV | -0.0014434 | mV | 0.0055266 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00040548 | mV | 0.00011417 | mV | 2.8868e-06 | mV | 9.006e-05 | mV | 0.00012 | mV | 0.00021362 | mV | 4.6189e-05 | mV | 0.00019053 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00053451 | 2 | 0.001069 |  | 0.0001
Rentang Alat |  | Penunjukan Source |  | Pembacaan Alat |  | Pembacaan STD |  | Koreksi Standar |  | Koreksi UUC |  |  |  | ESDM Alat |  | Resolusi Alat |  | EMF Alat |  | ESDM STD |  | Resolusi STD |  | EMF STD |  | Sertifikat STD |  | Drift STD |  | Temp STD |  | Stability Source |  | Rounding | Unit | u-gab | Faktor Cakupan | U-exp | Unit | round
200 | mV | -10 | mV | -10 | mV | -10.0008 | mV | 0.00041917 | mV | -0.00096383 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00019039 | mV | 1.9849e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 3.4181e-05 | mV | 6e-05 | mV | 7.3325e-05 | mV | 4.6192e-06 | mV | 0.00017494 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00027976 | 2 | 0.00055951 | mV | 1e-05
200 | mV | -5 | mV | -5 | mV | -5.0001 | mV | 0.00035041 | mV | -0.00031259 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00019039 | mV | 0.00017724 | mV | 2.8868e-06 | mV | 3.4181e-05 | mV | 6e-05 | mV | 6.5529e-05 | mV | 2.3095e-06 | mV | 0.00017407 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00032845 | 2 | 0.00065691 | mV | 1e-05
200 | mV | -2 | mV | -2 | mV | -2.0007 | mV | 0.00030917 | mV | -0.00092183 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00019039 | mV | 2.8636e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 3.4181e-05 | mV | 6e-05 | mV | 6.0854e-05 | mV | 9.2407e-07 | mV | 0.00017355 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00027661 | 2 | 0.00055322 | mV | 1e-05
200 | mV | 0 | mV | 0 | mV | -0.000654 | mV | 0.00051292 | mV | -0.00069208 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00019039 | mV | 2.4495e-06 | mV | 2.8868e-06 | mV | 3.4181e-05 | mV | 6e-05 | mV | 5.7736e-05 | mV | 3.0207e-10 | mV | 0.00017321 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00027424 | 2 | 0.00054848 | mV | 1e-05
200 | mV | 2 | mV | 2 | mV | 1.9994 | mV | 0.0004738 | mV | -0.0007232 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00019039 | mV | 2.5219e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 3.4181e-05 | mV | 6e-05 | mV | 6.0852e-05 | mV | 9.2346e-07 | mV | 0.00017355 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00027628 | 2 | 0.00055255 | mV | 1e-05
200 | mV | 4 | mV | 4 | mV | 3.9994 | mV | 0.00043467 | mV | -0.00071633 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00019039 | mV | 3.3317e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 3.4181e-05 | mV | 6e-05 | mV | 6.3969e-05 | mV | 1.8472e-06 | mV | 0.0001739 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00027805 | 2 | 0.00055611 | mV | 1e-05
200 | mV | 5 | mV | 5 | mV | 4.9994 | mV | 0.00041511 | mV | -0.00073989 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00019039 | mV | 4.3543e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 3.4181e-05 | mV | 6e-05 | mV | 6.5528e-05 | mV | 2.3091e-06 | mV | 0.00017407 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00027994 | 2 | 0.00055987 | mV | 1e-05
200 | mV | 6 | mV | 6 | mV | 5.9995 | mV | 0.00039555 | mV | -0.00066945 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00019039 | mV | 3.3257e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 3.4181e-05 | mV | 6e-05 | mV | 6.7087e-05 | mV | 2.771e-06 | mV | 0.00017424 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00027901 | 2 | 0.00055801 | mV | 1e-05
200 | mV | 8 | mV | 8 | mV | 7.9994 | mV | 0.00035642 | mV | -0.00077458 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00019039 | mV | 1.2247e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 3.4181e-05 | mV | 6e-05 | mV | 7.0205e-05 | mV | 3.6948e-06 | mV | 0.00017459 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00027829 | 2 | 0.00055657 | mV | 1e-05
200 | mV | 10 | mV | 10 | mV | 9.9995 | mV | 0.0003173 | mV | -0.0007757 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00019039 | mV | 3.3377e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 3.4181e-05 | mV | 6e-05 | mV | 7.3323e-05 | mV | 4.6186e-06 | mV | 0.00017494 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00028104 | 2 | 0.00056208 | mV | 1e-05
200 | mV | 12 | mV | 12 | mV | 11.9995 | mV | 0.00027817 | mV | -0.00077483 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00019039 | mV | 1.9079e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 3.4181e-05 | mV | 6e-05 | mV | 7.644e-05 | mV | 5.5423e-06 | mV | 0.00017528 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00028077 | 2 | 0.00056154 | mV | 1e-05
200 | mV | 15 | mV | 15 | mV | 14.9995 | mV | 0.00021949 | mV | -0.00085351 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00019039 | mV | 2.2226e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 3.4181e-05 | mV | 6e-05 | mV | 8.1117e-05 | mV | 6.928e-06 | mV | 0.0001758 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00028266 | 2 | 0.00056532 | mV | 1e-05
200 | mV | 20 | mV | 20 | mV | 19.9996 | mV | 0.00012168 | mV | -0.00086332 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00019039 | mV | 3.6139e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 3.4181e-05 | mV | 6e-05 | mV | 8.8911e-05 | mV | 9.2374e-06 | mV | 0.00017667 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00028701 | 2 | 0.00057403 | mV | 1e-05
200 | mV | 25 | mV | 25 | mV | 24.9996 | mV | 2.3864e-05 | mV | -0.00094314 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00019039 | mV | 3.8288e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 3.4181e-05 | mV | 0.00012 | mV | 9.6706e-05 | mV | 1.1547e-05 | mV | 0.00017754 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00030845 | 2 | 0.00061689 | mV | 1e-05
200 | mV | 30 | mV | 30 | mV | 29.9996 | mV | -7.3947e-05 | mV | -0.0010009 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00019039 | mV | 2.6382e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 3.4181e-05 | mV | 0.00012 | mV | 0.0001045 | mV | 1.3856e-05 | mV | 0.0001784 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00031033 | 2 | 0.00062066 | mV | 1e-05
200 | mV | 40 | mV | 40 | mV | 39.9998 | mV | -0.00026957 | mV | -0.0010606 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00019039 | mV | 1.3784e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 3.4181e-05 | mV | 0.00012 | mV | 0.00012009 | mV | 1.8475e-05 | mV | 0.00018013 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00031634 | 2 | 0.00063267 | mV | 1e-05
200 | mV | 50 | mV | 50 | mV | 49.9999 | mV | -0.0004652 | mV | -0.0010742 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00019039 | mV | 1.772e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 3.4181e-05 | mV | 0.00012 | mV | 0.00013568 | mV | 2.3094e-05 | mV | 0.00018187 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00032404 | 2 | 0.00064807 | mV | 1e-05
200 | mV | 60 | mV | 60 | mV | 60 | mV | -0.00066082 | mV | -0.0011938 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00019039 | mV | 2.01e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 3.4181e-05 | mV | 0.00012 | mV | 0.00015127 | mV | 2.7713e-05 | mV | 0.0001836 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00033231 | 2 | 0.00066462 | mV | 1e-05
200 | mV | 70 | mV | 70 | mV | 70.0002 | mV | -0.00085644 | mV | -0.0011734 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00019039 | mV | 2.7677e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 3.4181e-05 | mV | 0.00012 | mV | 0.00016685 | mV | 3.2332e-05 | mV | 0.00018533 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00034157 | 2 | 0.00068313 | mV | 1e-05
200 | mV | 80 | mV | 80 | mV | 80.0003 | mV | -0.0010521 | mV | -0.0012871 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00019039 | mV | 1.7205e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 3.4181e-05 | mV | 0.00012 | mV | 0.00018244 | mV | 3.6951e-05 | mV | 0.00018706 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00035015 | 2 | 0.00070031 | mV | 1e-05
200 | mV | 90 | mV | 90 | mV | 90.0005 | mV | -0.0012477 | mV | -0.0012867 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00019039 | mV | 3.4117e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 3.4181e-05 | mV | 0.00012 | mV | 0.00019803 | mV | 4.1569e-05 | mV | 0.00018879 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00036114 | 2 | 0.00072227 | mV | 1e-05
200 | mV | 100 | mV | 100 | mV | 100.0006 | mV | -0.0014433 | mV | -0.0013963 | mV |  |  | 0 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00019039 | mV | 4.2474e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 3.4181e-05 | mV | 0.00012 | mV | 0.00021362 | mV | 4.6188e-05 | mV | 0.00019053 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00037221 | 2 | 0.00074442 | mV | 1e-05
Note on AC4: Hayati Amalia: rounding masih salah
Note on AL41: Hayati Amalia: belum menyertakan rounding
Note on AL67: Hayati Amalia: belum menyertakan rounding

## Lap
Nama Alat/Instrument Name |  |  |  | : Chub E-4 Thermometer Readout
Pembuat/Manufacturer |  |  |  | : Fluke
Model/Model |  |  |  | : 1529
No.Seri/Serial Number |  |  |  | : B12345678
Tanggal Kalibrasi/Calibration Date |  |  |  | : 25~26 Juli 2024
Tempat Kalibrasi/Calibration Place |  |  |  | : Lab SNSU BSN
Hasil Kalibrasi/Calibration Result
Kondisi Ruangan/Environmental Condition
Suhu/Temperature |  |  |  | : (23 ± 1) °C
Kelembaban Relatif/Relative Humidity |  |  |  | : (58 ± 4) %RH
Tahanan / Resistance
Channel 1
Rentang |  | Titik Ukur |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
100 | Ω | 1 | Ω | 1 | Ω | -1.8947e-06 | Ω | 8.1831e-05 | Ω
|  | 10 | Ω | 10 | Ω | -1.4803e-05 | Ω | 7.8679e-05 | Ω
|  | 25 | Ω | 25 | Ω | -0.00016667 | Ω | 0.00014511 | Ω
400 | Ω | 50 | Ω | 50 | Ω | -6.7996e-05 | Ω | 0.0007506 | Ω
|  | 100 | Ω | 100 | Ω | -0.00037781 | Ω | 0.00052756 | Ω
|  | 200 | Ω | 200 | Ω | 0.00108 | Ω | 0.0033634 | Ω
|  | 300 | Ω | 300 | Ω | -0.00052999 | Ω | 0.0047058 | Ω
1000 | Ω | 400 | Ω | 400 | Ω | -0.00069999 | Ω | 0.0060895 | Ω
|  | 500 | Ω | 500 | Ω | -0.15971 | Ω | 0.0071424 | Ω
|  | 1000 | Ω | 1000 | Ω | 0.00324 | Ω | 0.0052298 | Ω
Channel 2
Rentang |  | Titik Ukur |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
100 | Ω | 1 | Ω | 1 | Ω | -1.8947e-06 | Ω | 5.8277e-05 | Ω
|  | 10 | Ω | 10 | Ω | -1.4803e-05 | Ω | 7.8679e-05 | Ω
|  | 25 | Ω | 25 | Ω | -0.00016667 | Ω | 0.00014511 | Ω
400 | Ω | 50 | Ω | 50 | Ω | -7.3996e-05 | Ω | 0.00075736 | Ω
|  | 100 | Ω | 100 | Ω | -0.00037781 | Ω | 0.00052756 | Ω
|  | 200 | Ω | 200 | Ω | 0.00058002 | Ω | 0.0033527 | Ω
|  | 300 | Ω | 300 | Ω | -0.00044999 | Ω | 0.004708 | Ω
1000 | Ω | 400 | Ω | 400 | Ω | -0.00063999 | Ω | 0.0060908 | Ω
|  | 500 | Ω | 500 | Ω | -0.15971 | Ω | 0.0071419 | Ω
|  | 1000 | Ω | 1000 | Ω | 0.00324 | Ω | 0.00059464 | Ω
Tegangan DC / DC Voltage
Channel 3
Rentang |  | Titik Ukur |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
100 | mV | -10 | mV | -10 | mV | 0.0043312 | mV | 0.0005127 | mV
|  | -5 | mV | -5 | mV | 0.0065684 | mV | 0.00047701 | mV
|  | -2 | mV | -2 | mV | 0.0063531 | mV | 0.00049831 | mV
|  | 0 | mV | 0 | mV | 0.0082068 | mV | 0.00046518 | mV
|  | 2 | mV | 2 | mV | 0.0079857 | mV | 0.00046829 | mV
|  | 4 | mV | 4 | mV | 0.0078126 | mV | 0.00052593 | mV
|  | 5 | mV | 5 | mV | 0.007639 | mV | 0.0005178 | mV
|  | 6 | mV | 6 | mV | 0.0032116 | mV | 0.00048436 | mV
|  | 8 | mV | 8 | mV | 0.0032844 | mV | 0.00047598 | mV
|  | 10 | mV | 10 | mV | 0.0038913 | mV | 0.00051866 | mV
|  | 12 | mV | 12 | mV | 0.0038062 | mV | 0.00047727 | mV
|  | 15 | mV | 15 | mV | 0.0036535 | mV | 0.00053638 | mV
|  | 20 | mV | 20 | mV | 0.0034037 | mV | 0.00046963 | mV
|  | 25 | mV | 25 | mV | 0.0033839 | mV | 0.00051668 | mV
|  | 30 | mV | 30 | mV | 0.0028421 | mV | 0.00053755 | mV
|  | 40 | mV | 40 | mV | 0.0037464 | mV | 0.00052997 | mV
|  | 50 | mV | 50 | mV | 0.0029748 | mV | 0.00050483 | mV
|  | 60 | mV | 60 | mV | 0.0022292 | mV | 0.00051355 | mV
|  | 70 | mV | 70 | mV | 0.0070795 | mV | 0.00055787 | mV
|  | 80 | mV | 80 | mV | 0.0071399 | mV | 0.00051985 | mV
|  | 90 | mV | 90 | mV | 0.0022883 | mV | 0.00052107 | mV
|  | 100 | mV | 100 | mV | 0.0055266 | mV | 0.00053451 | mV
Tegangan DC / DC Voltage
Channel 4
Rentang |  | Titik Ukur |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
100 | mV | -10 | mV | -10 | mV | -0.00096383 | mV | 0.00055951 | mV
|  | -5 | mV | -5 | mV | -0.00031259 | mV | 0.00065691 | mV
|  | -2 | mV | -2 | mV | -0.00092183 | mV | 0.00055322 | mV
|  | 0 | mV | 0 | mV | -0.00069208 | mV | 0.00054848 | mV
|  | 2 | mV | 2 | mV | -0.0007232 | mV | 0.00055255 | mV
|  | 4 | mV | 4 | mV | -0.00071633 | mV | 0.00055611 | mV
|  | 5 | mV | 5 | mV | -0.00073989 | mV | 0.00055987 | mV
|  | 6 | mV | 6 | mV | -0.00066945 | mV | 0.00055801 | mV
Tegangan DC / DC Voltage
Channel 4
Rentang |  | Titik Ukur |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  | Instrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
100 | mV | 8 | mV | 8 | mV | -0.00077458 | mV | 0.00055657 | mV
|  | 10 | mV | 10 | mV | -0.0007757 | mV | 0.00056208 | mV
|  | 12 | mV | 12 | mV | -0.00077483 | mV | 0.00056154 | mV
|  | 15 | mV | 15 | mV | -0.00085351 | mV | 0.00056532 | mV
|  | 20 | mV | 20 | mV | -0.00086332 | mV | 0.00057403 | mV
|  | 25 | mV | 25 | mV | -0.00094314 | mV | 0.00061689 | mV
|  | 30 | mV | 30 | mV | -0.0010009 | mV | 0.00062066 | mV
|  | 40 | mV | 40 | mV | -0.0010606 | mV | 0.00063267 | mV
|  | 50 | mV | 50 | mV | -0.0010742 | mV | 0.00064807 | mV
|  | 60 | mV | 60 | mV | -0.0011938 | mV | 0.00066462 | mV
|  | 70 | mV | 70 | mV | -0.0011734 | mV | 0.00068313 | mV
|  | 80 | mV | 80 | mV | -0.0012871 | mV | 0.00070031 | mV
|  | 90 | mV | 90 | mV | -0.0012867 | mV | 0.00072227 | mV
|  | 100 | mV | 100 | mV | -0.0013963 | mV | 0.00074442 | mV
Catatan/ Notes
Hasil kalibrasi ini diperoleh berdasarkan prosedur kalibrasi I.ME.2.03 dan I.ME.2.10 untuk resistansi &
I.ME 1.06 untuk Tegangan DC dengan menggunakan alat standar yang tertelusur ke SI melalui SNSU-BSN./
This calibration result was acquired based on the procedure of I.ME.2.03 and I.ME.2.10 for resistance & I.ME 1.06
for Voltage DC using the standard instruments that are traceable to SI through SNSU-BSN.
Alat standar yang digunakan adalah sebagai berikut :
8.5 Digit Reference Multimeter Fluke 8508A (SN 941254407) , Multifunction Calibrator Fluke 5730A
(SN. 4978506) , Standard Resistor Tinsley 5685A (SN. 7003/8), Standard Resistor Tinsley 5685A
(SN. 8736/04), Standard Resistor Tinsley 5685A (SN. 9741/10), Standard Resistor Tinsley 5685A
(SN. 9742/11), Standard Resistor Tinsley 5685B (SN. 9739/04) dan Resistance Transfer Standar Guildline
9350/100Ω (SN. 66259). /
The standard instruments used were :
8.5 Digit Reference Multimeter Fluke 8508A (SN 941254407) , Multifunction Calibrator Fluke 5730A
(SN. 4978506) , Standard Resistor Tinsley 5685A (SN. 7003/8), Standard Resistor Tinsley 5685A (SN. 8736/04)
Standard Resistor Tinsley 5685A (SN. 9741/10), Standard Resistor Tinsley 5685A (SN. 9742/11), Standard
Resistor Tinsley 5685B (SN. 9739/04) dan Resistance Transfer Standar Guildline 9350/100Ω (SN. 66259)
Ketidakpastian pengukuran dihitung dengan tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95% dan faktor
cakupan k = 2./
The uncertainty of measurement was calculated with the confidence level not less than 95 % andcoverage factor of k = 2.
Dikalibrasi oleh/Calibrated by |  |  |  | : Nibras Fitrah Yayienda, M.T.
Diperiksa oleh/Checked by |  |  |  | : Hayati Amalia, M.T.
(Penyelia/Supervisor)
: Agah Faisal, M.Sc.
(Ka. Lab SNSU Kelistrikan/Head of NMS for Electricity Laboratory)
==== Akhir dari Sertifikat/ End of Certificate ====
Note on I131: Hayati Amalia: 5730A apakah masuk kategori standar? Apa tidak sebaiknya somehow diberi penjelasan kalau ini adalah auxiliary device?