## Form
LEMBAR KERJA
Nama Alat |  |  | : |  |  |  |  | No. Order | :
Pabrik |  |  | :
Model |  |  | :
No. Seri |  |  | : |  |  |  |  | Suhu | :
[8 empty] | Kelembaban | :
Tanggal Kalibrasi |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  | :
Tegangan DC
Titik Ukur |  | Koneksi |  |  |  | Pembacaan Standar
0 | mV | Forward
Reverse
20 | mV | Forward
Reverse
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Standar
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
20 | mV |  | 0 | mV
|  |  | 10 | mV
|  |  | 19 | mV
|  |  | -10 | mV
|  |  | -19 | mV
200 | mV |  | 20 | mV
|  |  | 100 | mV
|  |  | 190 | mV
|  |  | -20 | mV
|  |  | -100 | mV
|  |  | -190 | mV
2 | V |  | 0.2 | V
|  |  | 1 | V
|  |  | 1.9 | V
|  |  | -0.2 | V
|  |  | -1 | V
|  |  | -1.9 | V
20 | V |  | 2 | V
|  |  | 4 | V
|  |  | 6 | V
|  |  | 8 | V
|  |  | 10 | V
|  |  | 12 | V
|  |  | 14 | V
|  |  | 16 | V
|  |  | 18 | V
|  |  | 19 | V
|  |  | -2 | V
|  |  | -4 | V
|  |  | -6 | V
|  |  | -8 | V
|  |  | -10 | V
|  |  | -12 | V
|  |  | -14 | V
|  |  | -16 | V
|  |  | -18 | V
|  |  | -19 | V
240 | V |  | 20 | V
|  |  | 100 | V
|  |  | 190 | V
|  |  | 240 | V
|  |  | -20 | V
|  |  | -100 | V
|  |  | -190 | V
|  |  | -240 | V
1000 | V |  | 250 | V
|  |  | 1000 | V
|  |  | -250 | V
|  |  | -1000 | V
Arus DC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Standar
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
200 | µA |  | 0 | µA
|  |  | 10 | µA
|  |  | 100 | µA
|  |  | 190 | µA
|  |  | -10 | µA
|  |  | -100 | µA
|  |  | -190 | µA
2 | mA |  | 0.2 | mA
|  |  | 1 | mA
|  |  | 1.9 | mA
|  |  | -0.2 | mA
|  |  | -1 | mA
|  |  | -1.9 | mA
20 | mA |  | 2 | mA
|  |  | 10 | mA
|  |  | 19 | mA
|  |  | -2 | mA
|  |  | -10 | mA
|  |  | -19 | mA
200 | mA |  | 20 | mA
|  |  | 40 | mA
|  |  | 60 | mA
|  |  | 80 | mA
|  |  | 100 | mA
|  |  | 120 | mA
|  |  | 140 | mA
|  |  | 160 | mA
|  |  | 180 | mA
|  |  | 190 | mA
|  |  | -20 | mA
|  |  | -40 | mA
|  |  | -60 | mA
|  |  | -80 | mA
|  |  | -100 | mA
|  |  | -120 | mA
|  |  | -140 | mA
|  |  | -160 | mA
|  |  | -180 | mA
|  |  | -190 | mA
2 | A |  | 0.2 | A
|  |  | 1 | A
|  |  | 1.9 | A
|  |  | -0.2 | A
|  |  | -1 | A
|  |  | -1.9 | A
30 | A |  | 2 | A
|  |  | 10 | A
|  |  | 19 | A
|  |  | -2 | A
|  |  | -10 | A
|  |  | -19 | A
Tegangan AC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Standar
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
20 | mV | 10 | mV | 45 | Hz
|  | 10 | mV | 400 | Hz
|  | 10 | mV | 1 | kHz
|  | 10 | mV | 10 | kHz
|  | 10 | mV | 50 | kHz
|  | 10 | mV | 100 | kHz
|  | 19 | mV | 45 | Hz
|  | 19 | mV | 400 | Hz
|  | 19 | mV | 1 | kHz
|  | 19 | mV | 10 | kHz
|  | 19 | mV | 50 | kHz
|  | 19 | mV | 100 | kHz
200 | mV | 20 | mV | 45 | Hz
|  | 100 | mV | 45 | Hz
|  | 100 | mV | 400 | Hz
|  | 100 | mV | 1 | kHz
|  | 100 | mV | 10 | kHz
|  | 100 | mV | 50 | kHz
|  | 100 | mV | 100 | kHz
|  | 190 | mV | 45 | Hz
|  | 190 | mV | 400 | Hz
|  | 190 | mV | 1 | kHz
|  | 190 | mV | 10 | kHz
|  | 190 | mV | 50 | kHz
|  | 190 | mV | 100 | kHz
2 | V | 0.2 | V | 45 | Hz
|  | 1 | V | 45 | Hz
|  | 1 | V | 400 | Hz
|  | 1 | V | 1 | kHz
|  | 1 | V | 10 | kHz
|  | 1 | V | 50 | kHz
|  | 1 | V | 100 | kHz
20 | V | 2 | V | 45 | Hz
|  | 2 | V | 400 | Hz
|  | 2 | V | 1 | kHz
|  | 2 | V | 10 | kHz
|  | 2 | V | 50 | kHz
|  | 2 | V | 100 | kHz
|  | 5 | V | 45 | Hz
|  | 5 | V | 400 | Hz
|  | 5 | V | 1 | kHz
|  | 5 | V | 10 | kHz
|  | 5 | V | 50 | kHz
|  | 5 | V | 100 | kHz
|  | 10 | V | 45 | Hz
|  | 10 | V | 400 | Hz
|  | 10 | V | 1 | kHz
|  | 10 | V | 10 | kHz
|  | 10 | V | 50 | kHz
|  | 10 | V | 100 | kHz
|  | 15 | V | 45 | Hz
|  | 15 | V | 400 | Hz
|  | 15 | V | 1 | kHz
|  | 15 | V | 10 | kHz
|  | 15 | V | 50 | kHz
|  | 15 | V | 100 | kHz
|  | 19 | V | 45 | Hz
|  | 19 | V | 400 | Hz
|  | 19 | V | 1 | kHz
|  | 19 | V | 10 | kHz
|  | 19 | V | 50 | kHz
|  | 19 | V | 100 | kHz
240 | V | 20 | V | 45 | Hz
|  | 100 | V | 45 | Hz
|  | 100 | V | 400 | Hz
|  | 100 | V | 1 | kHz
|  | 100 | V | 10 | kHz
|  | 190 | V | 45 | Hz
|  | 190 | V | 400 | Hz
|  | 190 | V | 1 | kHz
|  | 190 | V | 10 | kHz
|  | 240 | V | 45 | Hz
|  | 240 | V | 400 | Hz
|  | 240 | V | 1 | kHz
1000 | V | 250 | V | 45 | Hz
|  | 1000 | V | 45 | Hz
|  | 1000 | V | 400 | Hz
|  | 1000 | V | 1 | kHz
Arus AC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Standar
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
200 | µA | 100 | µA | 45 | Hz
|  | 100 | µA | 400 | Hz
|  | 100 | µA | 1 | kHz
|  | 100 | µA | 5 | kHz
|  | 190 | µA | 45 | Hz
|  | 190 | µA | 400 | Hz
|  | 190 | µA | 1 | kHz
|  | 190 | µA | 5 | kHz
2 | mA | 1 | mA | 45 | Hz
|  | 1 | mA | 400 | Hz
|  | 1 | mA | 1 | kHz
|  | 1 | mA | 5 | kHz
|  | 1.9 | mA | 45 | Hz
|  | 1.9 | mA | 400 | Hz
|  | 1.9 | mA | 1 | kHz
|  | 1.9 | mA | 5 | kHz
20 | mA | 2 | mA | 45 | Hz
|  | 2 | mA | 400 | Hz
|  | 2 | mA | 1 | kHz
|  | 2 | mA | 5 | kHz
|  | 5 | mA | 45 | Hz
|  | 5 | mA | 400 | Hz
|  | 5 | mA | 1 | kHz
|  | 5 | mA | 5 | kHz
|  | 10 | mA | 45 | Hz
|  | 10 | mA | 400 | Hz
|  | 10 | mA | 1 | kHz
|  | 10 | mA | 5 | kHz
|  | 15 | mA | 45 | Hz
|  | 15 | mA | 400 | Hz
|  | 15 | mA | 1 | kHz
|  | 15 | mA | 5 | kHz
|  | 19 | mA | 45 | Hz
|  | 19 | mA | 400 | Hz
|  | 19 | mA | 1 | kHz
|  | 19 | mA | 5 | kHz
200 | mA | 20 | mA | 45 | Hz
|  | 100 | mA | 45 | Hz
|  | 100 | mA | 400 | Hz
|  | 100 | mA | 1 | kHz
|  | 100 | mA | 5 | kHz
|  | 190 | mA | 45 | Hz
|  | 190 | mA | 400 | Hz
|  | 190 | mA | 1 | kHz
|  | 190 | mA | 5 | kHz
2 | A | 0.2 | A | 45 | Hz
|  | 1 | A | 45 | Hz
|  | 1 | A | 400 | Hz
|  | 1 | A | 1 | kHz
|  | 1.9 | A | 45 | Hz
|  | 1.9 | A | 400 | Hz
|  | 1.9 | A | 1 | kHz
20 | A | 2 | A | 45 | Hz
|  | 10 | A | 45 | Hz
|  | 10 | A | 400 | Hz
|  | 10 | A | 1 | kHz
|  | 19 | A | 45 | Hz
|  | 19 | A | 400 | Hz
|  | 19 | A | 1 | kHz
Resistansi 2W
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Standar
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
10 | Ω | 0 |  | Ω
|  | 1 |  | Ω
|  | 10 |  | Ω
33 | Ω | 30 |  | Ω
100 | Ω | 100 |  | Ω
300 | Ω | 190 |  | Ω
|  | 300 |  | Ω
1 | kΩ | 1 |  | kΩ
3.3 | kΩ | 1.9 |  | kΩ
|  | 3 |  | kΩ
10 | kΩ | 10 |  | kΩ
33 | kΩ | 19 |  | kΩ
|  | 30 |  | kΩ
100 | kΩ | 100 |  | kΩ
330 | kΩ | 190 |  | kΩ
|  | 300 |  | kΩ
1 | MΩ | 1 |  | MΩ
3.3 | MΩ | 1.9 |  | MΩ
|  | 3 |  | MΩ
10 | MΩ | 10 |  | MΩ
33 | MΩ | 19 |  | MΩ
|  | 30 |  | MΩ
100 | MΩ | 100 |  | MΩ
1000 | MΩ | 190 |  | MΩ
|  | 999 |  | MΩ
Capacitance f=300 Hz
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Standar
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
10 | nF | 10 |  | nF
33 | nF | 30 |  | nF
100 | nF | 100 |  | nF
330 | nF | 0.3 |  | nF
1 | µF | 1 |  | µF
3.3 | µF | 3 |  | µF
10 | µF | 10 |  | µF
100 | µF | 50 |  | µF
|  | 80 |  | µF
|  | 100 |  | µF
Capacitance f=1000 Hz
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Standar
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
10 | nF | 10 |  | nF
33 | nF | 30 |  | nF
100 | nF | 100 |  | nF
330 | nF | 0.3 |  | nF
1 | µF | 1 |  | µF
3.3 | µF | 3 |  | µF
Tegangan DC Meter |  |  | Voltage mV DC, Cable opt 80
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Alat
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
20 | mV |  | 0 | mV
|  |  | 10 | mV
|  |  | -10 | mV
200 | mV |  | 100 | mV
|  |  | -100 | mV
2 | V |  | 1 | V
|  |  | -1 | V
|  |  | 1.9 | V
|  |  | -1.9 | V
10 | V |  | 0 | V
|  |  | 2 | V
|  |  | -2 | V
|  |  | 5 | V
|  |  | -5 | V
|  |  | 10 | V
|  |  | -10 | V
|  |  | 15 | V
|  |  | -15 | V
|  |  | 20 | V
|  |  | -20 | V
Arus DC Meter |  |  | Current mA DC, Cable opt 40
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Alat
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
20 | mA |  | 0 | mA
|  |  | 5 | mA
|  |  | -5 | mA
|  |  | 10 | mA
|  |  | -10 | mA
|  |  | 15 | mA
|  |  | -15 | mA
|  |  | 19 | mA
|  |  | -19 | mA
|  |  | 24 | mA
|  |  | -24 | mA
Resistansi Meter (4W) |  |  | Resistor , Cable opt 60
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Alat
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
20 | Ω | 0 |  | Ω
|  | 10.0002 |  | Ω
|  | 100.0012 |  | Ω
|  | 1000.0139 |  | Ω
|  | 1900.009 |  | Ω

## Form (2)
Resistansi 2W
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  | Pembacaan Standar
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
10 | Ω | 0 | Ω
|  | 1 | Ω
|  | 10 | Ω
33 | Ω | 30 | Ω
100 | Ω | 100 | Ω
300 | Ω | 190 | Ω
|  | 300 | Ω
1 | kΩ | 1 | kΩ
3.3 | kΩ | 1.9 | kΩ
|  | 3 | kΩ
10 | kΩ | 10 | kΩ
33 | kΩ | 19 | kΩ
|  | 30 | kΩ
100 | kΩ | 100 | kΩ
330 | kΩ | 190 | kΩ
|  | 300 | kΩ
1 | MΩ | 1 | MΩ
3.3 | MΩ | 1.9 | MΩ
|  | 3 | MΩ
10 | MΩ | 10 | MΩ
33 | MΩ | 19 | MΩ
|  | 30 | MΩ
100 | MΩ | 100 | MΩ
1000 | MΩ | 190 | MΩ
|  | 999 | MΩ

## Form add R
Resistansi 2W
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  | Pembacaan Standar
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
3.3 | MΩ | 2 | MΩ
10 | MΩ | 10 | MΩ
33 | MΩ | 20 | MΩ
|  | 30 | MΩ
100 | MΩ | 100 | MΩ
1000 | MΩ | 200 | MΩ
|  | 1000 | MΩ

## Data
LEMBAR KERJA
[11 empty] | 22.2 | 22.3 | 46 | 59.7 | 22.7 | 22.8 | 45 | 58.7
Nama Alat |  |  | : Multifunction Calibrator |  |  |  |  | No. Order | : E-24-07-084 |  | 22.5 | 22.6 | 44 | 57.7 | 22.8 | 22.9 | 44 | 57.7
Pabrik |  |  | : Meatest | [7 empty] | 22.3 | 22.4 | 44 | 57.7 | 23.6 | 23.7 | 41 | 54.7
Model |  |  | : M-142 | [7 empty] | 22.4 | 22.5 | 44 | 57.7 | 22.5 | 22.6 | 40 | 53.7
No. Seri |  |  | : 123456 |  |  |  |  | Suhu | : |  | 22.6 | 22.7 | 47 | 60.7 | 22.6 | 22.7 | 41 | 54.7
[8 empty] | Kelembaban | : |  | 22.6 | 22.7 | 43 | 56.7 | 22.5 | 22.6 | 44 | 57.7
Tanggal Kalibrasi |  |  | : 23 Juli s/d 8 Agustus 2024
Tempat Kalibrasi |  |  | : Lab SNSU BSN | [8 empty] | 22 |  | 53 | 53
[12 empty] | 24 |  | 61 | 61
Tegangan DC | [11 empty] | 23 ± 1 |  | 57 ± 4
Titik Ukur |  | Koneksi |  |  |  | Pembacaan Standar
0 | mV | Forward |  |  |  | 0.00169 | 0.00172 | 0.00174 | 0.00179 | 0.00177 | mV
|  | Reverse |  |  |  | -0.00281 | -0.00277 | -0.00271 | -0.00265 | -0.00263 | mV
20 | mV | Forward |  |  |  | 20.0039 | 20.0039 | 20.0039 | 20.0039 | 20.0039 | mV |  | Avg | Standar Deviasi | Unit
|  | Reverse |  |  |  | -20.005 | -20.0049 | -20.0049 | -20.0049 | -20.0049 | mV
[6 empty] | 0.00051 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00049 | 0.000505 | mV |  | 0.000501 | 7.4162e-06 | mV
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Standar | [6 empty] | Pembacaan Standar | Standar Deviasi | Resolusi | Unit
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
20 | mV |  | 0 | mV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mV |  | 0 | 0 | 1e-05 | mV
|  |  | 10 | mV |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mV |  | 10 | 0 | 1e-05 | mV
|  |  | 19 | mV |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | mV |  | 19 | 0 | 1e-05 | mV
|  |  | -10 | mV |  | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | mV |  | -10 | 0 | 1e-05 | mV
|  |  | -19 | mV |  | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | mV |  | -19 | 0 | 1e-05 | mV
200 | mV |  | 20 | mV |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | mV |  | 20 | 0 | 1e-05 | mV
|  |  | 100 | mV |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mV |  | 100 | 0 | 1e-05 | mV
|  |  | 190 | mV |  | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | mV |  | 190 | 0 | 1e-05 | mV
|  |  | -20 | mV |  | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | mV |  | -20 | 0 | 1e-05 | mV
|  |  | -100 | mV |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | mV |  | -100 | 0 | 1e-05 | mV
|  |  | -190 | mV |  | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 | mV |  | -190 | 0 | 1e-05 | mV
2 | V |  | 0.2 | V |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | V |  | 0.2 | 0 | 1e-07 | V
|  |  | 1 | V |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V |  | 1 | 0 | 1e-07 | V
|  |  | 1.9 | V |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | V |  | 1.9 | 0 | 1e-07 | V
|  |  | -0.2 | V |  | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | V |  | -0.2 | 0 | 1e-07 | V
|  |  | -1 | V |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | V |  | -1 | 0 | 1e-07 | V
|  |  | -1.9 | V |  | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | V |  | -1.9 | 0 | 1e-07 | V
20 | V |  | 2 | V |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | V |  | 2 | 0 | 1e-06 | V
|  |  | 4 | V |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | V |  | 4 | 0 | 1e-06 | V
|  |  | 6 | V |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | V |  | 6 | 0 | 1e-06 | V
|  |  | 8 | V |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | V |  | 8 | 0 | 1e-06 | V
|  |  | 10 | V |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | V |  | 10 | 0 | 1e-06 | V
|  |  | 12 | V |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V |  | 12 | 0 | 1e-06 | V
|  |  | 14 | V |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | V |  | 14 | 0 | 1e-06 | V
|  |  | 16 | V |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | V |  | 16 | 0 | 1e-06 | V
|  |  | 18 | V |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | V |  | 18 | 0 | 1e-06 | V
|  |  | 19 | V |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | V |  | 19 | 0 | 1e-06 | V
|  |  | -2 | V |  | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | V |  | -2 | 0 | 1e-06 | V
|  |  | -4 | V |  | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | V |  | -4 | 0 | 1e-06 | V
|  |  | -6 | V |  | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | V |  | -6 | 0 | 1e-06 | V
|  |  | -8 | V |  | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | V |  | -8 | 0 | 1e-06 | V
|  |  | -10 | V |  | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | V |  | -10 | 0 | 1e-06 | V
|  |  | -12 | V |  | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | V |  | -12 | 0 | 1e-06 | V
|  |  | -14 | V |  | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | V |  | -14 | 0 | 1e-06 | V
|  |  | -16 | V |  | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | V |  | -16 | 0 | 1e-06 | V
|  |  | -18 | V |  | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | V |  | -18 | 0 | 1e-06 | V
|  |  | -19 | V |  | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | V |  | -19 | 0 | 1e-06 | V
240 | V |  | 20 | V |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | V |  | 20 | 0 | 1e-05 | V
|  |  | 100 | V |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | V |  | 100 | 0 | 1e-05 | V
|  |  | 190 | V |  | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | V |  | 190 | 0 | 1e-05 | V
|  |  | 240 | V |  | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | V |  | 240 | 0 | 0.0001 | V
|  |  | -20 | V |  | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | V |  | -20 | 0 | 1e-05 | V
|  |  | -100 | V |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | V |  | -100 | 0 | 1e-05 | V
|  |  | -190 | V |  | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 | V |  | -190 | 0 | 1e-05 | V
|  |  | -240 | V |  | -240 | -240 | -240 | -240 | -240 | V |  | -240 | 0 | 0.0001 | V
1000 | V |  | 250 | V |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | V |  | 250 | 0 | 0.0001 | V
|  |  | 1000 | V |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | V |  | 1000 | 0 | 0.0001 | V
|  |  | -250 | V |  | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | V |  | -250 | 0 | 0.0001 | V
|  |  | -1000 | V |  | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | V |  | -1000 | 0 | 0.0001 | V
LEMBAR KERJA
Nama Alat |  |  | : |  |  |  |  | No. Order | :
Pabrik |  |  | :
Model |  |  | :
No. Seri |  |  | : |  |  |  |  | Suhu | :
[8 empty] | Kelembaban | :
Tanggal Kalibrasi
Arus DC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Standar | [6 empty] | Pembacaan Standar | Standar Deviasi | Resolusi | Unit
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
200 | µA |  | 0 | µA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | µA |  | 0 | 0 | 1e-05 | µA
|  |  | 10 | µA |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | µA |  | 10 | 0 | 1e-05 | µA
|  |  | 100 | µA |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | µA |  | 100 | 0 | 1e-05 | µA
|  |  | 190 | µA |  | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | µA |  | 190 | 0 | 1e-05 | µA
|  |  | -10 | µA |  | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | µA |  | -10 | 0 | 1e-05 | µA
|  |  | -100 | µA |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | µA |  | -100 | 0 | 1e-05 | µA
|  |  | -190 | µA |  | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 | µA |  | -190 | 0 | 1e-05 | µA
2 | mA |  | 0.2 | mA |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | mA |  | 0.2 | 0 | 1e-07 | mA
|  |  | 1 | mA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | mA |  | 1 | 0 | 1e-07 | mA
|  |  | 1.9 | mA |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | mA |  | 1.9 | 0 | 1e-07 | mA
|  |  | -0.2 | mA |  | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | mA |  | -0.2 | 0 | 1e-07 | mA
|  |  | -1 | mA |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | mA |  | -1 | 0 | 1e-07 | mA
|  |  | -1.9 | mA |  | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | mA |  | -1.9 | 0 | 1e-07 | mA
20 | mA |  | 2 | mA |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | mA |  | 2 | 0 | 1e-06 | mA
|  |  | 10 | mA |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mA |  | 10 | 0 | 1e-06 | mA
|  |  | 19 | mA |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | mA |  | 19 | 0 | 1e-06 | mA
|  |  | -2 | mA |  | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | mA |  | -2 | 0 | 1e-06 | mA
|  |  | -10 | mA |  | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | mA |  | -10 | 0 | 1e-06 | mA
|  |  | -19 | mA |  | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | mA |  | -19 | 0 | 1e-06 | mA
200 | mA |  | 20 | mA |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | mA |  | 20 | 0 | 1e-05 | mA
|  |  | 40 | mA |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | mA |  | 40 | 0 | 1e-05 | mA
|  |  | 60 | mA |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | mA |  | 60 | 0 | 1e-05 | mA
|  |  | 80 | mA |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | mA |  | 80 | 0 | 1e-05 | mA
|  |  | 100 | mA |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mA |  | 100 | 0 | 1e-05 | mA
|  |  | 120 | mA |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | mA |  | 120 | 0 | 1e-05 | mA
|  |  | 140 | mA |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | mA |  | 140 | 0 | 1e-05 | mA
|  |  | 160 | mA |  | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | mA |  | 160 | 0 | 1e-05 | mA
|  |  | 180 | mA |  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | mA |  | 180 | 0 | 1e-05 | mA
|  |  | 190 | mA |  | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | mA |  | 190 | 0 | 1e-05 | mA
|  |  | -20 | mA |  | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | mA |  | -20 | 0 | 1e-05 | mA
|  |  | -40 | mA |  | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | mA |  | -40 | 0 | 1e-05 | mA
|  |  | -60 | mA |  | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | mA |  | -60 | 0 | 1e-05 | mA
|  |  | -80 | mA |  | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | mA |  | -80 | 0 | 1e-05 | mA
|  |  | -100 | mA |  | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | mA |  | -100 | 0 | 1e-05 | mA
|  |  | -120 | mA |  | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | mA |  | -120 | 0 | 1e-05 | mA
|  |  | -140 | mA |  | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 | mA |  | -140 | 0 | 1e-05 | mA
|  |  | -160 | mA |  | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | mA |  | -160 | 0 | 1e-05 | mA
|  |  | -180 | mA |  | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 | mA |  | -180 | 0 | 1e-05 | mA
|  |  | -190 | mA |  | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 | mA |  | -190 | 0 | 1e-05 | mA
2 | A |  | 0.2 | A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | A |  | 0.2 | 0 | 1e-07 | A
|  |  | 1 | A |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A |  | 1 | 0 | 1e-07 | A
|  |  | 1.9 | A |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | A |  | 1.9 | 0 | 1e-07 | A
|  |  | -0.2 | A |  | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | A |  | -0.2 | 0 | 1e-07 | A
|  |  | -1 | A |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | A |  | -1 | 0 | 1e-07 | A
|  |  | -1.9 | A |  | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | A |  | -1.9 | 0 | 1e-07 | A
30 | A |  | 2 | A |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | A |  | 2 | 0 | 1e-06 | A
|  |  | 10 | A |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | A |  | 10 | 0 | 1e-06 | A
|  |  | 19 | A |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | A |  | 19 | 0 | 1e-06 | A
|  |  | -2 | A |  | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | A |  | -2 | 0 | 1e-06 | A
|  |  | -10 | A |  | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | A |  | -10 | 0 | 1e-06 | A
|  |  | -19 | A |  | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | A |  | -19 | 0 | 1e-06 | A
LEMBAR KERJA
Nama Alat |  |  | : |  |  |  |  | No. Order | :
Pabrik |  |  | :
Model |  |  | :
No. Seri |  |  | : |  |  |  |  | Suhu | :
[8 empty] | Kelembaban | :
Tanggal Kalibrasi
Tegangan AC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Standar | [6 empty] | Pembacaan Standar | Standar Deviasi | Resolusi | Unit
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
20 | mV | 10 | mV | 45 | Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mV |  | 10 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 10 | mV | 400 | Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mV |  | 10 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 10 | mV | 1 | kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mV |  | 10 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 10 | mV | 10 | kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mV |  | 10 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 10 | mV | 50 | kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mV |  | 10 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 10 | mV | 100 | kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mV |  | 10 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 19 | mV | 45 | Hz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | mV |  | 19 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 19 | mV | 400 | Hz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | mV |  | 19 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 19 | mV | 1 | kHz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | mV |  | 19 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 19 | mV | 10 | kHz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | mV |  | 19 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 19 | mV | 50 | kHz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | mV |  | 19 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 19 | mV | 100 | kHz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | mV |  | 19 | 0 | 0.0001 | mV
200 | mV | 20 | mV | 45 | Hz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | mV |  | 20 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 100 | mV | 45 | Hz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mV |  | 100 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 100 | mV | 400 | Hz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mV |  | 100 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 100 | mV | 1 | kHz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mV |  | 100 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 100 | mV | 10 | kHz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mV |  | 100 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 100 | mV | 50 | kHz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mV |  | 100 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 100 | mV | 100 | kHz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mV |  | 100 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 190 | mV | 45 | Hz | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | mV |  | 190 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 190 | mV | 400 | Hz | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | mV |  | 190 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 190 | mV | 1 | kHz | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | mV |  | 190 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 190 | mV | 10 | kHz | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | mV |  | 190 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 190 | mV | 50 | kHz | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | mV |  | 190 | 0 | 0.0001 | mV
|  | 190 | mV | 100 | kHz | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | mV |  | 190 | 0 | 0.0001 | mV
2 | V | 0.2 | V | 45 | Hz | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | V |  | 0.2 | 0 | 1e-06 | V
|  | 1 | V | 45 | Hz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V |  | 1 | 0 | 1e-06 | V
|  | 1 | V | 400 | Hz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V |  | 1 | 0 | 1e-06 | V
|  | 1 | V | 1 | kHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V |  | 1 | 0 | 1e-06 | V
|  | 1 | V | 10 | kHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V |  | 1 | 0 | 1e-06 | V
|  | 1 | V | 50 | kHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V |  | 1 | 0 | 1e-06 | V
|  | 1 | V | 100 | kHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V |  | 1 | 0 | 1e-06 | V
20 | V | 2 | V | 45 | Hz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | V |  | 2 | 0 | 1e-05 | V
|  | 2 | V | 400 | Hz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | V |  | 2 | 0 | 1e-05 | V
|  | 2 | V | 1 | kHz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | V |  | 2 | 0 | 1e-05 | V
|  | 2 | V | 10 | kHz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | V |  | 2 | 0 | 1e-05 | V
|  | 2 | V | 50 | kHz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | V |  | 2 | 0 | 1e-05 | V
|  | 2 | V | 100 | kHz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | V |  | 2 | 0 | 1e-05 | V
|  | 5 | V | 45 | Hz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | V |  | 5 | 0 | 1e-05 | V
|  | 5 | V | 400 | Hz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | V |  | 5 | 0 | 1e-05 | V
|  | 5 | V | 1 | kHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | V |  | 5 | 0 | 1e-05 | V
|  | 5 | V | 10 | kHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | V |  | 5 | 0 | 1e-05 | V
|  | 5 | V | 50 | kHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | V |  | 5 | 0 | 1e-05 | V
|  | 5 | V | 100 | kHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | V |  | 5 | 0 | 1e-05 | V
|  | 10 | V | 45 | Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | V |  | 10 | 0 | 1e-05 | V
|  | 10 | V | 400 | Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | V |  | 10 | 0 | 1e-05 | V
|  | 10 | V | 1 | kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | V |  | 10 | 0 | 1e-05 | V
|  | 10 | V | 10 | kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | V |  | 10 | 0 | 1e-05 | V
|  | 10 | V | 50 | kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | V |  | 10 | 0 | 1e-05 | V
|  | 10 | V | 100 | kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | V |  | 10 | 0 | 1e-05 | V
|  | 15 | V | 45 | Hz | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | V |  | 15 | 0 | 1e-05 | V
|  | 15 | V | 400 | Hz | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | V |  | 15 | 0 | 1e-05 | V
|  | 15 | V | 1 | kHz | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | V |  | 15 | 0 | 1e-05 | V
|  | 15 | V | 10 | kHz | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | V |  | 15 | 0 | 1e-05 | V
|  | 15 | V | 50 | kHz | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | V |  | 15 | 0 | 1e-05 | V
|  | 15 | V | 100 | kHz | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | V |  | 15 | 0 | 1e-05 | V
|  | 19 | V | 45 | Hz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | V |  | 19 | 0 | 1e-05 | V
|  | 19 | V | 400 | Hz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | V |  | 19 | 0 | 1e-05 | V
|  | 19 | V | 1 | kHz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | V |  | 19 | 0 | 1e-05 | V
|  | 19 | V | 10 | kHz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | V |  | 19 | 0 | 1e-05 | V
|  | 19 | V | 50 | kHz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | V |  | 19 | 0 | 1e-05 | V
|  | 19 | V | 100 | kHz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | V |  | 19 | 0 | 1e-05 | V
240 | V | 20 | V | 45 | Hz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | V |  | 20 | 0 | 0.0001 | V
|  | 100 | V | 45 | Hz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | V |  | 100 | 0 | 0.0001 | V
|  | 100 | V | 400 | Hz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | V |  | 100 | 0 | 0.0001 | V
|  | 100 | V | 1 | kHz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | V |  | 100 | 0 | 0.0001 | V
|  | 100 | V | 10 | kHz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | V |  | 100 | 0 | 0.0001 | V
|  | 190 | V | 45 | Hz | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | V |  | 190 | 0 | 0.0001 | V
|  | 190 | V | 400 | Hz | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | V |  | 190 | 0 | 0.0001 | V
|  | 190 | V | 1 | kHz | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | V |  | 190 | 0 | 0.0001 | V
|  | 190 | V | 10 | kHz | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | V |  | 190 | 0 | 0.0001 | V
|  | 240 | V | 45 | Hz | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | V |  | 240 | 0 | 0.001 | V
|  | 240 | V | 400 | Hz | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | V |  | 240 | 0 | 0.001 | V
|  | 240 | V | 1 | kHz | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | V |  | 240 | 0 | 0.001 | V
1000 | V | 250 | V | 45 | Hz | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | V |  | 250 | 0 | 0.001 | V
|  | 1000 | V | 45 | Hz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | V |  | 1000 | 0 | 0.001 | V
|  | 1000 | V | 400 | Hz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | V |  | 1000 | 0 | 0.001 | V
|  | 1000 | V | 1 | kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | V |  | 1000 | 0 | 0.001 | V
LEMBAR KERJA
Nama Alat |  |  | : |  |  |  |  | No. Order | :
Pabrik |  |  | :
Model |  |  | :
No. Seri |  |  | : |  |  |  |  | Suhu | :
[8 empty] | Kelembaban | :
Tanggal Kalibrasi
Arus AC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Standar | [6 empty] | Pembacaan Standar | Standar Deviasi | Resolusi | Unit
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
200 | µA | 100 | µA | 45 | Hz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | µA |  | 100 | 0 | 0.0001 | µA
|  | 100 | µA | 400 | Hz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | µA |  | 100 | 0 | 0.0001 | µA
|  | 100 | µA | 1 | kHz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | µA |  | 100 | 0 | 0.0001 | µA
|  | 100 | µA | 5 | kHz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | µA |  | 100 | 0 | 0.0001 | µA
|  | 190 | µA | 45 | Hz | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | µA |  | 190 | 0 | 0.0001 | µA
|  | 190 | µA | 400 | Hz | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | µA |  | 190 | 0 | 0.0001 | µA
|  | 190 | µA | 1 | kHz | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | µA |  | 190 | 0 | 0.0001 | µA
|  | 190 | µA | 5 | kHz | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | µA |  | 190 | 0 | 0.0001 | µA
2 | mA | 1 | mA | 45 | Hz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | mA |  | 1 | 0 | 1e-06 | mA
|  | 1 | mA | 400 | Hz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | mA |  | 1 | 0 | 1e-06 | mA
|  | 1 | mA | 1 | kHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | mA |  | 1 | 0 | 1e-06 | mA
|  | 1 | mA | 5 | kHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | mA |  | 1 | 0 | 1e-06 | mA
|  | 1.9 | mA | 45 | Hz | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | mA |  | 1.9 | 0 | 1e-05 | mA
|  | 1.9 | mA | 400 | Hz | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | mA |  | 1.9 | 0 | 1e-05 | mA
|  | 1.9 | mA | 1 | kHz | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | mA |  | 1.9 | 0 | 1e-05 | mA
|  | 1.9 | mA | 5 | kHz | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | mA |  | 1.9 | 0 | 1e-05 | mA
20 | mA | 2 | mA | 45 | Hz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | mA |  | 2 | 0 | 1e-05 | mA
|  | 2 | mA | 400 | Hz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | mA |  | 2 | 0 | 1e-05 | mA
|  | 2 | mA | 1 | kHz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | mA |  | 2 | 0 | 1e-05 | mA
|  | 2 | mA | 5 | kHz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | mA |  | 2 | 0 | 1e-05 | mA
|  | 5 | mA | 45 | Hz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | mA |  | 5 | 0 | 1e-05 | mA
|  | 5 | mA | 400 | Hz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | mA |  | 5 | 0 | 1e-05 | mA
|  | 5 | mA | 1 | kHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | mA |  | 5 | 0 | 1e-05 | mA
|  | 5 | mA | 5 | kHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | mA |  | 5 | 0 | 1e-05 | mA
|  | 10 | mA | 45 | Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mA |  | 10 | 0 | 1e-05 | mA
|  | 10 | mA | 400 | Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mA |  | 10 | 0 | 1e-05 | mA
|  | 10 | mA | 1 | kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mA |  | 10 | 0 | 1e-05 | mA
|  | 10 | mA | 5 | kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mA |  | 10 | 0 | 1e-05 | mA
|  | 15 | mA | 45 | Hz | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | mA |  | 15 | 0 | 1e-05 | mA
|  | 15 | mA | 400 | Hz | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | mA |  | 15 | 0 | 1e-05 | mA
|  | 15 | mA | 1 | kHz | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | mA |  | 15 | 0 | 1e-05 | mA
|  | 15 | mA | 5 | kHz | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | mA |  | 15 | 0 | 1e-05 | mA
|  | 19 | mA | 45 | Hz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | mA |  | 19 | 0 | 1e-05 | mA
|  | 19 | mA | 400 | Hz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | mA |  | 19 | 0 | 1e-05 | mA
|  | 19 | mA | 1 | kHz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | mA |  | 19 | 0 | 1e-05 | mA
|  | 19 | mA | 5 | kHz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | mA |  | 19 | 0 | 1e-05 | mA
200 | mA | 20 | mA | 45 | Hz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | mA |  | 20 | 0 | 0.0001 | mA
|  | 100 | mA | 45 | Hz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mA |  | 100 | 0 | 0.0001 | mA
|  | 100 | mA | 400 | Hz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mA |  | 100 | 0 | 0.0001 | mA
|  | 100 | mA | 1 | kHz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mA |  | 100 | 0 | 0.0001 | mA
|  | 100 | mA | 5 | kHz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mA |  | 100 | 0 | 0.0001 | mA
|  | 190 | mA | 45 | Hz | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | mA |  | 190 | 0 | 0.0001 | mA
|  | 190 | mA | 400 | Hz | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | mA |  | 190 | 0 | 0.0001 | mA
|  | 190 | mA | 1 | kHz | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | mA |  | 190 | 0 | 0.0001 | mA
|  | 190 | mA | 5 | kHz | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | mA |  | 190 | 0 | 0.0001 | mA
2 | A | 0.2 | A | 45 | Hz | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | A |  | 0.2 | 0 | 1e-06 | A
|  | 1 | A | 45 | Hz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A |  | 1 | 0 | 1e-06 | A
|  | 1 | A | 400 | Hz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A |  | 1 | 0 | 1e-06 | A
|  | 1 | A | 1 | kHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A |  | 1 | 0 | 1e-06 | A
|  | 1.9 | A | 45 | Hz | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | A |  | 1.9 | 0 | 1e-06 | A
|  | 1.9 | A | 400 | Hz | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | A |  | 1.9 | 0 | 1e-06 | A
|  | 1.9 | A | 1 | kHz | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | A |  | 1.9 | 0 | 1e-06 | A
20 | A | 2 | A | 45 | Hz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | A |  | 2 | 0 | 1e-05 | A
|  | 10 | A | 45 | Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | A |  | 10 | 0 | 1e-05 | A
|  | 10 | A | 400 | Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | A |  | 10 | 0 | 1e-05 | A
|  | 10 | A | 1 | kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | A |  | 10 | 0 | 1e-05 | A
|  | 19 | A | 45 | Hz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | A |  | 19 | 0 | 1e-05 | A
|  | 19 | A | 400 | Hz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | A |  | 19 | 0 | 1e-05 | A
|  | 19 | A | 1 | kHz | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | A |  | 19 | 0 | 1e-05 | A
LEMBAR KERJA
Nama Alat |  |  | : |  |  |  |  | No. Order | :
Pabrik |  |  | :
Model |  |  | :
No. Seri |  |  | : |  |  |  |  | Suhu | :
[8 empty] | Kelembaban | :
Tanggal Kalibrasi
Resistansi 2W
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Standar | [6 empty] | Pembacaan Standar | Standar Deviasi | Resolusi | Unit
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
10 | Ω | 0 |  | Ω |  | 0.0008238 | 0.0008147 | 0.000808 | 0.0008013 | 0.000796 | Ω |  | 0.00080876 | 1.0961e-05 | 1e-07 | Ω
|  | 1 |  | Ω |  | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | Ω |  | 1.0006 | 8.8228e-06 | 1e-07 | Ω
|  | 10 |  | Ω |  | 10.0051 | 10.0051 | 10.0051 | 10.0051 | 10.0051 | Ω |  | 10.0051 | 8.9275e-06 | 1e-06 | Ω
33 | Ω | 30 |  | Ω |  | 30.0127 | 30.0125 | 30.0123 | 30.0122 | 30.012 | Ω |  | 30.0123 | 0.00026805 | 1e-05 | Ω
100 | Ω | 100 |  | Ω |  | 100.0129 | 100.0128 | 100.0128 | 100.0128 | 100.0127 | Ω |  | 100.0128 | 3.6056e-05 | 1e-05 | Ω
300 | Ω | 190 |  | Ω |  | 190.0286 | 190.0285 | 190.0285 | 190.0285 | 190.0285 | Ω |  | 190.0285 | 5.2154e-05 | 1e-05 | Ω
|  | 300 |  | Ω |  | 0.30006 | 0.30006 | 0.30006 | 0.30005 | 0.30005 | kΩ |  | 0.30005 | 3.873e-07 | 1e-07 | kΩ
1 | kΩ | 1 |  | kΩ |  | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | kΩ |  | 1.0001 | 4.7434e-07 | 1e-07 | kΩ
3.3 | kΩ | 1.9 |  | kΩ |  | 1.9003 | 1.9003 | 1.9003 | 1.9003 | 1.9003 | kΩ |  | 1.9003 | 1.9235e-07 | 1e-07 | kΩ
|  | 3 |  | kΩ |  | 3.0004 | 3.0004 | 3.0004 | 3.0004 | 3.0004 | kΩ |  | 3.0004 | 5.4498e-06 | 1e-06 | kΩ
10 | kΩ | 10 |  | kΩ |  | 10.0007 | 10.0007 | 10.0007 | 10.0007 | 10.0007 | kΩ |  | 10.0007 | 2.3022e-06 | 1e-06 | kΩ
33 | kΩ | 19 |  | kΩ |  | 19.0033 | 19.0033 | 19.0033 | 19.0033 | 19.0033 | kΩ |  | 19.0033 | 1.9494e-06 | 1e-06 | kΩ
|  | 30 |  | kΩ |  | 30.005 | 30.005 | 30.005 | 30.005 | 30.0049 | kΩ |  | 30.005 | 1.8166e-05 | 1e-05 | kΩ
100 | kΩ | 100 |  | kΩ |  | 100.0067 | 100.0078 | 100.0078 | 100.0079 | 100.0078 | kΩ |  | 100.0076 | 0.00050128 | 1e-05 | kΩ
330 | kΩ | 190 |  | kΩ |  | 0.19003 | 0.19003 | 0.19003 | 0.19003 | 0.19003 | MΩ |  | 0.19003 | 1.9494e-07 | 1e-07 | MΩ
|  | 300 |  | kΩ |  | 0.30005 | 0.30005 | 0.30005 | 0.30005 | 0.30005 | MΩ |  | 0.30005 | 6.6933e-07 | 1e-07 | MΩ
1 | MΩ | 1 |  | MΩ |  | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | MΩ |  | 1.0001 | 1.5007e-06 | 1e-07 | MΩ
3.3 | MΩ | 2 |  | MΩ |  | 2.0005 | 2.0005 | 2.0005 | 2.0005 | 2.0005 | MΩ |  | 2.0005 | 2.4083e-06 | 1e-06 | MΩ
10 | MΩ | 10 |  | MΩ |  | 10.0027 | 10.0027 | 10.0027 | 10.0027 | 10.0027 | MΩ |  | 10.0027 | 7.2664e-06 | 1e-06 | MΩ
33 | MΩ | 20 |  | MΩ |  | 20.0056 | 20.0056 | 20.0055 | 20.0058 | 20.0055 | MΩ |  | 20.0056 | 0.000113 | 1e-05 | MΩ
|  | 30 |  | MΩ |  | 30.0067 | 30.0067 | 30.007 | 30.0068 | 30.0064 | MΩ |  | 30.0067 | 0.00020632 | 1e-05 | MΩ
100 | MΩ | 100 |  | MΩ |  | 100.0527 | 100.0517 | 100.0533 | 100.053 | 100.0526 | MΩ |  | 100.0527 | 0.00061594 | 1e-05 | MΩ
1000 | MΩ | 200 |  | MΩ |  | 0.2006 | 0.20057 | 0.20056 | 0.20058 | 0.20055 | GΩ |  | 0.20057 | 1.9582e-05 | 1e-07 | GΩ
|  | 999 |  | MΩ |  | 0.99868 | 0.99868 | 0.99873 | 0.99871 | 0.9987 | GΩ |  | 0.9987 | 1.9386e-05 | 1e-07 | GΩ
LEMBAR KERJA
Nama Alat |  |  | : |  |  |  |  | No. Order | :
Pabrik |  |  | :
Model |  |  | :
No. Seri |  |  | : |  |  |  |  | Suhu | :
[8 empty] | Kelembaban | :
Tanggal Kalibrasi
Capacitance f=300 Hz
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Standar | [6 empty] | Pembacaan Standar | Standar Deviasi | Resolusi | Unit
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
10 | nF | 10 |  | nF |  | 10.0801 | 10.0203 | 10.0917 | 10.1086 | 10.109 | nF |  | 10.0819 | 0.036534 | 1e-05 | nF
33 | nF | 30 |  | nF |  | 39.7241 | 39.7179 | 39.7445 | 39.7451 | 39.6771 | nF |  | 39.7218 | 0.027727 | 1e-05 | nF
100 | nF | 100 |  | nF |  | 110.0199 | 110.1129 | 110.0837 | 109.9828 | 110.1651 | nF |  | 110.0729 | 0.072706 | 0.0001 | nF
330 | nF | 0.3 |  | µF |  | 300.3558 | 300.4933 | 300.4727 | 300.4358 | 300.4056 | nF |  | 300.4326 | 0.054612 | 0.0001 | nF
1 | µF | 1 |  | µF |  | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0007 | µF |  | 1.0008 | 3.4756e-05 | 1e-06 | µF
3.3 | µF | 3 |  | µF |  | 3.0129 | 3.0129 | 3.0129 | 3.0129 | 3.0127 | µF |  | 3.0129 | 8.1788e-05 | 1e-06 | µF
10 | µF | 10 |  | µF |  | 10.1862 | 10.1862 | 10.1862 | 10.1861 | 10.1861 | µF |  | 10.1862 | 4.1833e-05 | 1e-05 | µF
100 | µF | 50 |  | µF |  | 50.793 | 50.7911 | 50.7907 | 50.7897 | 50.7887 | µF |  | 50.7906 | 0.0016287 | 1e-05 | µF
|  | 80 |  | µF |  | 80.407 | 80.404 | 80.4021 | 80.401 | 80.4001 | µF |  | 80.4028 | 0.0027387 | 1e-05 | µF
|  | 100 |  | µF |  | 99.4149 | 99.4118 | 99.4108 | 99.4092 | 99.4077 | µF |  | 99.4109 | 0.0027211 | 1e-05 | µF
Capacitance f=1000 Hz
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Standar | [6 empty] | Pembacaan Standar | Standar Deviasi | Resolusi | Unit
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
10 | nF | 10 |  | nF |  | 10.0847 | 10.0835 | 10.0745 | 10.0888 | 10.0844 | nF |  | 10.0832 | 0.0052675 | 1e-05 | nF
33 | nF | 30 |  | nF |  | 39.303 | 39.276 | 39.2857 | 39.2984 | 39.2864 | nF |  | 39.2899 | 0.010806 | 1e-05 | nF
100 | nF | 100 |  | nF |  | 110.0659 | 110.055 | 110.0279 | 110.0186 | 110.0519 | nF |  | 110.0439 | 0.019795 | 0.0001 | nF
330 | nF | 0.3 |  | µF |  | 300.5939 | 300.5932 | 300.5935 | 300.5913 | 300.6099 | nF |  | 300.5964 | 0.0076347 | 0.0001 | nF
1 | µF | 1 |  | µF |  | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | µF |  | 1.0021 | 2.1088e-05 | 1e-06 | µF
3.3 | µF | 3 |  | µF |  | 3.035 | 3.0349 | 3.0349 | 3.0348 | 3.0348 | µF |  | 3.0349 | 6.3591e-05 | 1e-06 | µF
LEMBAR KERJA
Nama Alat |  |  | : |  |  |  |  | No. Order | :
Pabrik |  |  | :
Model |  |  | :
No. Seri |  |  | : |  |  |  |  | Suhu | :
[8 empty] | Kelembaban | :
Tanggal Kalibrasi
Tegangan DC Meter |  |  | Voltage mV DC, Cable opt 80
Rentang Alat |  | Penunjukan Standar |  |  |  | Pembacaan Alat | [6 empty] | Pembacaan alat | Standar Deviasi | Resolusi | Unit
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
20 | mV |  | 0 | mV |  | -0.0084 | -0.0085 | -0.0084 | -0.0083 | -0.0086 | mV |  | -0.00844 | 0.00011402 | 0.0001 | mV
|  |  | 10 | mV |  | 9.9925 | 9.9926 | 9.9927 | 9.9926 | 9.9929 | mV |  | 9.9927 | 0.00015166 | 0.0001 | mV
|  |  | -10 | mV |  | -10.0062 | -10.0063 | -10.0064 | -10.0063 | -10.0062 | mV |  | -10.0063 | 8.3666e-05 | 0.0001 | mV
200 | mV |  | 100 | mV |  | 99.984 | 99.983 | 99.983 | 99.984 | 99.982 | mV |  | 99.9832 | 0.00083666 | 0.001 | mV
|  |  | -100 | mV |  | -100.002 | -100.003 | -100.002 | -100.003 | -100.004 | mV |  | -100.0028 | 0.00083666 | 0.001 | mV
2 | V |  | 1 | V |  | 999.92 | 999.91 | 999.92 | 999.91 | 999.91 | mV |  | 999.914 | 0.0054772 | 0.01 | mV
|  |  | -1 | V |  | -999.92 | -999.91 | -999.92 | -999.93 | -999.94 | mV |  | -999.924 | 0.011402 | 0.01 | mV
|  |  | 1.9 | V |  | 1899.9 | 1899.9 | 1899.9 | 1899.9 | 1899.9 | mV |  | 1899.9 | 0 | 0.01 | mV
|  |  | -1.9 | V |  | -1899.87 | -1899.86 | -1899.87 | -1899.87 | -1899.88 | mV |  | -1899.87 | 0.0070711 | 0.01 | mV
10 | V |  | 0 | V |  | -0.0006 | -0.0005 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0008 | V |  | -0.00062 | 0.00010954 | 0.0001 | V
|  |  | 2 | V |  | 1.9993 | 1.9993 | 1.9993 | 1.9992 | 1.9992 | V |  | 1.9993 | 5.4772e-05 | 0.0001 | V
|  |  | -2 | V |  | -2.0008 | -2.0008 | -2.0009 | -2.0009 | -2.0009 | V |  | -2.0009 | 5.4772e-05 | 0.0001 | V
|  |  | 5 | V |  | 4.9992 | 4.9991 | 4.9993 | 4.9992 | 4.9991 | V |  | 4.9992 | 8.3666e-05 | 0.0001 | V
|  |  | -5 | V |  | -5.0007 | -5.0008 | -5.0007 | -5.0008 | -5.0009 | V |  | -5.0008 | 8.3666e-05 | 0.0001 | V
|  |  | 10 | V |  | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | 9.999 | V |  | 9.999 | 0 | 0.0001 | V
|  |  | -10 | V |  | -10.0006 | -10.0005 | -10.0007 | -10.0006 | -10.0008 | V |  | -10.0006 | 0.00011402 | 0.0001 | V
|  |  | 15 | V |  | 14.9992 | 14.9993 | 14.9994 | 14.9993 | 14.9992 | V |  | 14.9993 | 8.3666e-05 | 0.0001 | V
|  |  | -15 | V |  | -15.0006 | -15.0005 | -15.0006 | -15.0005 | -15.0007 | V |  | -15.0006 | 8.3666e-05 | 0.0001 | V
|  |  | 20 | V |  | 19.9992 | 19.9993 | 19.9991 | 19.9992 | 19.9993 | V |  | 19.9992 | 8.3666e-05 | 0.0001 | V
|  |  | -20 | V |  | -20.0009 | -20.0008 | -20.0009 | -20.0008 | -20.001 | V |  | -20.0009 | 8.3666e-05 | 0.0001 | V
[6 empty] | 0.00685 | 0.00685 | 0.00685 | 0.00685 | 0.00665 | 0.00681 | mV
Arus DC Meter |  |  | Current mA DC, Cable opt 40 | [7 empty] | Untuk EMF Meter Tegangan
Rentang Alat |  | Penunjukan Standar |  |  |  | Pembacaan Alat | [6 empty] | Pembacaan alat | Standar Deviasi | Resolusi | Unit
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
20 | mA |  | 0 | mA |  | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | mA |  | 0.00034 | 5.4772e-05 | 0.0001 | mA
|  |  | 5 | mA |  | 5 | 4.9999 | 5 | 5 | 4.9999 | mA |  | 5 | 5.4772e-05 | 0.0001 | mA
|  |  | -5 | mA |  | -4.9994 | -4.9994 | -4.9994 | -4.9993 | -4.9995 | mA |  | -4.9994 | 7.0711e-05 | 0.0001 | mA
|  |  | 10 | mA |  | 9.9995 | 9.9996 | 9.9996 | 9.9997 | 9.9995 | mA |  | 9.9996 | 8.3666e-05 | 0.0001 | mA
|  |  | -10 | mA |  | -9.9991 | -9.9991 | -9.9991 | -9.9991 | -9.9992 | mA |  | -9.9991 | 4.4721e-05 | 0.0001 | mA
|  |  | 15 | mA |  | 14.9993 | 14.9993 | 14.9993 | 14.9993 | 14.9992 | mA |  | 14.9993 | 4.4721e-05 | 0.0001 | mA
|  |  | -15 | mA |  | -14.9989 | -14.9988 | -14.999 | -14.9989 | -14.999 | mA |  | -14.9989 | 8.3666e-05 | 0.0001 | mA
|  |  | 19 | mA |  | 18.9992 | 18.9993 | 18.9992 | 18.9993 | 18.9991 | mA |  | 18.9992 | 8.3666e-05 | 0.0001 | mA
|  |  | -19 | mA |  | -18.9992 | -18.9992 | -18.9992 | -18.9992 | -18.9993 | mA |  | -18.9992 | 4.4721e-05 | 0.0001 | mA
|  |  | 24 | mA |  | 23.9994 | 23.9995 | 23.9994 | 23.9995 | 23.9995 | mA |  | 23.9995 | 5.4772e-05 | 0.0001 | mA
|  |  | -24 | mA |  | -23.9997 | -23.9997 | -23.9997 | -23.9997 | -23.9998 | mA |  | -23.9997 | 4.4721e-05 | 0.0001 | mA
Resistansi Meter (4W) |  |  | Resistor , Cable opt 60
Rentang Alat |  | Penunjukan Standar |  |  |  | Pembacaan Alat | [6 empty] | Pembacaan alat | Standar Deviasi | Resolusi | Unit
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
20 | Ω | 0 |  | Ω |  | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | Ω |  | 0.032 | 0 | 0.001 | Ω
|  | 10.0002 |  | Ω |  | 10.033 | 10.033 | 10.034 | 10.033 | 10.033 | Ω |  | 10.0332 | 0.00044721 | 0.001 | Ω
|  | 100.0012 |  | Ω |  | 100.028 | 100.027 | 100.027 | 100.027 | 100.026 | Ω |  | 100.027 | 0.00070711 | 0.001 | Ω
|  | 1000.0139 |  | Ω |  | 999.9 | 999.9 | 999.9 | 999.9 | 999.89 | Ω |  | 999.898 | 0.0044721 | 0.01 | Ω
|  | 1900.009 |  | Ω |  | 1899.89 | 1899.89 | 1899.89 | 1899.89 | 1899.88 | Ω |  | 1899.888 | 0.0044721 | 0.01 | Ω

## Eva
Tegangan DC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi Standar |  | Koreksi EMF |  | Koreksi UUC | Unit | ESDM |  | Sertifikat STD |  | Drift STD |  | Resolusi UUC |  | Temp STD |  | EMF Thermal |  | Rounding |  | u-gab |  | Faktor Cakupan | U-exp |  | rounding
20 | mV |  | 0 | mV |  | 0 | mV | 0.00049122 | mV | 0.000501 | mV | 0.00099222 | mV | 0 | mV | 0.00019851 | mV | 5.7735e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00011547 | mV | 7.4162e-06 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00023695 | mV | 2 | 0.00047389 | mV | 1e-05
|  |  | 10 | mV |  | 10 | mV | 0.00021364 | mV | 0.000501 | mV | 0.00071464 | mV | 0 | mV | 0.00020747 | mV | 7.3323e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00023556 | mV | 7.4162e-06 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00032246 | mV | 2 | 0.00064492 | mV | 1e-05
|  |  | 19 | mV |  | 19 | mV | -3.6177e-05 | mV | 0.000501 | mV | 0.00046482 | mV | 0 | mV | 0.00020747 | mV | 8.7353e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00023972 | mV | 7.4162e-06 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00032895 | mV | 2 | 0.00065791 | mV | 1e-05
|  |  | -10 | mV |  | -10 | mV | 0.00050719 | mV | 0.000501 | mV | 0.0010082 | mV | 0 | mV | 0.00020729 | mV | 7.3323e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00023556 | mV | 7.4162e-06 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00032234 | mV | 2 | 0.00064469 | mV | 1e-05
|  |  | -19 | mV |  | -19 | mV | 0.00075658 | mV | 0.000501 | mV | 0.0012576 | mV | 0 | mV | 0.00020729 | mV | 8.7353e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00023972 | mV | 7.4162e-06 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00032884 | mV | 2 | 0.00065768 | mV | 1e-05
200 | mV |  | 20 | mV |  | 20 | mV | -6.3935e-05 | mV | 0.000501 | mV | 0.00043707 | mV | 0 | mV | 0.00020747 | mV | 8.8912e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00024018 | mV | 7.4162e-06 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00032971 | mV | 2 | 0.00065942 | mV | 1e-05
|  |  | 100 | mV |  | 100 | mV | -0.0022846 | mV | 0.000501 | mV | -0.0017836 | mV | 0 | mV | 0.00031413 | mV | 0.00021362 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00027713 | mV | 7.4162e-06 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.0004703 | mV | 2 | 0.0009406 | mV | 1e-05
|  |  | 190 | mV |  | 190 | mV | -0.0047828 | mV | 0.000501 | mV | -0.0042818 | mV | 0 | mV | 0.00084198 | mV | 0.00035392 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.0003187 | mV | 7.4162e-06 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.0009678 | mV | 2 | 0.0019356 | mV | 0.0001
|  |  | -20 | mV |  | -20 | mV | 0.00078429 | mV | 0.000501 | mV | 0.0012853 | mV | 0 | mV | 0.00020729 | mV | 8.8912e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00024018 | mV | 7.4162e-06 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00032959 | mV | 2 | 0.00065919 | mV | 1e-05
|  |  | -100 | mV |  | -100 | mV | 0.0030011 | mV | 0.000501 | mV | 0.0035021 | mV | 0 | mV | 0.00031417 | mV | 0.00021362 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00027713 | mV | 7.4162e-06 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00047033 | mV | 2 | 0.00094065 | mV | 1e-05
|  |  | -190 | mV |  | -190 | mV | 0.0054949 | mV | 0.000501 | mV | 0.0059959 | mV | 0 | mV | 0.00084861 | mV | 0.00035392 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.0003187 | mV | 7.4162e-06 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00097358 | mV | 2 | 0.0019472 | mV | 0.0001
2 | V |  | 0.2 | V |  | 0.2 | V | -4.9659e-06 | V | 5.01e-07 | V | -4.4649e-06 | V | 0 | V | 8.4198e-07 | V | 5.4271e-07 | V | 2.8868e-08 | V | 5.3116e-07 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-08 | V | 1.1346e-06 | V | 2 | 2.2692e-06 | V | 1e-07
|  |  | 1 | V |  | 1 | V | -2.5191e-05 | V | 5.01e-07 | V | -2.469e-05 | V | 0 | V | 2.1104e-06 | V | 1.7898e-06 | V | 2.8868e-08 | V | 8.0829e-07 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-08 | V | 2.883e-06 | V | 2 | 5.7661e-06 | V | 1e-07
|  |  | 1.9 | V |  | 1.9 | V | -4.7944e-05 | V | 5.01e-07 | V | -4.7443e-05 | V | 0 | V | 6.0048e-06 | V | 3.1927e-06 | V | 2.8868e-08 | V | 1.1201e-06 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-07 | V | 6.8985e-06 | V | 2 | 1.3797e-05 | V | 1e-06
|  |  | -0.2 | V |  | -0.2 | V | 5.6542e-06 | V | 5.01e-07 | V | 6.1552e-06 | V | 0 | V | 8.4861e-07 | V | 5.4271e-07 | V | 2.8868e-08 | V | 5.3116e-07 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-08 | V | 1.1395e-06 | V | 2 | 2.2791e-06 | V | 1e-07
|  |  | -1 | V |  | -1 | V | 2.7841e-05 | V | 5.01e-07 | V | 2.8342e-05 | V | 0 | V | 2.1107e-06 | V | 1.7898e-06 | V | 2.8868e-08 | V | 8.0829e-07 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-08 | V | 2.8833e-06 | V | 2 | 5.7666e-06 | V | 1e-07
|  |  | -1.9 | V |  | -1.9 | V | 5.2801e-05 | V | 5.01e-07 | V | 5.3302e-05 | V | 0 | V | 6.0825e-06 | V | 3.1927e-06 | V | 2.8868e-08 | V | 1.1201e-06 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-07 | V | 6.9663e-06 | V | 2 | 1.3933e-05 | V | 1e-06
20 | V |  | 2 | V |  | 2 | V | -4.9528e-05 | V | 5.01e-07 | V | -4.9027e-05 | V | 0 | V | 6.0048e-06 | V | 5.4271e-06 | V | 2.8868e-07 | V | 3.0022e-06 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-07 | V | 8.6424e-06 | V | 2 | 1.7285e-05 | V | 1e-06
|  |  | 4 | V |  | 4 | V | -0.0001032 | V | 5.01e-07 | V | -0.0001027 | V | 0 | V | 1.1261e-05 | V | 8.5448e-06 | V | 2.8868e-07 | V | 3.695e-06 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-07 | V | 1.4616e-05 | V | 2 | 2.9233e-05 | V | 1e-06
|  |  | 6 | V |  | 6 | V | -0.00015686 | V | 5.01e-07 | V | -0.00015636 | V | 0 | V | 1.6107e-05 | V | 1.1662e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 4.3879e-06 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-07 | V | 2.0369e-05 | V | 2 | 4.0737e-05 | V | 1e-06
|  |  | 8 | V |  | 8 | V | -0.00021053 | V | 5.01e-07 | V | -0.00021003 | V | 0 | V | 1.6107e-05 | V | 1.478e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 5.0807e-06 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-07 | V | 2.2447e-05 | V | 2 | 4.4895e-05 | V | 1e-06
|  |  | 10 | V |  | 10 | V | -0.0002642 | V | 5.01e-07 | V | -0.0002637 | V | 0 | V | 1.9624e-05 | V | 1.7898e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 5.7735e-06 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-07 | V | 2.7183e-05 | V | 2 | 5.4366e-05 | V | 1e-06
|  |  | 12 | V |  | 12 | V | -0.00031787 | V | 5.01e-07 | V | -0.00031737 | V | 0 | V | 2.3922e-05 | V | 2.1016e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 6.4663e-06 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-07 | V | 3.2495e-05 | V | 2 | 6.4989e-05 | V | 1e-06
|  |  | 14 | V |  | 14 | V | -0.00037154 | V | 5.01e-07 | V | -0.00037103 | V | 0 | V | 3.3648e-05 | V | 2.4133e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 7.1591e-06 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-07 | V | 4.2024e-05 | V | 2 | 8.4049e-05 | V | 1e-06
|  |  | 16 | V |  | 16 | V | -0.0004252 | V | 5.01e-07 | V | -0.0004247 | V | 0 | V | 3.3648e-05 | V | 2.7251e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 7.852e-06 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-07 | V | 4.4007e-05 | V | 2 | 8.8015e-05 | V | 1e-06
|  |  | 18 | V |  | 18 | V | -0.00047887 | V | 5.01e-07 | V | -0.00047837 | V | 0 | V | 3.3648e-05 | V | 3.0369e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 8.5448e-06 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-07 | V | 4.6126e-05 | V | 2 | 9.2253e-05 | V | 1e-06
|  |  | 19 | V |  | 19 | V | -0.00050571 | V | 5.01e-07 | V | -0.0005052 | V | 0 | V | 7.8643e-05 | V | 3.1927e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 8.8912e-06 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-06 | V | 8.5391e-05 | V | 2 | 0.00017078 | V | 1e-05
|  |  | -2 | V |  | -2 | V | 5.1788e-05 | V | 5.01e-07 | V | 5.2289e-05 | V | 0 | V | 6.0825e-06 | V | 5.4271e-06 | V | 2.8868e-07 | V | 3.0022e-06 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-07 | V | 8.6966e-06 | V | 2 | 1.7393e-05 | V | 1e-06
|  |  | -4 | V |  | -4 | V | 0.00010445 | V | 5.01e-07 | V | 0.00010495 | V | 0 | V | 1.1266e-05 | V | 8.5448e-06 | V | 2.8868e-07 | V | 3.695e-06 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-07 | V | 1.4621e-05 | V | 2 | 2.9241e-05 | V | 1e-06
|  |  | -6 | V |  | -6 | V | 0.0001571 | V | 5.01e-07 | V | 0.0001576 | V | 0 | V | 1.6113e-05 | V | 1.1662e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 4.3879e-06 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-07 | V | 2.0373e-05 | V | 2 | 4.0745e-05 | V | 1e-06
|  |  | -8 | V |  | -8 | V | 0.00020976 | V | 5.01e-07 | V | 0.00021026 | V | 0 | V | 1.6113e-05 | V | 1.478e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 5.0807e-06 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-07 | V | 2.2451e-05 | V | 2 | 4.4902e-05 | V | 1e-06
|  |  | -10 | V |  | -10 | V | 0.00026242 | V | 5.01e-07 | V | 0.00026292 | V | 0 | V | 1.9623e-05 | V | 1.7898e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 5.7735e-06 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-07 | V | 2.7183e-05 | V | 2 | 5.4365e-05 | V | 1e-06
|  |  | -12 | V |  | -12 | V | 0.00031508 | V | 5.01e-07 | V | 0.00031558 | V | 0 | V | 2.3923e-05 | V | 2.1016e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 6.4663e-06 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-07 | V | 3.2496e-05 | V | 2 | 6.4991e-05 | V | 1e-06
|  |  | -14 | V |  | -14 | V | 0.00036774 | V | 5.01e-07 | V | 0.00036824 | V | 0 | V | 3.3651e-05 | V | 2.4133e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 7.1591e-06 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-07 | V | 4.2026e-05 | V | 2 | 8.4052e-05 | V | 1e-06
|  |  | -16 | V |  | -16 | V | 0.00042039 | V | 5.01e-07 | V | 0.00042089 | V | 0 | V | 3.3651e-05 | V | 2.7251e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 7.852e-06 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-07 | V | 4.4009e-05 | V | 2 | 8.8018e-05 | V | 1e-06
|  |  | -18 | V |  | -18 | V | 0.00047305 | V | 5.01e-07 | V | 0.00047355 | V | 0 | V | 3.3651e-05 | V | 3.0369e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 8.5448e-06 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-07 | V | 4.6128e-05 | V | 2 | 9.2256e-05 | V | 1e-06
|  |  | -19 | V |  | -19 | V | 0.00049938 | V | 5.01e-07 | V | 0.00049988 | V | 0 | V | 7.8491e-05 | V | 3.1927e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 8.8912e-06 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-06 | V | 8.525e-05 | V | 2 | 0.0001705 | V | 1e-05
240 | V |  | 20 | V |  | 20 | V | -0.00047456 | V | 5.01e-07 | V | -0.00047406 | V | 0 | V | 7.8643e-05 | V | 6.9282e-05 | V | 2.8868e-06 | V | 6.2354e-05 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-06 | V | 0.00012202 | V | 2 | 0.00024404 | V | 1e-05
|  |  | 100 | V |  | 100 | V | -0.0026162 | V | 5.01e-07 | V | -0.0026157 | V | 0 | V | 0.0002782 | V | 0.00025403 | V | 2.8868e-06 | V | 0.00012702 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-06 | V | 0.00039759 | V | 2 | 0.00079519 | V | 1e-05
|  |  | 190 | V |  | 190 | V | -0.0050254 | V | 5.01e-07 | V | -0.0050249 | V | 0 | V | 0.00084521 | V | 0.00046188 | V | 2.8868e-06 | V | 0.00019976 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-05 | V | 0.0009841 | V | 2 | 0.0019682 | V | 0.0001
|  |  | 240 | V |  | 240 | V | -0.0055939 | V | 5.01e-07 | V | -0.0055934 | V | 0 | V | 0.0015519 | V | 0.00084293 | V | 2.8868e-05 | V | 0.00042493 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-05 | V | 0.0018169 | V | 2 | 0.0036339 | V | 0.0001
|  |  | -20 | V |  | -20 | V | 0.00056075 | V | 5.01e-07 | V | 0.00056125 | V | 0 | V | 7.8491e-05 | V | 6.9282e-05 | V | 2.8868e-06 | V | 6.2354e-05 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-06 | V | 0.00012192 | V | 2 | 0.00024385 | V | 1e-05
|  |  | -100 | V |  | -100 | V | 0.002781 | V | 5.01e-07 | V | 0.0027815 | V | 0 | V | 0.00027822 | V | 0.00025403 | V | 2.8868e-06 | V | 0.00012702 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-06 | V | 0.0003976 | V | 2 | 0.0007952 | V | 1e-05
|  |  | -190 | V |  | -190 | V | 0.0052787 | V | 5.01e-07 | V | 0.0052792 | V | 0 | V | 0.00085157 | V | 0.00046188 | V | 2.8868e-06 | V | 0.00019976 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-05 | V | 0.00098958 | V | 2 | 0.0019792 | V | 0.0001
|  |  | -240 | V |  | -240 | V | 0.0058209 | V | 5.01e-07 | V | 0.0058214 | V | 0 | V | 0.0015516 | V | 0.00084293 | V | 2.8868e-05 | V | 0.00042493 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-05 | V | 0.0018167 | V | 2 | 0.0036333 | V | 0.0001
1000 | V |  | 250 | V |  | 250 | V | -0.005836 | V | 5.01e-07 | V | -0.0058355 | V | 0 | V | 0.0015519 | V | 0.00086603 | V | 2.8868e-05 | V | 0.00043301 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-05 | V | 0.0018297 | V | 2 | 0.0036593 | V | 0.0001
|  |  | 1000 | V |  | 1000 | V | -0.023993 | V | 5.01e-07 | V | -0.023993 | V | 0 | V | 0.002816 | V | 0.0025981 | V | 2.8868e-05 | V | 0.0010392 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-05 | V | 0.0039701 | V | 2 | 0.0079402 | V | 0.0001
|  |  | -250 | V |  | -250 | V | 0.006065 | V | 5.01e-07 | V | 0.0060655 | V | 0 | V | 0.0015516 | V | 0.00086603 | V | 2.8868e-05 | V | 0.00043301 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-05 | V | 0.0018294 | V | 2 | 0.0036588 | V | 0.0001
|  |  | -1000 | V |  | -1000 | V | 0.024374 | V | 5.01e-07 | V | 0.024375 | V | 0 | V | 0.0028161 | V | 0.0025981 | V | 2.8868e-05 | V | 0.0010392 | V | 7.4162e-09 | V | 2.8868e-05 | V | 0.0039701 | V | 2 | 0.0079403 | V | 0.0001
Arus DC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi Standar |  |  |  | Koreksi UUC | Unit | ESDM |  | Sertifikat STD |  | Drift STD |  | Resolusi UUC |  | Temp STD |  | Rounding |  |  |  | u-gab |  | Faktor Cakupan | U-exp |  | rounding
200 | µA |  | 0 | µA |  | 0 | µA | 0.00051201 | µA |  |  | 0.00051201 | µA | 0 | µA | 0.00067745 | µA | 0.00023094 | µA | 2.8868e-06 | µA | 5.7735e-05 | µA | 2.8868e-05 | µA |  |  | 0.00071864 | µA | 2 | 0.0014373 | µA | 0.0001
|  |  | 10 | µA |  | 10 | µA | 0.00029477 | µA |  |  | 0.00029477 | µA | 0 | µA | 0.00070644 | µA | 0.00026847 | µA | 2.8868e-06 | µA | 6.2354e-05 | µA | 2.8868e-05 | µA |  |  | 0.00075886 | µA | 2 | 0.0015177 | µA | 0.0001
|  |  | 100 | µA |  | 100 | µA | -0.0016604 | µA |  |  | -0.0016604 | µA | 0 | µA | 0.0010692 | µA | 0.00060622 | µA | 2.8868e-06 | µA | 0.00010392 | µA | 2.8868e-05 | µA |  |  | 0.0012338 | µA | 2 | 0.0024677 | µA | 0.0001
|  |  | 190 | µA |  | 190 | µA | -0.0036156 | µA |  |  | -0.0036156 | µA | 0 | µA | 0.0046336 | µA | 0.00094397 | µA | 2.8868e-06 | µA | 0.00014549 | µA | 2.8868e-05 | µA |  |  | 0.0047311 | µA | 2 | 0.0094622 | µA | 0.0001
|  |  | -10 | µA |  | -10 | µA | 0.00074612 | µA |  |  | 0.00074612 | µA | 0 | µA | 0.00070629 | µA | 0.00026847 | µA | 2.8868e-06 | µA | 6.2354e-05 | µA | 2.8868e-05 | µA |  |  | 0.00075871 | µA | 2 | 0.0015174 | µA | 0.0001
|  |  | -100 | µA |  | -100 | µA | 0.0038103 | µA |  |  | 0.0038103 | µA | 0 | µA | 0.0010691 | µA | 0.00060622 | µA | 2.8868e-06 | µA | 0.00010392 | µA | 2.8868e-05 | µA |  |  | 0.0012338 | µA | 2 | 0.0024675 | µA | 0.0001
|  |  | -190 | µA |  | -190 | µA | 0.0068744 | µA |  |  | 0.0068744 | µA | 0 | µA | 0.0046421 | µA | 0.00094397 | µA | 2.8868e-06 | µA | 0.00014549 | µA | 2.8868e-05 | µA |  |  | 0.0047394 | µA | 2 | 0.0094788 | µA | 0.0001
2 | mA |  | 0.2 | mA |  | 0.2 | mA | -5.6069e-06 | mA |  |  | -5.6069e-06 | mA | 0 | mA | 4.6336e-06 | mA | 3.06e-06 | mA | 2.8868e-08 | mA | 4.3879e-07 | mA | 2.8868e-07 | mA |  |  | 5.5777e-06 | mA | 2 | 1.1155e-05 | mA | 1e-06
|  |  | 1 | mA |  | 1 | mA | -2.802e-05 | mA |  |  | -2.802e-05 | mA | 0 | mA | 8.5235e-06 | mA | 6.0622e-06 | mA | 2.8868e-08 | mA | 8.0829e-07 | mA | 2.8868e-07 | mA |  |  | 1.0495e-05 | mA | 2 | 2.0989e-05 | mA | 1e-06
|  |  | 1.9 | mA |  | 1.9 | mA | -5.3234e-05 | mA |  |  | -5.3234e-05 | mA | 0 | mA | 4.7567e-05 | mA | 9.4397e-06 | mA | 2.8868e-08 | mA | 1.224e-06 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 4.8596e-05 | mA | 2 | 9.7191e-05 | mA | 1e-05
|  |  | -0.2 | mA |  | -0.2 | mA | 5.8167e-06 | mA |  |  | 5.8167e-06 | mA | 0 | mA | 4.6421e-06 | mA | 3.06e-06 | mA | 2.8868e-08 | mA | 4.3879e-07 | mA | 2.8868e-07 | mA |  |  | 5.5847e-06 | mA | 2 | 1.1169e-05 | mA | 1e-06
|  |  | -1 | mA |  | -1 | mA | 2.9789e-05 | mA |  |  | 2.9789e-05 | mA | 0 | mA | 8.5228e-06 | mA | 6.0622e-06 | mA | 2.8868e-08 | mA | 8.0829e-07 | mA | 2.8868e-07 | mA |  |  | 1.0494e-05 | mA | 2 | 2.0988e-05 | mA | 1e-06
|  |  | -1.9 | mA |  | -1.9 | mA | 5.6758e-05 | mA |  |  | 5.6758e-05 | mA | 0 | mA | 4.7564e-05 | mA | 9.4397e-06 | mA | 2.8868e-08 | mA | 1.224e-06 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 4.8593e-05 | mA | 2 | 9.7187e-05 | mA | 1e-05
20 | mA |  | 2 | mA |  | 2 | mA | -5.2762e-05 | mA |  |  | -5.2762e-05 | mA | 0 | mA | 4.7567e-05 | mA | 3.2332e-05 | mA | 2.8868e-07 | mA | 6.2354e-06 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 5.7924e-05 | mA | 2 | 0.00011585 | mA | 1e-05
|  |  | 10 | mA |  | 10 | mA | -0.00025794 | mA |  |  | -0.00025794 | mA | 0 | mA | 9.2517e-05 | mA | 6.9282e-05 | mA | 2.8868e-07 | mA | 1.7321e-05 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 0.00011691 | mA | 2 | 0.00023382 | mA | 1e-05
|  |  | 19 | mA |  | 19 | mA | -0.00048876 | mA |  |  | -0.00048876 | mA | 0 | mA | 0.0008956 | mA | 0.00011085 | mA | 2.8868e-07 | mA | 2.9791e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.00090339 | mA | 2 | 0.0018068 | mA | 0.0001
|  |  | -2 | mA |  | -2 | mA | 5.256e-05 | mA |  |  | 5.256e-05 | mA | 0 | mA | 4.7564e-05 | mA | 3.2332e-05 | mA | 2.8868e-07 | mA | 6.2354e-06 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 5.7922e-05 | mA | 2 | 0.00011584 | mA | 1e-05
|  |  | -10 | mA |  | -10 | mA | 0.00025046 | mA |  |  | 0.00025046 | mA | 0 | mA | 9.2522e-05 | mA | 6.9282e-05 | mA | 2.8868e-07 | mA | 1.7321e-05 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 0.00011691 | mA | 2 | 0.00023383 | mA | 1e-05
|  |  | -19 | mA |  | -19 | mA | 0.00047309 | mA |  |  | 0.00047309 | mA | 0 | mA | 0.00089565 | mA | 0.00011085 | mA | 2.8868e-07 | mA | 2.9791e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.00090343 | mA | 2 | 0.0018069 | mA | 0.0001
200 | mA |  | 20 | mA |  | 20 | mA | -0.00020669 | mA |  |  | -0.00020669 | mA | 0 | mA | 0.0008956 | mA | 0.00084293 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.0001963 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0012458 | mA | 2 | 0.0024916 | mA | 0.0001
|  |  | 40 | mA |  | 40 | mA | -0.00063901 | mA |  |  | -0.00063901 | mA | 0 | mA | 0.0015192 | mA | 0.001224 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00033486 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0019797 | mA | 2 | 0.0039593 | mA | 0.0001
|  |  | 60 | mA |  | 60 | mA | -0.0010713 | mA |  |  | -0.0010713 | mA | 0 | mA | 0.0025517 | mA | 0.001605 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00047343 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0030516 | mA | 2 | 0.0061032 | mA | 0.0001
|  |  | 80 | mA |  | 80 | mA | -0.0015036 | mA |  |  | -0.0015036 | mA | 0 | mA | 0.0025517 | mA | 0.0019861 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00061199 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0032911 | mA | 2 | 0.0065821 | mA | 0.0001
|  |  | 100 | mA |  | 100 | mA | -0.001936 | mA |  |  | -0.001936 | mA | 0 | mA | 0.0025517 | mA | 0.0023671 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00075056 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0035607 | mA | 2 | 0.0071214 | mA | 0.0001
|  |  | 120 | mA |  | 120 | mA | -0.0023683 | mA |  |  | -0.0023683 | mA | 0 | mA | 0.0043036 | mA | 0.0027482 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00088912 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.0051911 | mA | 2 | 0.010382 | mA | 0.001
|  |  | 140 | mA |  | 140 | mA | -0.0028006 | mA |  |  | -0.0028006 | mA | 0 | mA | 0.0043036 | mA | 0.0031292 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.0010277 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.005427 | mA | 2 | 0.010854 | mA | 0.001
|  |  | 160 | mA |  | 160 | mA | -0.0032329 | mA |  |  | -0.0032329 | mA | 0 | mA | 0.0043036 | mA | 0.0035103 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.0011662 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.0056821 | mA | 2 | 0.011364 | mA | 0.001
|  |  | 180 | mA |  | 180 | mA | -0.0036652 | mA |  |  | -0.0036652 | mA | 0 | mA | 0.0043036 | mA | 0.0038913 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.0013048 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.005954 | mA | 2 | 0.011908 | mA | 0.001
|  |  | 190 | mA |  | 190 | mA | -0.0038814 | mA |  |  | -0.0038814 | mA | 0 | mA | 0.029386 | mA | 0.0040819 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.0013741 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.029701 | mA | 2 | 0.059403 | mA | 0.001
|  |  | -20 | mA |  | -20 | mA | 0.00084037 | mA |  |  | 0.00084037 | mA | 0 | mA | 0.00089565 | mA | 0.00084293 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.0001963 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0012458 | mA | 2 | 0.0024917 | mA | 0.0001
|  |  | -40 | mA |  | -40 | mA | 0.0015209 | mA |  |  | 0.0015209 | mA | 0 | mA | 0.0015192 | mA | 0.001224 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00033486 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0019797 | mA | 2 | 0.0039594 | mA | 0.0001
|  |  | -60 | mA |  | -60 | mA | 0.0022015 | mA |  |  | 0.0022015 | mA | 0 | mA | 0.0025518 | mA | 0.001605 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00047343 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0030517 | mA | 2 | 0.0061033 | mA | 0.0001
|  |  | -80 | mA |  | -80 | mA | 0.0028821 | mA |  |  | 0.0028821 | mA | 0 | mA | 0.0025518 | mA | 0.0019861 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00061199 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0032911 | mA | 2 | 0.0065822 | mA | 0.0001
|  |  | -100 | mA |  | -100 | mA | 0.0035626 | mA |  |  | 0.0035626 | mA | 0 | mA | 0.0025518 | mA | 0.0023671 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00075056 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0035608 | mA | 2 | 0.0071215 | mA | 0.0001
|  |  | -120 | mA |  | -120 | mA | 0.0042432 | mA |  |  | 0.0042432 | mA | 0 | mA | 0.0043037 | mA | 0.0027482 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00088912 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.0051911 | mA | 2 | 0.010382 | mA | 0.001
|  |  | -140 | mA |  | -140 | mA | 0.0049238 | mA |  |  | 0.0049238 | mA | 0 | mA | 0.0043037 | mA | 0.0031292 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.0010277 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.0054271 | mA | 2 | 0.010854 | mA | 0.001
|  |  | -160 | mA |  | -160 | mA | 0.0056043 | mA |  |  | 0.0056043 | mA | 0 | mA | 0.0043037 | mA | 0.0035103 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.0011662 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.0056822 | mA | 2 | 0.011364 | mA | 0.001
|  |  | -180 | mA |  | -180 | mA | 0.0062849 | mA |  |  | 0.0062849 | mA | 0 | mA | 0.0043037 | mA | 0.0038913 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.0013048 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.005954 | mA | 2 | 0.011908 | mA | 0.001
|  |  | -190 | mA |  | -190 | mA | 0.0066252 | mA |  |  | 0.0066252 | mA | 0 | mA | 0.029387 | mA | 0.0040819 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.0013741 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.029702 | mA | 2 | 0.059404 | mA | 0.001
2 | A |  | 0.2 | A |  | 0.2 | A | -1.2529e-05 | A |  |  | -1.2529e-05 | A | 0 | A | 2.9386e-05 | A | 2.8868e-05 | A | 2.8868e-08 | A | 2.4249e-06 | A | 2.8868e-07 | A |  |  | 4.1265e-05 | A | 2 | 8.2531e-05 | A | 1e-06
|  |  | 1 | A |  | 1 | A | 5.7393e-05 | A |  |  | 5.7393e-05 | A | 0 | A | 0.00021179 | A | 0.00010739 | A | 2.8868e-08 | A | 9.815e-06 | A | 2.8868e-06 | A |  |  | 0.00023768 | A | 2 | 0.00047536 | A | 1e-05
|  |  | 1.9 | A |  | 1.9 | A | 0.00013606 | A |  |  | 0.00013606 | A | 0 | A | 0.00071792 | A | 0.00019572 | A | 2.8868e-08 | A | 1.8129e-05 | A | 2.8868e-05 | A |  |  | 0.0007449 | A | 2 | 0.0014898 | A | 0.0001
|  |  | -0.2 | A |  | -0.2 | A | -1.0301e-05 | A |  |  | -1.0301e-05 | A | 0 | A | 2.9387e-05 | A | 2.8868e-05 | A | 2.8868e-08 | A | 2.4249e-06 | A | 2.8868e-07 | A |  |  | 4.1266e-05 | A | 2 | 8.2532e-05 | A | 1e-06
|  |  | -1 | A |  | -1 | A | -8.5533e-05 | A |  |  | -8.5533e-05 | A | 0 | A | 0.00010832 | A | 0.00010739 | A | 2.8868e-08 | A | 9.815e-06 | A | 2.8868e-06 | A |  |  | 0.00015287 | A | 2 | 0.00030575 | A | 1e-05
|  |  | -1.9 | A |  | -1.9 | A | -0.00017017 | A |  |  | -0.00017017 | A | 0 | A | 0.00071845 | A | 0.00019572 | A | 2.8868e-08 | A | 1.8129e-05 | A | 2.8868e-05 | A |  |  | 0.00074541 | A | 2 | 0.0014908 | A | 0.0001
30 | A |  | 2 | A |  | 2 | A | -0.00027378 | A |  |  | -0.00027378 | A | 0 | A | 0.00071792 | A | 0.00066973 | A | 2.8868e-07 | A | 4.6188e-05 | A | 2.8868e-05 | A |  |  | 0.00098332 | A | 2 | 0.0019666 | A | 0.0001
|  |  | 10 | A |  | 10 | A | 0.0058574 | A |  |  | 0.0058574 | A | 0 | A | 0.0024547 | A | 0.0024249 | A | 2.8868e-07 | A | 0.00018475 | A | 2.8868e-05 | A |  |  | 0.0034555 | A | 2 | 0.006911 | A | 0.0001
|  |  | 19 | A |  | 19 | A | 0.012755 | A |  |  | 0.012755 | A | 0 | A | 0.0046149 | A | 0.0043994 | A | 2.8868e-07 | A | 0.00034064 | A | 0.00028868 | A |  |  | 0.0063915 | A | 2 | 0.012783 | A | 0.001
|  |  | -2 | A |  | -2 | A | -0.00064643 | A |  |  | -0.00064643 | A | 0 | A | 0.00071845 | A | 0.00066973 | A | 2.8868e-07 | A | 4.6188e-05 | A | 2.8868e-05 | A |  |  | 0.0009837 | A | 2 | 0.0019674 | A | 0.0001
|  |  | -10 | A |  | -10 | A | -0.0010962 | A |  |  | -0.0010962 | A | 0 | A | 0.0024551 | A | 0.0024249 | A | 2.8868e-07 | A | 0.00018475 | A | 2.8868e-05 | A |  |  | 0.0034558 | A | 2 | 0.0069115 | A | 0.0001
|  |  | -19 | A |  | -19 | A | -0.0016021 | A |  |  | -0.0016021 | A | 0 | A | 0.0046111 | A | 0.0043994 | A | 2.8868e-07 | A | 0.00034064 | A | 0.00028868 | A |  |  | 0.0063888 | A | 2 | 0.012778 | A | 0.001
Tegangan AC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi Standar |  |  |  | Koreksi UUC | Unit | ESDM |  | Sertifikat STD |  | Drift STD |  | Resolusi UUC |  | Temp STD |  | Rounding |  |  |  | u-gab |  | Faktor Cakupan | U-exp |  | rounding
20 | mV | 10 | mV | 45 | Hz | 10 | mV | -0.011364 | mV |  |  | -0.011364 | mV | 0 | mV | 0.0040713 | mV | 0.0028868 | mV | 2.8868e-05 | mV | 5.7735e-05 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.0049996 | mV | 2 | 0.0099993 | mV | 0.001
|  | 10 | mV | 400 | Hz | 10 | mV | -0.011736 | mV |  |  | -0.011736 | mV | 0 | mV | 0.002883 | mV | 0.0017321 | mV | 2.8868e-05 | mV | 5.7735e-05 | mV | 2.8868e-05 | mV |  |  | 0.003364 | mV | 2 | 0.0067281 | mV | 0.0001
|  | 10 | mV | 1 | kHz | 10 | mV | -0.011736 | mV |  |  | -0.011736 | mV | 0 | mV | 0.002883 | mV | 0.0017321 | mV | 2.8868e-05 | mV | 5.7735e-05 | mV | 2.8868e-05 | mV |  |  | 0.003364 | mV | 2 | 0.0067281 | mV | 0.0001
|  | 10 | mV | 10 | kHz | 10 | mV | -0.012991 | mV |  |  | -0.012991 | mV | 0 | mV | 0.0038708 | mV | 0.0028868 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00013856 | mV | 2.8868e-05 | mV |  |  | 0.0048309 | mV | 2 | 0.0096618 | mV | 0.0001
|  | 10 | mV | 50 | kHz | 10 | mV | -0.032115 | mV |  |  | -0.032115 | mV | 0 | mV | 0.020162 | mV | 0.015588 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00046188 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.025491 | mV | 2 | 0.050982 | mV | 0.001
|  | 10 | mV | 100 | kHz | 10 | mV | -0.032115 | mV |  |  | -0.032115 | mV | 0 | mV | 0.020162 | mV | 0.015588 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00046188 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.025491 | mV | 2 | 0.050982 | mV | 0.001
|  | 19 | mV | 45 | Hz | 19 | mV | -0.015699 | mV |  |  | -0.015699 | mV | 0 | mV | 0.0040713 | mV | 0.0034064 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.0001097 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.0053174 | mV | 2 | 0.010635 | mV | 0.001
|  | 19 | mV | 400 | Hz | 19 | mV | -0.01628 | mV |  |  | -0.01628 | mV | 0 | mV | 0.002883 | mV | 0.0022517 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.0001097 | mV | 2.8868e-05 | mV |  |  | 0.00366 | mV | 2 | 0.0073199 | mV | 0.0001
|  | 19 | mV | 1 | kHz | 19 | mV | -0.01628 | mV |  |  | -0.01628 | mV | 0 | mV | 0.002883 | mV | 0.0022517 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.0001097 | mV | 2.8868e-05 | mV |  |  | 0.00366 | mV | 2 | 0.0073199 | mV | 0.0001
|  | 19 | mV | 10 | kHz | 19 | mV | -0.018193 | mV |  |  | -0.018193 | mV | 0 | mV | 0.0038708 | mV | 0.0034064 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00026327 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.0051711 | mV | 2 | 0.010342 | mV | 0.001
|  | 19 | mV | 50 | kHz | 19 | mV | -0.039423 | mV |  |  | -0.039423 | mV | 0 | mV | 0.020162 | mV | 0.019226 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00087757 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.027874 | mV | 2 | 0.055749 | mV | 0.001
|  | 19 | mV | 100 | kHz | 19 | mV | -0.039423 | mV |  |  | -0.039423 | mV | 0 | mV | 0.020162 | mV | 0.019226 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00087757 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.027874 | mV | 2 | 0.055749 | mV | 0.001
200 | mV | 20 | mV | 45 | Hz | 20 | mV | -0.016181 | mV |  |  | -0.016181 | mV | 0 | mV | 0.0040713 | mV | 0.0034641 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00011547 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.0053547 | mV | 2 | 0.010709 | mV | 0.001
|  | 100 | mV | 45 | Hz | 100 | mV | -0.054711 | mV |  |  | -0.054711 | mV | 0 | mV | 0.009569 | mV | 0.0080829 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00057735 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.012543 | mV | 2 | 0.025085 | mV | 0.001
|  | 100 | mV | 400 | Hz | 100 | mV | -0.057178 | mV |  |  | -0.057178 | mV | 0 | mV | 0.0073613 | mV | 0.0069282 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00057735 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.010129 | mV | 2 | 0.020259 | mV | 0.001
|  | 100 | mV | 1 | kHz | 100 | mV | -0.057178 | mV |  |  | -0.057178 | mV | 0 | mV | 0.0073613 | mV | 0.0069282 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00057735 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.010129 | mV | 2 | 0.020259 | mV | 0.001
|  | 100 | mV | 10 | kHz | 100 | mV | -0.065012 | mV |  |  | -0.065012 | mV | 0 | mV | 0.0086874 | mV | 0.0080829 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.0013856 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.01195 | mV | 2 | 0.023901 | mV | 0.001
|  | 100 | mV | 50 | kHz | 100 | mV | -0.1052 | mV |  |  | -0.1052 | mV | 0 | mV | 0.052472 | mV | 0.051962 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.0046188 | mV | 0.0028868 | mV |  |  | 0.074047 | mV | 2 | 0.14809 | mV | 0.01
|  | 100 | mV | 100 | kHz | 100 | mV | -0.1052 | mV |  |  | -0.1052 | mV | 0 | mV | 0.052472 | mV | 0.051962 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.0046188 | mV | 0.0028868 | mV |  |  | 0.074047 | mV | 2 | 0.14809 | mV | 0.01
|  | 190 | mV | 45 | Hz | 190 | mV | -0.098057 | mV |  |  | -0.098057 | mV | 0 | mV | 0.023477 | mV | 0.013279 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.001097 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.026996 | mV | 2 | 0.053992 | mV | 0.001
|  | 190 | mV | 400 | Hz | 190 | mV | -0.10262 | mV |  |  | -0.10262 | mV | 0 | mV | 0.018949 | mV | 0.012124 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.001097 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.022524 | mV | 2 | 0.045049 | mV | 0.001
|  | 190 | mV | 1 | kHz | 190 | mV | -0.10262 | mV |  |  | -0.10262 | mV | 0 | mV | 0.018949 | mV | 0.012124 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.001097 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.022524 | mV | 2 | 0.045049 | mV | 0.001
|  | 190 | mV | 10 | kHz | 190 | mV | -0.11703 | mV |  |  | -0.11703 | mV | 0 | mV | 0.021295 | mV | 0.013279 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.0026327 | mV | 0.0028868 | mV |  |  | 0.025398 | mV | 2 | 0.050796 | mV | 0.01
|  | 190 | mV | 50 | kHz | 190 | mV | -0.17828 | mV |  |  | -0.17828 | mV | 0 | mV | 0.17376 | mV | 0.088335 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.0087757 | mV | 0.0028868 | mV |  |  | 0.19514 | mV | 2 | 0.39028 | mV | 0.01
|  | 190 | mV | 100 | kHz | 190 | mV | -0.17828 | mV |  |  | -0.17828 | mV | 0 | mV | 0.17376 | mV | 0.088335 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.0087757 | mV | 0.0028868 | mV |  |  | 0.19514 | mV | 2 | 0.39028 | mV | 0.01
2 | V | 0.2 | V | 45 | Hz | 0.2 | V | -9.6035e-05 | V |  |  | -9.6035e-05 | V | 0 | V | 2.3477e-05 | V | 2.0785e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 1.1547e-06 | V | 2.8868e-07 | V |  |  | 3.1379e-05 | V | 2 | 6.2758e-05 | V | 1e-06
|  | 1 | V | 45 | Hz | 1 | V | -0.0005041 | V |  |  | -0.0005041 | V | 0 | V | 7.1124e-05 | V | 5.7735e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 5.7735e-06 | V | 2.8868e-06 | V |  |  | 9.1835e-05 | V | 2 | 0.00018367 | V | 1e-05
|  | 1 | V | 400 | Hz | 1 | V | -0.00053215 | V |  |  | -0.00053215 | V | 0 | V | 4.7967e-05 | V | 4.6188e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 5.7735e-06 | V | 2.8868e-06 | V |  |  | 6.6902e-05 | V | 2 | 0.0001338 | V | 1e-05
|  | 1 | V | 1 | kHz | 1 | V | -0.00053215 | V |  |  | -0.00053215 | V | 0 | V | 4.7967e-05 | V | 4.6188e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 5.7735e-06 | V | 2.8868e-06 | V |  |  | 6.6902e-05 | V | 2 | 0.0001338 | V | 1e-05
|  | 1 | V | 10 | kHz | 1 | V | -0.0006152 | V |  |  | -0.0006152 | V | 0 | V | 6.0037e-05 | V | 5.7735e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 1.1547e-05 | V | 2.8868e-06 | V |  |  | 8.414e-05 | V | 2 | 0.00016828 | V | 1e-05
|  | 1 | V | 50 | kHz | 1 | V | -0.00061588 | V |  |  | -0.00061588 | V | 0 | V | 0.00040704 | V | 0.00040415 | V | 2.8868e-07 | V | 4.6188e-05 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.00057618 | V | 2 | 0.0011524 | V | 0.0001
|  | 1 | V | 100 | kHz | 1 | V | -0.00061588 | V |  |  | -0.00061588 | V | 0 | V | 0.00040704 | V | 0.00040415 | V | 2.8868e-07 | V | 4.6188e-05 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.00057618 | V | 2 | 0.0011524 | V | 0.0001
20 | V | 2 | V | 45 | Hz | 2 | V | -0.00028123 | V |  |  | -0.00028123 | V | 0 | V | 0.00023231 | V | 0.00020785 | V | 2.8868e-06 | V | 1.1547e-05 | V | 2.8868e-06 | V |  |  | 0.00031196 | V | 2 | 0.00062391 | V | 1e-05
|  | 2 | V | 400 | Hz | 2 | V | -0.00034253 | V |  |  | -0.00034253 | V | 0 | V | 0.00018638 | V | 0.00018475 | V | 2.8868e-06 | V | 1.1547e-05 | V | 2.8868e-06 | V |  |  | 0.00026272 | V | 2 | 0.00052544 | V | 1e-05
|  | 2 | V | 1 | kHz | 2 | V | -0.00034253 | V |  |  | -0.00034253 | V | 0 | V | 0.00018638 | V | 0.00018475 | V | 2.8868e-06 | V | 1.1547e-05 | V | 2.8868e-06 | V |  |  | 0.00026272 | V | 2 | 0.00052544 | V | 1e-05
|  | 2 | V | 10 | kHz | 2 | V | -0.00041273 | V |  |  | -0.00041273 | V | 0 | V | 0.00021029 | V | 0.00020785 | V | 2.8868e-06 | V | 2.3094e-05 | V | 2.8868e-06 | V |  |  | 0.0002966 | V | 2 | 0.00059321 | V | 1e-05
|  | 2 | V | 50 | kHz | 2 | V | -0.0024162 | V |  |  | -0.0024162 | V | 0 | V | 0.001735 | V | 0.0017321 | V | 2.8868e-06 | V | 9.2376e-05 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.0024535 | V | 2 | 0.004907 | V | 0.0001
|  | 2 | V | 100 | kHz | 2 | V | -0.0024162 | V |  |  | -0.0024162 | V | 0 | V | 0.001735 | V | 0.0017321 | V | 2.8868e-06 | V | 9.2376e-05 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.0024535 | V | 2 | 0.004907 | V | 0.0001
|  | 5 | V | 45 | Hz | 5 | V | -0.0010041 | V |  |  | -0.0010041 | V | 0 | V | 0.00040925 | V | 0.00034641 | V | 2.8868e-06 | V | 2.8868e-05 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.00053774 | V | 2 | 0.0010755 | V | 0.0001
|  | 5 | V | 400 | Hz | 5 | V | -0.001142 | V |  |  | -0.001142 | V | 0 | V | 0.00029804 | V | 0.00028868 | V | 2.8868e-06 | V | 2.8868e-05 | V | 2.8868e-06 | V |  |  | 0.00041594 | V | 2 | 0.00083189 | V | 1e-05
|  | 5 | V | 1 | kHz | 5 | V | -0.001142 | V |  |  | -0.001142 | V | 0 | V | 0.00029804 | V | 0.00028868 | V | 2.8868e-06 | V | 2.8868e-05 | V | 2.8868e-06 | V |  |  | 0.00041594 | V | 2 | 0.00083189 | V | 1e-05
|  | 5 | V | 10 | kHz | 5 | V | -0.0014842 | V |  |  | -0.0014842 | V | 0 | V | 0.00035659 | V | 0.00034641 | V | 2.8868e-06 | V | 5.7735e-05 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.00050133 | V | 2 | 0.0010027 | V | 0.0001
|  | 5 | V | 50 | kHz | 5 | V | -0.0036807 | V |  |  | -0.0036807 | V | 0 | V | 0.0026087 | V | 0.0025981 | V | 2.8868e-06 | V | 0.00023094 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.0036891 | V | 2 | 0.0073782 | V | 0.0001
|  | 5 | V | 100 | kHz | 5 | V | -0.0036807 | V |  |  | -0.0036807 | V | 0 | V | 0.0026087 | V | 0.0025981 | V | 2.8868e-06 | V | 0.00023094 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.0036891 | V | 2 | 0.0073782 | V | 0.0001
|  | 10 | V | 45 | Hz | 10 | V | -0.002209 | V |  |  | -0.002209 | V | 0 | V | 0.00070533 | V | 0.00057735 | V | 2.8868e-06 | V | 5.7735e-05 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.00091378 | V | 2 | 0.0018276 | V | 0.0001
|  | 10 | V | 400 | Hz | 10 | V | -0.0024744 | V |  |  | -0.0024744 | V | 0 | V | 0.0004829 | V | 0.00046188 | V | 2.8868e-06 | V | 5.7735e-05 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.00067134 | V | 2 | 0.0013427 | V | 0.0001
|  | 10 | V | 1 | kHz | 10 | V | -0.0024744 | V |  |  | -0.0024744 | V | 0 | V | 0.0004829 | V | 0.00046188 | V | 2.8868e-06 | V | 5.7735e-05 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.00067134 | V | 2 | 0.0013427 | V | 0.0001
|  | 10 | V | 10 | kHz | 10 | V | -0.0032699 | V |  |  | -0.0032699 | V | 0 | V | 0.00060354 | V | 0.00057735 | V | 2.8868e-06 | V | 0.00011547 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.00084366 | V | 2 | 0.0016873 | V | 0.0001
|  | 10 | V | 50 | kHz | 10 | V | -0.0057883 | V |  |  | -0.0057883 | V | 0 | V | 0.0040706 | V | 0.0040415 | V | 2.8868e-06 | V | 0.00046188 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.0057619 | V | 2 | 0.011524 | V | 0.001
|  | 10 | V | 100 | kHz | 10 | V | -0.0057883 | V |  |  | -0.0057883 | V | 0 | V | 0.0040706 | V | 0.0040415 | V | 2.8868e-06 | V | 0.00046188 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.0057619 | V | 2 | 0.011524 | V | 0.001
|  | 15 | V | 45 | Hz | 15 | V | -0.0034138 | V |  |  | -0.0034138 | V | 0 | V | 0.0011775 | V | 0.00080829 | V | 2.8868e-06 | V | 8.6603e-05 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.0014311 | V | 2 | 0.0028622 | V | 0.0001
|  | 15 | V | 400 | Hz | 15 | V | -0.0038067 | V |  |  | -0.0038067 | V | 0 | V | 0.00077936 | V | 0.00063509 | V | 2.8868e-06 | V | 8.6603e-05 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.0010095 | V | 2 | 0.002019 | V | 0.0001
|  | 15 | V | 1 | kHz | 15 | V | -0.0038067 | V |  |  | -0.0038067 | V | 0 | V | 0.00077936 | V | 0.00063509 | V | 2.8868e-06 | V | 8.6603e-05 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.0010095 | V | 2 | 0.002019 | V | 0.0001
|  | 15 | V | 10 | kHz | 15 | V | -0.0050556 | V |  |  | -0.0050556 | V | 0 | V | 0.0009969 | V | 0.00080829 | V | 2.8868e-06 | V | 0.00017321 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.0012954 | V | 2 | 0.0025907 | V | 0.0001
|  | 15 | V | 50 | kHz | 15 | V | -0.0078959 | V |  |  | -0.0078959 | V | 0 | V | 0.0064171 | V | 0.0054848 | V | 2.8868e-06 | V | 0.00069282 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.008475 | V | 2 | 0.01695 | V | 0.001
|  | 15 | V | 100 | kHz | 15 | V | -0.0078959 | V |  |  | -0.0078959 | V | 0 | V | 0.0064171 | V | 0.0054848 | V | 2.8868e-06 | V | 0.00069282 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.008475 | V | 2 | 0.01695 | V | 0.001
|  | 19 | V | 45 | Hz | 19 | V | -0.0043777 | V |  |  | -0.0043777 | V | 0 | V | 0.0023258 | V | 0.00099304 | V | 2.8868e-06 | V | 0.0001097 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.0025315 | V | 2 | 0.005063 | V | 0.0001
|  | 19 | V | 400 | Hz | 19 | V | -0.0048727 | V |  |  | -0.0048727 | V | 0 | V | 0.0018647 | V | 0.00077365 | V | 2.8868e-06 | V | 0.0001097 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.002022 | V | 2 | 0.004044 | V | 0.0001
|  | 19 | V | 1 | kHz | 19 | V | -0.0048727 | V |  |  | -0.0048727 | V | 0 | V | 0.0018647 | V | 0.00077365 | V | 2.8868e-06 | V | 0.0001097 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.002022 | V | 2 | 0.004044 | V | 0.0001
|  | 19 | V | 10 | kHz | 19 | V | -0.0064841 | V |  |  | -0.0064841 | V | 0 | V | 0.002106 | V | 0.00099304 | V | 2.8868e-06 | V | 0.00021939 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.0023389 | V | 2 | 0.0046778 | V | 0.0001
|  | 19 | V | 50 | kHz | 19 | V | -0.009582 | V |  |  | -0.009582 | V | 0 | V | 0.017424 | V | 0.0066395 | V | 2.8868e-06 | V | 0.00087757 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.018669 | V | 2 | 0.037337 | V | 0.001
|  | 19 | V | 100 | kHz | 19 | V | -0.009582 | V |  |  | -0.009582 | V | 0 | V | 0.017424 | V | 0.0066395 | V | 2.8868e-06 | V | 0.00087757 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.018669 | V | 2 | 0.037337 | V | 0.001
240 | V | 20 | V | 45 | Hz | 20 | V | 0.00068555 | V |  |  | 0.00068555 | V | 0 | V | 0.0023258 | V | 0.0020785 | V | 2.8868e-05 | V | 0.00011547 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.0031216 | V | 2 | 0.0062432 | V | 0.0001
|  | 100 | V | 45 | Hz | 100 | V | -0.0052867 | V |  |  | -0.0052867 | V | 0 | V | 0.0070559 | V | 0.0057735 | V | 2.8868e-05 | V | 0.00057735 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.0091399 | V | 2 | 0.01828 | V | 0.001
|  | 100 | V | 400 | Hz | 100 | V | -0.0083851 | V |  |  | -0.0083851 | V | 0 | V | 0.0048085 | V | 0.0046188 | V | 2.8868e-05 | V | 0.00057735 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.0066987 | V | 2 | 0.013397 | V | 0.001
|  | 100 | V | 1 | kHz | 100 | V | -0.0083851 | V |  |  | -0.0083851 | V | 0 | V | 0.0048085 | V | 0.0046188 | V | 2.8868e-05 | V | 0.00057735 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.0066987 | V | 2 | 0.013397 | V | 0.001
|  | 100 | V | 10 | kHz | 100 | V | -0.021996 | V |  |  | -0.021996 | V | 0 | V | 0.0060161 | V | 0.0057735 | V | 2.8868e-05 | V | 0.0011547 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.0084229 | V | 2 | 0.016846 | V | 0.001
|  | 190 | V | 45 | Hz | 190 | V | -0.012006 | V |  |  | -0.012006 | V | 0 | V | 0.021694 | V | 0.0099304 | V | 2.8868e-05 | V | 0.001097 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.023886 | V | 2 | 0.047771 | V | 0.001
|  | 190 | V | 400 | Hz | 190 | V | -0.017748 | V |  |  | -0.017748 | V | 0 | V | 0.021446 | V | 0.0077365 | V | 2.8868e-05 | V | 0.001097 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.022827 | V | 2 | 0.045654 | V | 0.001
|  | 190 | V | 1 | kHz | 190 | V | -0.017748 | V |  |  | -0.017748 | V | 0 | V | 0.021446 | V | 0.0077365 | V | 2.8868e-05 | V | 0.001097 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.022827 | V | 2 | 0.045654 | V | 0.001
|  | 190 | V | 10 | kHz | 190 | V | -0.042864 | V |  |  | -0.042864 | V | 0 | V | 0.022273 | V | 0.0099304 | V | 2.8868e-05 | V | 0.0021939 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.024487 | V | 2 | 0.048974 | V | 0.001
|  | 240 | V | 45 | Hz | 240 | V | 0.0032992 | V |  |  | 0.0032992 | V | 0 | V | 0.036065 | V | 0.022632 | V | 0.00028868 | V | 0.0027713 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.04267 | V | 2 | 0.08534 | V | 0.001
|  | 240 | V | 400 | Hz | 240 | V | -0.00035469 | V |  |  | -0.00035469 | V | 0 | V | 0.035929 | V | 0.022632 | V | 0.00028868 | V | 0.0027713 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.042556 | V | 2 | 0.085111 | V | 0.001
|  | 240 | V | 1 | kHz | 240 | V | -0.00035469 | V |  |  | -0.00035469 | V | 0 | V | 0.035929 | V | 0.022632 | V | 0.00028868 | V | 0.0027713 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.042556 | V | 2 | 0.085111 | V | 0.001
1000 | V | 250 | V | 45 | Hz | 250 | V | 0.0032654 | V |  |  | 0.0032654 | V | 0 | V | 0.036065 | V | 0.023094 | V | 0.00028868 | V | 0.0028868 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.042924 | V | 2 | 0.085848 | V | 0.001
|  | 1000 | V | 45 | Hz | 1000 | V | 0.00073487 | V |  |  | 0.00073487 | V | 0 | V | 0.061459 | V | 0.057735 | V | 0.00028868 | V | 0.011547 | V | 0.0028868 | V |  |  | 0.08516 | V | 2 | 0.17032 | V | 0.01
|  | 1000 | V | 400 | Hz | 1000 | V | -0.024536 | V |  |  | -0.024536 | V | 0 | V | 0.060989 | V | 0.057735 | V | 0.00028868 | V | 0.011547 | V | 0.0028868 | V |  |  | 0.084822 | V | 2 | 0.16964 | V | 0.01
|  | 1000 | V | 1 | kHz | 1000 | V | -0.024536 | V |  |  | -0.024536 | V | 0 | V | 0.060989 | V | 0.057735 | V | 0.00028868 | V | 0.011547 | V | 0.0028868 | V |  |  | 0.084822 | V | 2 | 0.16964 | V | 0.01
Arus AC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi Standar |  |  |  | Koreksi UUC | Unit | ESDM |  | Sertifikat STD |  | Drift STD |  | Resolusi UUC |  | Temp STD |  | Rounding |  |  |  | u-gab |  | Faktor Cakupan | U-exp |  | rounding
200 | µA | 100 | µA | 45 | Hz | 100 | µA | 0.042909 | µA |  |  | 0.042909 | µA | 0 | µA | 0.13016 | µA | 0.025981 | µA | 2.8868e-05 | µA | 0.0011547 | µA | 0.0028868 | µA |  |  | 0.13276 | µA | 2 | 0.26553 | µA | 0.01
|  | 100 | µA | 400 | Hz | 100 | µA | 0.10479 | µA |  |  | 0.10479 | µA | 0 | µA | 0.13017 | µA | 0.025981 | µA | 2.8868e-05 | µA | 0.0011547 | µA | 0.0028868 | µA |  |  | 0.13277 | µA | 2 | 0.26555 | µA | 0.01
|  | 100 | µA | 1 | kHz | 100 | µA | 0.10479 | µA |  |  | 0.10479 | µA | 0 | µA | 0.13017 | µA | 0.025981 | µA | 2.8868e-05 | µA | 0.0011547 | µA | 0.0028868 | µA |  |  | 0.13277 | µA | 2 | 0.26555 | µA | 0.01
|  | 100 | µA | 5 | kHz | 100 | µA | 0.10609 | µA |  |  | 0.10609 | µA | 0 | µA | 0.13092 | µA | 0.025981 | µA | 2.8868e-05 | µA | 0.0011547 | µA | 0.0028868 | µA |  |  | 0.13351 | µA | 2 | 0.26702 | µA | 0.01
|  | 190 | µA | 45 | Hz | 190 | µA | -0.20362 | µA |  |  | -0.20362 | µA | 0 | µA | 0.15649 | µA | 0.038971 | µA | 2.8868e-05 | µA | 0.0021939 | µA | 0.0028868 | µA |  |  | 0.16131 | µA | 2 | 0.32262 | µA | 0.01
|  | 190 | µA | 400 | Hz | 190 | µA | -0.1957 | µA |  |  | -0.1957 | µA | 0 | µA | 0.15649 | µA | 0.038971 | µA | 2.8868e-05 | µA | 0.0021939 | µA | 0.0028868 | µA |  |  | 0.16131 | µA | 2 | 0.32263 | µA | 0.01
|  | 190 | µA | 1 | kHz | 190 | µA | -0.1957 | µA |  |  | -0.1957 | µA | 0 | µA | 0.15649 | µA | 0.038971 | µA | 2.8868e-05 | µA | 0.0021939 | µA | 0.0028868 | µA |  |  | 0.16131 | µA | 2 | 0.32263 | µA | 0.01
|  | 190 | µA | 5 | kHz | 190 | µA | -0.18953 | µA |  |  | -0.18953 | µA | 0 | µA | 0.15736 | µA | 0.038971 | µA | 2.8868e-05 | µA | 0.0021939 | µA | 0.0028868 | µA |  |  | 0.16216 | µA | 2 | 0.32431 | µA | 0.01
2 | mA | 1 | mA | 45 | Hz | 1 | mA | -0.0004461 | mA |  |  | -0.0004461 | mA | 0 | mA | 0.0002679 | mA | 0.00025981 | mA | 2.8868e-07 | mA | 1.1547e-05 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 0.00037338 | mA | 2 | 0.00074675 | mA | 1e-05
|  | 1 | mA | 400 | Hz | 1 | mA | -0.00047674 | mA |  |  | -0.00047674 | mA | 0 | mA | 0.00026777 | mA | 0.00025981 | mA | 2.8868e-07 | mA | 1.1547e-05 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 0.00037329 | mA | 2 | 0.00074658 | mA | 1e-05
|  | 1 | mA | 1 | kHz | 1 | mA | -0.00047674 | mA |  |  | -0.00047674 | mA | 0 | mA | 0.00026777 | mA | 0.00025981 | mA | 2.8868e-07 | mA | 1.1547e-05 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 0.00037329 | mA | 2 | 0.00074658 | mA | 1e-05
|  | 1 | mA | 5 | kHz | 1 | mA | -0.00048291 | mA |  |  | -0.00048291 | mA | 0 | mA | 0.00027014 | mA | 0.00025981 | mA | 2.8868e-07 | mA | 1.1547e-05 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 0.00037499 | mA | 2 | 0.00074998 | mA | 1e-05
|  | 1.9 | mA | 45 | Hz | 1.9 | mA | -0.00086312 | mA |  |  | -0.00086312 | mA | 0 | mA | 0.0015643 | mA | 0.00038971 | mA | 2.8868e-06 | mA | 2.1939e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0016125 | mA | 2 | 0.0032251 | mA | 0.0001
|  | 1.9 | mA | 400 | Hz | 1.9 | mA | -0.00092933 | mA |  |  | -0.00092933 | mA | 0 | mA | 0.0015643 | mA | 0.00038971 | mA | 2.8868e-06 | mA | 2.1939e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0016125 | mA | 2 | 0.0032251 | mA | 0.0001
|  | 1.9 | mA | 1 | kHz | 1.9 | mA | -0.00092933 | mA |  |  | -0.00092933 | mA | 0 | mA | 0.0015643 | mA | 0.00038971 | mA | 2.8868e-06 | mA | 2.1939e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0016125 | mA | 2 | 0.0032251 | mA | 0.0001
|  | 1.9 | mA | 5 | kHz | 1.9 | mA | -0.00094368 | mA |  |  | -0.00094368 | mA | 0 | mA | 0.0015654 | mA | 0.00038971 | mA | 2.8868e-06 | mA | 2.1939e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0016136 | mA | 2 | 0.0032272 | mA | 0.0001
20 | mA | 2 | mA | 45 | Hz | 2 | mA | -0.00090746 | mA |  |  | -0.00090746 | mA | 0 | mA | 0.0015643 | mA | 0.0014434 | mA | 2.8868e-06 | mA | 2.3094e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0021288 | mA | 2 | 0.0042576 | mA | 0.0001
|  | 2 | mA | 400 | Hz | 2 | mA | -0.0010355 | mA |  |  | -0.0010355 | mA | 0 | mA | 0.0015643 | mA | 0.0014434 | mA | 2.8868e-06 | mA | 2.3094e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0021288 | mA | 2 | 0.0042576 | mA | 0.0001
|  | 2 | mA | 1 | kHz | 2 | mA | -0.0010355 | mA |  |  | -0.0010355 | mA | 0 | mA | 0.0015643 | mA | 0.0014434 | mA | 2.8868e-06 | mA | 2.3094e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0021288 | mA | 2 | 0.0042576 | mA | 0.0001
|  | 2 | mA | 5 | kHz | 2 | mA | -0.0011017 | mA |  |  | -0.0011017 | mA | 0 | mA | 0.0015654 | mA | 0.0014434 | mA | 2.8868e-06 | mA | 2.3094e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0021296 | mA | 2 | 0.0042592 | mA | 0.0001
|  | 5 | mA | 45 | Hz | 5 | mA | -0.0022621 | mA |  |  | -0.0022621 | mA | 0 | mA | 0.0019751 | mA | 0.0018764 | mA | 2.8868e-06 | mA | 5.7735e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0027251 | mA | 2 | 0.0054502 | mA | 0.0001
|  | 5 | mA | 400 | Hz | 5 | mA | -0.0025403 | mA |  |  | -0.0025403 | mA | 0 | mA | 0.0019747 | mA | 0.0018764 | mA | 2.8868e-06 | mA | 5.7735e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0027248 | mA | 2 | 0.0054495 | mA | 0.0001
|  | 5 | mA | 1 | kHz | 5 | mA | -0.0025403 | mA |  |  | -0.0025403 | mA | 0 | mA | 0.0019747 | mA | 0.0018764 | mA | 2.8868e-06 | mA | 5.7735e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0027248 | mA | 2 | 0.0054495 | mA | 0.0001
|  | 5 | mA | 5 | kHz | 5 | mA | -0.0026525 | mA |  |  | -0.0026525 | mA | 0 | mA | 0.0020191 | mA | 0.0018764 | mA | 2.8868e-06 | mA | 5.7735e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0027571 | mA | 2 | 0.0055142 | mA | 0.0001
|  | 10 | mA | 45 | Hz | 10 | mA | -0.0045198 | mA |  |  | -0.0045198 | mA | 0 | mA | 0.0026786 | mA | 0.0025981 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00011547 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0037335 | mA | 2 | 0.007467 | mA | 0.0001
|  | 10 | mA | 400 | Hz | 10 | mA | -0.0050482 | mA |  |  | -0.0050482 | mA | 0 | mA | 0.0026777 | mA | 0.0025981 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00011547 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0037329 | mA | 2 | 0.0074658 | mA | 0.0001
|  | 10 | mA | 1 | kHz | 10 | mA | -0.0050482 | mA |  |  | -0.0050482 | mA | 0 | mA | 0.0026777 | mA | 0.0025981 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00011547 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0037329 | mA | 2 | 0.0074658 | mA | 0.0001
|  | 10 | mA | 5 | kHz | 10 | mA | -0.0052371 | mA |  |  | -0.0052371 | mA | 0 | mA | 0.0027328 | mA | 0.0025981 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00011547 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0037726 | mA | 2 | 0.0075451 | mA | 0.0001
|  | 15 | mA | 45 | Hz | 15 | mA | -0.0067775 | mA |  |  | -0.0067775 | mA | 0 | mA | 0.0039288 | mA | 0.0033198 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00017321 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.0051546 | mA | 2 | 0.010309 | mA | 0.001
|  | 15 | mA | 400 | Hz | 15 | mA | -0.0075562 | mA |  |  | -0.0075562 | mA | 0 | mA | 0.0039278 | mA | 0.0033198 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00017321 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.0051538 | mA | 2 | 0.010308 | mA | 0.001
|  | 15 | mA | 1 | kHz | 15 | mA | -0.0075562 | mA |  |  | -0.0075562 | mA | 0 | mA | 0.0039278 | mA | 0.0033198 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00017321 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.0051538 | mA | 2 | 0.010308 | mA | 0.001
|  | 15 | mA | 5 | kHz | 15 | mA | -0.0078218 | mA |  |  | -0.0078218 | mA | 0 | mA | 0.0039967 | mA | 0.0033198 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00017321 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.0052065 | mA | 2 | 0.010413 | mA | 0.001
|  | 19 | mA | 45 | Hz | 19 | mA | -0.0085837 | mA |  |  | -0.0085837 | mA | 0 | mA | 0.014499 | mA | 0.0038971 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00021939 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.015018 | mA | 2 | 0.030036 | mA | 0.001
|  | 19 | mA | 400 | Hz | 19 | mA | -0.0095625 | mA |  |  | -0.0095625 | mA | 0 | mA | 0.014499 | mA | 0.0038971 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00021939 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.015018 | mA | 2 | 0.030037 | mA | 0.001
|  | 19 | mA | 1 | kHz | 19 | mA | -0.0095625 | mA |  |  | -0.0095625 | mA | 0 | mA | 0.014499 | mA | 0.0038971 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00021939 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.015018 | mA | 2 | 0.030037 | mA | 0.001
|  | 19 | mA | 5 | kHz | 19 | mA | -0.0098895 | mA |  |  | -0.0098895 | mA | 0 | mA | 0.01452 | mA | 0.0038971 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00021939 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.015038 | mA | 2 | 0.030077 | mA | 0.001
200 | mA | 20 | mA | 45 | Hz | 20 | mA | -0.012025 | mA |  |  | -0.012025 | mA | 0 | mA | 0.014499 | mA | 0.014434 | mA | 2.8868e-05 | mA | 0.00034641 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.020464 | mA | 2 | 0.040927 | mA | 0.001
|  | 100 | mA | 45 | Hz | 100 | mA | -0.048973 | mA |  |  | -0.048973 | mA | 0 | mA | 0.026821 | mA | 0.025981 | mA | 2.8868e-05 | mA | 0.0017321 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.037382 | mA | 2 | 0.074765 | mA | 0.001
|  | 100 | mA | 400 | Hz | 100 | mA | -0.011414 | mA |  |  | -0.011414 | mA | 0 | mA | 0.026809 | mA | 0.025981 | mA | 2.8868e-05 | mA | 0.0017321 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.037374 | mA | 2 | 0.074748 | mA | 0.001
|  | 100 | mA | 1 | kHz | 100 | mA | -0.011414 | mA |  |  | -0.011414 | mA | 0 | mA | 0.026809 | mA | 0.025981 | mA | 2.8868e-05 | mA | 0.0017321 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.037374 | mA | 2 | 0.074748 | mA | 0.001
|  | 100 | mA | 5 | kHz | 100 | mA | -0.047492 | mA |  |  | -0.047492 | mA | 0 | mA | 0.027139 | mA | 0.025981 | mA | 2.8868e-05 | mA | 0.0017321 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.037611 | mA | 2 | 0.075223 | mA | 0.001
|  | 190 | mA | 45 | Hz | 190 | mA | -0.09054 | mA |  |  | -0.09054 | mA | 0 | mA | 0.19955 | mA | 0.038971 | mA | 2.8868e-05 | mA | 0.0032909 | mA | 0.0028868 | mA |  |  | 0.20336 | mA | 2 | 0.40673 | mA | 0.01
|  | 190 | mA | 400 | Hz | 190 | mA | 0.014943 | mA |  |  | 0.014943 | mA | 0 | mA | 0.19601 | mA | 0.038971 | mA | 2.8868e-05 | mA | 0.0032909 | mA | 0.0028868 | mA |  |  | 0.1999 | mA | 2 | 0.3998 | mA | 0.01
|  | 190 | mA | 1 | kHz | 190 | mA | 0.014943 | mA |  |  | 0.014943 | mA | 0 | mA | 0.19601 | mA | 0.038971 | mA | 2.8868e-05 | mA | 0.0032909 | mA | 0.0028868 | mA |  |  | 0.1999 | mA | 2 | 0.3998 | mA | 0.01
|  | 190 | mA | 5 | kHz | 190 | mA | -0.085416 | mA |  |  | -0.085416 | mA | 0 | mA | 0.334 | mA | 0.038971 | mA | 2.8868e-05 | mA | 0.0032909 | mA | 0.0028868 | mA |  |  | 0.33629 | mA | 2 | 0.67258 | mA | 0.01
2 | A | 0.2 | A | 45 | Hz | 0.2 | A | -7.4938e-05 | A |  |  | -7.4938e-05 | A | 0 | A | 0.00019955 | A | 0.00018475 | A | 2.8868e-07 | A | 3.4641e-06 | A | 2.8868e-06 | A |  |  | 0.00027198 | A | 2 | 0.00054396 | A | 1e-05
|  | 1 | A | 45 | Hz | 1 | A | -0.00034252 | A |  |  | -0.00034252 | A | 0 | A | 0.00047999 | A | 0.00046188 | A | 2.8868e-07 | A | 1.7321e-05 | A | 2.8868e-05 | A |  |  | 0.00066698 | A | 2 | 0.001334 | A | 0.0001
|  | 1 | A | 400 | Hz | 1 | A | -0.00043079 | A |  |  | -0.00043079 | A | 0 | A | 0.0004799 | A | 0.00046188 | A | 2.8868e-07 | A | 1.7321e-05 | A | 2.8868e-05 | A |  |  | 0.00066691 | A | 2 | 0.0013338 | A | 0.0001
|  | 1 | A | 1 | kHz | 1 | A | -0.00043079 | A |  |  | -0.00043079 | A | 0 | A | 0.0004799 | A | 0.00046188 | A | 2.8868e-07 | A | 1.7321e-05 | A | 2.8868e-05 | A |  |  | 0.00066691 | A | 2 | 0.0013338 | A | 0.0001
|  | 1.9 | A | 45 | Hz | 1.9 | A | -0.00064356 | A |  |  | -0.00064356 | A | 0 | A | 0.0021014 | A | 0.00077365 | A | 2.8868e-07 | A | 3.2909e-05 | A | 2.8868e-05 | A |  |  | 0.0022398 | A | 2 | 0.0044795 | A | 0.0001
|  | 1.9 | A | 400 | Hz | 1.9 | A | -0.00070184 | A |  |  | -0.00070184 | A | 0 | A | 0.0021123 | A | 0.00077365 | A | 2.8868e-07 | A | 3.2909e-05 | A | 2.8868e-05 | A |  |  | 0.0022499 | A | 2 | 0.0044998 | A | 0.0001
|  | 1.9 | A | 1 | kHz | 1.9 | A | -0.00070184 | A |  |  | -0.00070184 | A | 0 | A | 0.0021123 | A | 0.00077365 | A | 2.8868e-07 | A | 3.2909e-05 | A | 2.8868e-05 | A |  |  | 0.0022499 | A | 2 | 0.0044998 | A | 0.0001
20 | A | 2 | A | 45 | Hz | 2 | A | -0.00023238 | A |  |  | -0.00023238 | A | 0 | A | 0.0021014 | A | 0.0020785 | A | 2.8868e-06 | A | 4.6188e-05 | A | 2.8868e-05 | A |  |  | 0.0029562 | A | 2 | 0.0059124 | A | 0.0001
|  | 10 | A | 45 | Hz | 10 | A | -0.0028834 | A |  |  | -0.0028834 | A | 0 | A | 0.0059738 | A | 0.0057735 | A | 2.8868e-06 | A | 0.00023094 | A | 0.00028868 | A |  |  | 0.008316 | A | 2 | 0.016632 | A | 0.001
|  | 10 | A | 400 | Hz | 10 | A | -0.00093548 | A |  |  | -0.00093548 | A | 0 | A | 0.0061221 | A | 0.0057735 | A | 2.8868e-06 | A | 0.00023094 | A | 0.00028868 | A |  |  | 0.0084232 | A | 2 | 0.016846 | A | 0.001
|  | 10 | A | 1 | kHz | 10 | A | -0.00093548 | A |  |  | -0.00093548 | A | 0 | A | 0.0061221 | A | 0.0057735 | A | 2.8868e-06 | A | 0.00023094 | A | 0.00028868 | A |  |  | 0.0084232 | A | 2 | 0.016846 | A | 0.001
|  | 19 | A | 45 | Hz | 19 | A | -0.0058657 | A |  |  | -0.0058657 | A | 0 | A | 0.010656 | A | 0.0099304 | A | 2.8868e-06 | A | 0.00043879 | A | 0.00028868 | A |  |  | 0.014575 | A | 2 | 0.02915 | A | 0.001
|  | 19 | A | 400 | Hz | 19 | A | -0.00074612 | A |  |  | -0.00074612 | A | 0 | A | 0.010654 | A | 0.0099304 | A | 2.8868e-06 | A | 0.00043879 | A | 0.00028868 | A |  |  | 0.014574 | A | 2 | 0.029148 | A | 0.001
|  | 19 | A | 1 | kHz | 19 | A | -0.00074612 | A |  |  | -0.00074612 | A | 0 | A | 0.010654 | A | 0.0099304 | A | 2.8868e-06 | A | 0.00043879 | A | 0.00028868 | A |  |  | 0.014574 | A | 2 | 0.029148 | A | 0.001
Resistansi 2W
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi Standar |  |  |  | Koreksi UUC | Unit | ESDM |  | Sertifikat STD |  | Drift STD |  | Resolusi UUC |  | Temp STD |  | Rounding |  |  |  | u-gab |  | Faktor Cakupan | U-exp |  | rounding
10 | Ω | 1 |  | Ω |  | 1.0006 | Ω | -1.9676e-06 | Ω |  |  | 0.00056201 | Ω | 3.9457e-06 | Ω | 4.7612e-06 | Ω | 8.0862e-06 | Ω | 2.8868e-08 | Ω | 3.4651e-06 | Ω | 2.8868e-07 | Ω |  |  | 1.0757e-05 | Ω | 2 | 2.1514e-05 | Ω | 1e-06
|  | 10 |  | Ω |  | 10.0051 | Ω | 9.4661e-05 | Ω |  |  | 0.0051755 | Ω | 3.9925e-06 | Ω | 4.7632e-05 | Ω | 4.8518e-05 | Ω | 2.8868e-07 | Ω | 2.4252e-05 | Ω | 2.8868e-06 | Ω |  |  | 7.2356e-05 | Ω | 2 | 0.00014471 | Ω | 1e-05
33 | Ω | 30 |  | Ω |  | 30.0123 | Ω | 0.00020122 | Ω |  |  | 0.012541 | Ω | 0.00011987 | Ω | 0.00036513 | Ω | 0.00015016 | Ω | 2.8868e-06 | Ω | 0.00019053 | Ω | 2.8868e-06 | Ω |  |  | 0.00045448 | Ω | 2 | 0.00090897 | Ω | 1e-05
100 | Ω | 100 |  | Ω |  | 100.0128 | Ω | 0.00081411 | Ω |  |  | 0.013614 | Ω | 1.6125e-05 | Ω | 0.00036513 | Ω | 0.00043306 | Ω | 2.8868e-06 | Ω | 0.00023095 | Ω | 2.8868e-05 | Ω |  |  | 0.00061262 | Ω | 2 | 0.0012252 | Ω | 0.0001
300 | Ω | 190 |  | Ω |  | 190.0285 | Ω | 0.0016023 | Ω |  |  | 0.030134 | Ω | 2.3324e-05 | Ω | 0.0036514 | Ω | 0.00079686 | Ω | 2.8868e-06 | Ω | 0.00028292 | Ω | 2.8868e-05 | Ω |  |  | 0.0037482 | Ω | 2 | 0.0074964 | Ω | 0.0001
|  | 300 |  | Ω |  | 0.30005 | kΩ | 4.0139e-06 | kΩ |  |  | 0.058914 | Ω | 1.7321e-07 | Ω | 0.0036514 | Ω | 0.00028989 | kΩ | 2.8868e-05 | Ω | 0.0019053 | Ω | 2.8868e-05 | Ω |  |  | 0.004129 | Ω | 2 | 0.0082579 | Ω | 0.0001
1 | kΩ | 1 |  | kΩ |  | 1.0001 | kΩ | 1.3301e-05 | kΩ |  |  | 0.0001541 | kΩ | 2.1213e-07 | kΩ | 3.6514e-06 | kΩ | 4.3307e-06 | kΩ | 2.8868e-08 | kΩ | 2.3095e-06 | kΩ | 2.8868e-07 | kΩ |  |  | 6.1278e-06 | kΩ | 2 | 1.2256e-05 | kΩ | 1e-06
3.3 | kΩ | 1.9 |  | kΩ |  | 1.9003 | kΩ | 2.5242e-05 | kΩ |  |  | 0.00029346 | kΩ | 8.6023e-08 | kΩ | 2.5803e-05 | kΩ | 7.9685e-06 | kΩ | 2.8868e-08 | kΩ | 2.8292e-06 | kΩ | 2.8868e-07 | kΩ |  |  | 2.7155e-05 | kΩ | 2 | 5.431e-05 | kΩ | 1e-06
|  | 3 |  | kΩ |  | 3.0004 | kΩ | 5.0235e-06 | kΩ |  |  | 0.00043322 | kΩ | 2.4372e-06 | kΩ | 2.5803e-05 | kΩ | 1.5013e-05 | kΩ | 2.8868e-07 | kΩ | 1.9053e-05 | kΩ | 2.8868e-07 | kΩ |  |  | 3.5501e-05 | kΩ | 2 | 7.1002e-05 | kΩ | 1e-06
10 | kΩ | 10 |  | kΩ |  | 10.0007 | kΩ | 2.9602e-05 | kΩ |  |  | 0.000751 | kΩ | 1.0296e-06 | kΩ | 2.5803e-05 | kΩ | 4.3304e-05 | kΩ | 2.8868e-07 | kΩ | 2.3094e-05 | kΩ | 2.8868e-06 | kΩ |  |  | 5.5533e-05 | kΩ | 2 | 0.00011107 | kΩ | 1e-05
33 | kΩ | 19 |  | kΩ |  | 19.0033 | kΩ | 6.1212e-05 | kΩ |  |  | 0.0033528 | kΩ | 8.7178e-07 | kΩ | 4.9096e-05 | kΩ | 7.9688e-05 | kΩ | 2.8868e-07 | kΩ | 2.8292e-05 | kΩ | 2.8868e-06 | kΩ |  |  | 9.7827e-05 | kΩ | 2 | 0.00019565 | kΩ | 1e-05
|  | 30 |  | kΩ |  | 30.005 | kΩ | 0.00013484 | kΩ |  |  | 0.0050908 | kΩ | 8.124e-06 | kΩ | 0.00050324 | kΩ | 0.00015013 | kΩ | 2.8868e-06 | kΩ | 4.0417e-05 | kΩ | 2.8868e-05 | kΩ |  |  | 0.00052757 | kΩ | 2 | 0.0010551 | kΩ | 0.0001
100 | kΩ | 100 |  | kΩ |  | 100.0076 | kΩ | 0.00080807 | kΩ |  |  | 0.0083921 | kΩ | 0.00022418 | kΩ | 0.00050324 | kΩ | 0.00043304 | kΩ | 2.8868e-06 | kΩ | 8.0833e-05 | kΩ | 2.8868e-05 | kΩ |  |  | 0.00070598 | kΩ | 2 | 0.001412 | kΩ | 0.0001
330 | kΩ | 190 |  | kΩ |  | 0.19003 | MΩ | -0.0001519 | MΩ |  |  | -0.11814 | kΩ | 8.7178e-08 | kΩ | 0.0071826 | kΩ | 0.00079688 | kΩ | 2.8868e-05 | kΩ | 0.00013281 | kΩ | 0.00028868 | kΩ |  |  | 0.0072337 | kΩ | 2 | 0.014467 | kΩ | 0.001
|  | 300 |  | kΩ |  | 0.30005 | MΩ | 1.1856e-06 | MΩ |  |  | 0.050046 | kΩ | 0.00029933 | kΩ | 0.0071826 | kΩ | 0.00179 | kΩ | 2.8868e-05 | kΩ | 0.00043882 | kΩ | 0.00028868 | kΩ |  |  | 0.0074269 | kΩ | 2 | 0.014854 | kΩ | 0.001
1 | MΩ | 1 |  | MΩ |  | 1.0001 | MΩ | 2.2201e-06 | MΩ |  |  | 9.114e-05 | MΩ | 6.7112e-07 | MΩ | 7.1826e-06 | MΩ | 4.6192e-06 | MΩ | 2.8868e-08 | MΩ | 9.2382e-07 | MΩ | 2.8868e-07 | MΩ |  |  | 8.6205e-06 | MΩ | 2 | 1.7241e-05 | MΩ | 1e-06
3.3 | MΩ | 2 |  | MΩ |  | 2.0005 | MΩ | -0.00077206 | MΩ |  |  | -0.00030466 | MΩ | 1.077e-06 | MΩ | 0.00011716 | MΩ | 6.813e-05 | MΩ | 2.8868e-07 | MΩ | 5.7746e-06 | MΩ | 2.8868e-06 | MΩ |  |  | 0.00013569 | MΩ | 2 | 0.00027138 | MΩ | 1e-05
10 | MΩ | 10 |  | MΩ |  | 10.0027 | MΩ | 7.5486e-05 | MΩ |  |  | 0.0027801 | MΩ | 3.2496e-06 | MΩ | 0.00011716 | MΩ | 0.00010971 | MΩ | 2.8868e-07 | MΩ | 2.4255e-05 | MΩ | 2.8868e-06 | MΩ |  |  | 0.00016239 | MΩ | 2 | 0.00032478 | MΩ | 1e-05
33 | MΩ | 20 |  | MΩ |  | 20.0056 | MΩ | 0.0034713 | MΩ |  |  | 0.0090693 | MΩ | 5.0537e-05 | MΩ | 0.0018688 | MΩ | 0.00612 | MΩ | 2.8868e-06 | MΩ | 0.00047356 | MΩ | 0.00028868 | MΩ |  |  | 0.0064232 | MΩ | 2 | 0.012846 | MΩ | 0.001
|  | 30 |  | MΩ |  | 30.0067 | MΩ | 0.0050314 | MΩ |  |  | 0.011749 | MΩ | 9.2271e-05 | MΩ | 0.0018688 | MΩ | 0.0062932 | MΩ | 2.8868e-06 | MΩ | 0.00070452 | MΩ | 0.00028868 | MΩ |  |  | 0.0066095 | MΩ | 2 | 0.013219 | MΩ | 0.001
100 | MΩ | 100 |  | MΩ |  | 100.0527 | MΩ | 0.015959 | MΩ |  |  | 0.068645 | MΩ | 0.00027546 | MΩ | 0.0018688 | MΩ | 0.0075065 | MΩ | 2.8868e-06 | MΩ | 0.0023222 | MΩ | 0.00028868 | MΩ |  |  | 0.0080865 | MΩ | 2 | 0.016173 | MΩ | 0.001
1000 | MΩ | 200 |  | MΩ |  | 0.20057 | GΩ | 0.00016072 | GΩ |  |  | 0.73482 | MΩ | 8.7575e-06 | GΩ | 2.8e-05 | GΩ | 0.00063525 | GΩ | 2.8868e-08 | GΩ | 4.6436e-05 | GΩ | 2.8868e-05 | GΩ |  |  | 0.63827 | MΩ | 2 | 1.2765 | MΩ | 0.1
|  | 999 |  | MΩ |  | 0.9987 | GΩ | 0.0013576 | GΩ |  |  | 1.0582 | MΩ | 8.6698e-06 | GΩ | 2.8e-05 | GΩ | 0.00086565 | GΩ | 2.8868e-08 | GΩ | 0.00023076 | GΩ | 2.8868e-05 | GΩ |  |  | 0.89682 | MΩ | 2 | 1.7936 | MΩ | 0.1
5. Capacitance (f=300 Hz U meas = 1 V, 2 wire GND OFF)
Rentang UUC |  | Penunjukan UUC |  |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi Standar |  |  |  | Koreksi UUC | Unit | ESDM |  | Sertifikat STD |  | Drift STD |  | Resolusi UUC |  | Rounding | [5 empty] | u-gab |  | Faktor Cakupan | U-exp |  | rounding
10 | nF | 10 | nF |  |  | 10.0819 | nF | -0.0012102 | nF |  |  | 0.08192 | nF | 0.016338 | nF | 0.00078102 | nF | 0 | nF | 2.8868e-06 | nF | 0.00028868 | nF |  |  |  |  | 0.01636 | nF | 2 | 0.032719 | nF | 0.001
33 | nF | 30 | nF |  |  | 39.7218 | nF | -0.0047681 | nF |  |  | 9.7218 | nF | 0.0124 | nF | 0.00538 | nF | 3.5771e-07 | nF | 2.8868e-06 | nF | 0.00028868 | nF |  |  |  |  | 0.01352 | nF | 2 | 0.02704 | nF | 0.001
100 | nF | 100 | nF |  |  | 110.0729 | nF | 0.011008 | nF |  |  | 10.0729 | nF | 0.032515 | nF | 0.0070711 | nF | 3.5771e-07 | nF | 2.8868e-05 | nF | 0.00028868 | nF |  |  |  |  | 0.033276 | nF | 2 | 0.066552 | nF | 0.001
330 | nF | 0.3 | µF |  |  | 300.4326 | nF | 0.030044 | nF |  |  | 0.43264 | nF | 0.024423 | nF | 0.050359 | nF | 0 | nF | 2.8868e-05 | nF | 0.0028868 | nF |  |  |  |  | 0.056044 | nF | 2 | 0.11209 | nF | 0.01
1 | µF | 1 | µF |  |  | 1.0008 | µF | -4.0016e-05 | µF |  |  | 0.000791 | µF | 1.5543e-05 | µF | 5.3852e-05 | µF | 0 | µF | 2.8868e-07 | µF | 2.8868e-06 | µF |  |  |  |  | 5.6125e-05 | µF | 2 | 0.00011225 | µF | 1e-05
3.3 | µF | 3 | µF |  |  | 3.0129 | µF | -0.00012047 | µF |  |  | 0.012871 | µF | 3.6576e-05 | µF | 7.8282e-05 | µF | 0 | µF | 2.8868e-07 | µF | 2.8868e-06 | µF |  |  |  |  | 8.6454e-05 | µF | 2 | 0.00017291 | µF | 1e-05
10 | µF | 10 | µF |  |  | 10.1862 | µF | -0.00040728 | µF |  |  | 0.18616 | µF | 1.8708e-05 | µF | 0.00020969 | µF | 0 | µF | 2.8868e-06 | µF | 2.8868e-06 | µF |  |  |  |  | 0.00021056 | µF | 2 | 0.00042113 | µF | 1e-05
100 | µF | 50 | µF |  |  | 50.7906 | µF | -0.0020308 | µF |  |  | 0.79063 | µF | 0.00072838 | µF | 0.0010166 | µF | 0 | µF | 2.8868e-06 | µF | 2.8868e-05 | µF |  |  |  |  | 0.001251 | µF | 2 | 0.0025019 | µF | 0.0001
|  | 80 | µF |  |  | 80.4028 | µF | -0.0032148 | µF |  |  | 0.40281 | µF | 0.0012248 | µF | 0.0016082 | µF | 0 | µF | 2.8868e-06 | µF | 2.8868e-05 | µF |  |  |  |  | 0.0020217 | µF | 2 | 0.0040433 | µF | 0.0001
|  | 100 | µF |  |  | 99.4109 | µF | -0.0039748 | µF |  |  | -0.58912 | µF | 0.0012169 | µF | 0.0019881 | µF | 0 | µF | 2.8868e-06 | µF | 2.8868e-05 | µF |  |  |  |  | 0.0023311 | µF | 2 | 0.0046622 | µF | 0.0001
5. Capacitance (f=1000 Hz U meas = 1 V, 2 wire GND OFF)
Rentang UUC |  | Penunjukan UUC |  |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi Standar |  |  |  | Koreksi UUC | Unit | ESDM |  | Sertifikat STD |  | Drift STD |  | Resolusi UUC |  | Rounding | [5 empty] | u-gab |  | Faktor Cakupan | U-exp |  | rounding
10 | nF | 10 | nF |  |  | 10.0832 | nF | -0.0012104 | nF |  |  | 0.083182 | nF | 0.0023557 | nF | 0.00078102 | nF | 0 | nF | 2.8868e-06 | nF | 2.8868e-05 | nF |  |  |  |  | 0.002482 | nF | 2 | 0.004964 | nF | 0.0001
33 | nF | 30 | nF |  |  | 39.2899 | nF | -0.0047163 | nF |  |  | 9.2899 | nF | 0.0048325 | nF | 0.0053721 | nF | 3.5771e-07 | nF | 2.8868e-06 | nF | 0.00028868 | nF |  |  |  |  | 0.0072316 | nF | 2 | 0.014463 | nF | 0.001
100 | nF | 100 | nF |  |  | 110.0439 | nF | 0.011005 | nF |  |  | 10.0439 | nF | 0.0088524 | nF | 0.0070711 | nF | 3.5771e-07 | nF | 2.8868e-05 | nF | 0.00028868 | nF |  |  |  |  | 0.011334 | nF | 2 | 0.022667 | nF | 0.001
330 | nF | 0.3 | µF |  |  | 300.5964 | nF | 0.030061 | nF |  |  | 0.59636 | nF | 0.0034143 | nF | 0.05036 | nF | 0 | nF | 2.8868e-05 | nF | 0.0028868 | nF |  |  |  |  | 0.050558 | nF | 2 | 0.10112 | nF | 0.01
1 | µF | 1 | µF |  |  | 1.0021 | µF | -4.0069e-05 | µF |  |  | 0.0021268 | µF | 9.4308e-06 | µF | 5.3852e-05 | µF | 0 | µF | 2.8868e-07 | µF | 2.8868e-06 | µF |  |  |  |  | 5.4748e-05 | µF | 2 | 0.0001095 | µF | 1e-05
3.3 | µF | 3 | µF |  |  | 3.0349 | µF | -0.00012135 | µF |  |  | 0.034866 | µF | 2.8439e-05 | µF | 7.8621e-05 | µF | 0 | µF | 2.8868e-07 | µF | 2.8868e-06 | µF |  |  |  |  | 8.3656e-05 | µF | 2 | 0.00016731 | µF | 1e-05
Meter Tegangan DC
Rentang Alat |  | Penunjukan STD |  |  |  | Pembacaan UUC |  | Koreksi STD |  |  |  | Koreksi UUC | Unit | ESDM |  | Sertifikat STD |  | Drift STD |  | Resolusi UUC |  | Temp STD |  | EMF Thermal |  | Rounding |  | u-gab |  | Faktor Cakupan | U-exp |  | rounding
20 | mV |  | 0 | mV |  | -0.00844 | mV | 0.00024703 | mV |  |  | 0.008687 | mV | 5.099e-05 | mV | 8.8608e-05 | mV | 0.00023094 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00011547 | mV | 0.0039318 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.0039418 | mV | 2 | 0.0078835 | mV | 0.0001
|  |  | 10 | mV |  | 9.9927 | mV | 0.00020567 | mV |  |  | 0.0075457 | mV | 6.7823e-05 | mV | 9.747e-05 | mV | 0.00027424 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00012009 | mV | 0.0039318 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.0039451 | mV | 2 | 0.0078903 | mV | 0.0001
|  |  | -10 | mV |  | -10.0063 | mV | 0.00022496 | mV |  |  | 0.006505 | mV | 3.7417e-05 | mV | 9.8663e-05 | mV | 0.00018764 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00012009 | mV | 0.0039318 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.0039397 | mV | 2 | 0.0078794 | mV | 0.0001
200 | mV |  | 100 | mV |  | 99.9832 | mV | -0.0001666 | mV |  |  | 0.016633 | mV | 0.00037417 | mV | 0.00025026 | mV | 0.00066395 | mV | 0.00028868 | mV | 0.00016166 | mV | 0.0039318 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.0040265 | mV | 2 | 0.0080529 | mV | 0.0001
|  |  | -100 | mV |  | -100.0028 | mV | 0.00020748 | mV |  |  | 0.0030075 | mV | 0.00037417 | mV | 0.00025099 | mV | -0.00020207 | mV | 0.00028868 | mV | 0.00016166 | mV | 0.0039318 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.0039765 | mV | 2 | 0.0079531 | mV | 0.0001
2 | V |  | 1 | V |  | 999.914 | mV | 5.1349e-08 | V |  |  | 0.086051 | mV | 0.0024495 | mV | 0.0019721 | mV | 0.0032909 | mV | 0.0028868 | mV | 0.00046188 | mV | 0.0039318 | mV | 0.00028868 | mV | 0.0066939 | mV | 2 | 0.013388 | mV | 0.001
|  |  | -1 | V |  | -999.924 | mV | 8.7104e-07 | V |  |  | -0.075129 | mV | 0.005099 | mV | 0.0019727 | mV | -0.0024826 | mV | 0.0028868 | mV | 0.00046188 | mV | 0.0039318 | mV | 0.00028868 | mV | 0.0077552 | mV | 2 | 0.01551 | mV | 0.001
|  |  | 1.9 | V |  | 1899.9 | mV | 3.075e-06 | V |  |  | 0.10308 | mV | 0 | mV | 0.0057871 | mV | 0.005889 | mV | 0.0028868 | mV | 0.00077365 | mV | 0.0039318 | mV | 0.00028868 | mV | 0.0096252 | mV | 2 | 0.01925 | mV | 0.001
|  |  | -1.9 | V |  | -1899.87 | mV | -1.2881e-06 | V |  |  | -0.13129 | mV | 0.0031623 | mV | 0.0057106 | mV | -0.0050807 | mV | 0.0028868 | mV | 0.00077365 | mV | 0.0039318 | mV | 0.00028868 | mV | 0.0096384 | mV | 2 | 0.019277 | mV | 0.001
10 | V |  | 0 | V |  | -0.00062 | V | 2.4703e-07 | V |  |  | 0.00062025 | V | 4.899e-05 | V | 8.8608e-08 | V | 1.4434e-06 | V | 2.8868e-05 | V | 1.1547e-07 | V | 3.9318e-06 | mV | 2.8868e-07 | V | 5.7017e-05 | V | 2 | 0.00011403 | V | 1e-06
|  |  | 2 | V |  | 1.9993 | V | 3.411e-06 | V |  |  | 0.00074341 | V | 2.4495e-05 | V | 5.7871e-06 | V | 5.4848e-06 | V | 2.8868e-05 | V | 8.0829e-07 | V | 3.9318e-06 | mV | 2.8868e-07 | V | 3.8899e-05 | V | 2 | 7.7797e-05 | V | 1e-06
|  |  | -2 | V |  | -2.0009 | V | -1.528e-06 | V |  |  | 0.00085847 | V | 2.4495e-05 | V | 5.7106e-06 | V | -2.5981e-06 | V | 2.8868e-05 | V | 8.0829e-07 | V | 3.9318e-06 | mV | 2.8868e-07 | V | 3.8586e-05 | V | 2 | 7.7172e-05 | V | 1e-06
|  |  | 5 | V |  | 4.9992 | V | -1.0953e-05 | V |  |  | 0.00080905 | V | 3.7417e-05 | V | 1.2528e-05 | V | 1.1547e-05 | V | 2.8868e-05 | V | 1.097e-06 | V | 3.9318e-06 | mV | 2.8868e-07 | V | 5.0402e-05 | V | 2 | 0.0001008 | V | 1e-06
|  |  | -5 | V |  | -5.0008 | V | 4.6778e-06 | V |  |  | 0.00078468 | V | 3.7417e-05 | V | 1.2516e-05 | V | -8.6603e-06 | V | 2.8868e-05 | V | 1.097e-06 | V | 3.9318e-06 | mV | 2.8868e-07 | V | 4.9817e-05 | V | 2 | 9.9634e-05 | V | 1e-06
|  |  | 10 | V |  | 9.999 | V | -1.5898e-05 | V |  |  | 0.0009841 | V | 0 | V | 1.9365e-05 | V | 2.1651e-05 | V | 2.8868e-05 | V | 1.963e-06 | V | 3.9318e-06 | mV | 2.8868e-07 | V | 4.1189e-05 | V | 2 | 8.2377e-05 | V | 1e-06
|  |  | -10 | V |  | -10.0006 | V | 6.9637e-06 | V |  |  | 0.00064696 | V | 5.099e-05 | V | 1.9389e-05 | V | -1.8764e-05 | V | 2.8868e-05 | V | 1.963e-06 | V | 3.9318e-06 | mV | 2.8868e-06 | V | 6.4722e-05 | V | 2 | 0.00012944 | V | 1e-05
|  |  | 15 | V |  | 14.9993 | V | -6.931e-06 | V |  |  | 0.00071307 | V | 3.7417e-05 | V | 2.9913e-05 | V | 3.262e-05 | V | 2.8868e-05 | V | 3.926e-06 | V | 3.9318e-06 | mV | 2.8868e-06 | V | 6.5049e-05 | V | 2 | 0.0001301 | V | 1e-05
|  |  | -15 | V |  | -15.0006 | V | -1.1153e-06 | V |  |  | 0.00057888 | V | 3.7417e-05 | V | 2.9918e-05 | V | -2.8001e-05 | V | 2.8868e-05 | V | 3.926e-06 | V | 3.9318e-06 | mV | 2.8868e-06 | V | 6.2863e-05 | V | 2 | 0.00012573 | V | 1e-05
|  |  | 20 | V |  | 19.9992 | V | 7.5379e-05 | V |  |  | 0.00085538 | V | 3.7417e-05 | V | 7.4947e-05 | V | 4.2724e-05 | V | 2.8868e-05 | V | 5.0807e-06 | V | 3.9318e-06 | mV | 2.8868e-06 | V | 9.8617e-05 | V | 2 | 0.00019723 | V | 1e-05
|  |  | -20 | V |  | -20.0009 | V | -5.8954e-05 | V |  |  | 0.00082105 | V | 3.7417e-05 | V | 7.3574e-05 | V | -3.8105e-05 | V | 2.8868e-05 | V | 5.0807e-06 | V | 3.9318e-06 | mV | 2.8868e-06 | V | 9.5646e-05 | V | 2 | 0.00019129 | V | 1e-05
Arus DC
Rentang Alat |  | Penunjukan STD |  |  |  | Pembacaan UUC |  | Koreksi STD |  |  |  | Koreksi UUC | Unit | ESDM |  | Sertifikat STD |  | Drift STD |  | Resolusi UUC |  | Temp STD |  | Rounding |  |  |  | u-gab |  | Faktor Cakupan | U-exp |  | rounding
20 | mA |  | 0 | mA |  | 0.00034 | mA | 7.8947e-07 | mA |  |  | 0.00034079 | mA | 2.4495e-05 | mA | 2.3316e-07 | mA | 3.4641e-06 | mA | 2.8868e-05 | mA | 2.3094e-05 | mA | 2.8868e-07 | mA |  |  | 4.4484e-05 | mA | 2 | 8.8968e-05 | mA | 1e-06
|  |  | 5 | mA |  | 5 | mA | -6.1658e-06 | mA |  |  | -4.6166e-05 | mA | 2.4495e-05 | mA | 4.7661e-05 | mA | 0.00012413 | mA | 2.8868e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 0.00014126 | mA | 2 | 0.00028252 | mA | 1e-05
|  |  | -5 | mA |  | -4.9994 | mA | -4.3391e-05 | mA |  |  | 0.00055661 | mA | 3.1623e-05 | mA | 4.7657e-05 | mA | -7.7942e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 0.00010498 | mA | 2 | 0.00020996 | mA | 1e-05
|  |  | 10 | mA |  | 9.9996 | mA | 7.5242e-05 | mA |  |  | -0.00034476 | mA | 3.7417e-05 | mA | 7.229e-05 | mA | 0.00022517 | mA | 2.8868e-05 | mA | 3.4641e-05 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 0.00024365 | mA | 2 | 0.00048731 | mA | 1e-05
|  |  | -10 | mA |  | -9.9991 | mA | -3.5244e-05 | mA |  |  | 0.00084476 | mA | 2e-05 | mA | 7.2303e-05 | mA | -0.00017898 | mA | 2.8868e-05 | mA | 3.4641e-05 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 0.00019926 | mA | 2 | 0.00039851 | mA | 1e-05
|  |  | 15 | mA |  | 14.9993 | mA | 0.00015665 | mA |  |  | -0.00056335 | mA | 2e-05 | mA | 0.00085563 | mA | 0.0003262 | mA | 2.8868e-05 | mA | 4.0415e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.00091772 | mA | 2 | 0.0018354 | mA | 0.0001
|  |  | -15 | mA |  | -14.9989 | mA | -2.7096e-05 | mA |  |  | 0.0010529 | mA | 3.7417e-05 | mA | 0.00085534 | mA | -0.00028001 | mA | 2.8868e-05 | mA | 4.0415e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.00090262 | mA | 2 | 0.0018052 | mA | 0.0001
|  |  | 19 | mA |  | 18.9992 | mA | 0.0030584 | mA |  |  | 0.0022784 | mA | 3.7417e-05 | mA | 0.00085563 | mA | 0.00040703 | mA | 2.8868e-05 | mA | 4.5033e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.00095019 | mA | 2 | 0.0019004 | mA | 0.0001
|  |  | -19 | mA |  | -18.9992 | mA | -0.0038453 | mA |  |  | -0.0030653 | mA | 2e-05 | mA | 0.00085534 | mA | -0.00036084 | mA | 2.8868e-05 | mA | 4.5033e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.00093055 | mA | 2 | 0.0018611 | mA | 0.0001
|  |  | 24 | mA |  | 23.9995 | mA | 0.0027996 | mA |  |  | 0.0022596 | mA | 2.4495e-05 | mA | 0.00085563 | mA | 0.0010277 | mA | 2.8868e-05 | mA | 0.00025865 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0013629 | mA | 2 | 0.0027257 | mA | 0.0001
|  |  | -24 | mA |  | -23.9997 | mA | -0.0034642 | mA |  |  | -0.0031842 | mA | 2e-05 | mA | 0.00085534 | mA | -0.00021939 | mA | 2.8868e-05 | mA | 0.00025865 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.00092126 | mA | 2 | 0.0018425 | mA | 0.0001
Resistansi 2W
Rentang Alat |  | Penunjukan STD |  |  |  | Pembacaan UUC |  | Koreksi STD |  |  |  | Koreksi UUC | Unit | ESDM |  | Sertifikat STD |  | Drift STD |  | Resolusi UUC |  | Temp STD |  | Rounding |  |  |  | u-gab |  | Faktor Cakupan | U-exp
10 | Ω | 0 |  | Ω |  | 0.032 | Ω | 9.7861e-05 | Ω |  |  | 0.032098 | Ω | 0 | Ω | 3.1661e-06 | Ω | 2.3094e-05 | Ω | 0.00028868 | Ω | 0 | Ω | 2.8868e-06 | Ω |  |  | 0.00028961 | Ω | 2 | 0.00057923 | Ω | 1e-05
|  | 10.0002 |  | Ω |  | 10.0332 | Ω | -8.5999e-05 | Ω |  |  | 0.032936 | Ω | 0.0002 | Ω | 5.4551e-05 | Ω | 0.00013279 | Ω | 0.00028868 | Ω | 2.3094e-05 | Ω | 2.8868e-06 | Ω |  |  | 0.0003801 | Ω | 2 | 0.0007602 | Ω | 1e-05
|  | 100.0012 |  | Ω |  | 100.027 | Ω | -0.00014996 | Ω |  |  | 0.02565 | Ω | 0.00031623 | Ω | 0.00044346 | Ω | 0.00057736 | Ω | 0.00028868 | Ω | 0.00023094 | Ω | 2.8868e-05 | Ω |  |  | 0.00087559 | Ω | 2 | 0.0017512 | Ω | 0.0001
|  | 1000.0139 |  | Ω |  | 999.898 | Ω | 0.28041 | Ω |  |  | 0.16451 | Ω | 0.002 | Ω | 0.0044502 | Ω | 0.0049075 | Ω | 0.0028868 | Ω | 0.0023094 | Ω | 0.00028868 | Ω |  |  | 0.0078457 | Ω | 2 | 0.015691 | Ω | 0.001
|  | 1900.009 |  | Ω |  | 1899.888 | Ω | 0.53278 | Ω |  |  | 0.41178 | Ω | 0.002 | Ω | 0.0044502 | Ω | 0.0093243 | Ω | 0.0028868 | Ω | 0.0043879 | Ω | 0.00028868 | Ω |  |  | 0.011761 | Ω | 2 | 0.023523 | Ω | 0.001
Note on S292: Lukluk Khairiyati: Nilai koreksi dimasukan sebagai sumber ketidakpastian standard
Note on U292: Lukluk Khairiyati: Dari riwayat sertifikat kalibrasi

## Lap
Nama Alat/Instrument Name | [5 empty] | : Multifunction Calibrator
Pembuat/Manufacturer | [5 empty] | : Meatest
Model/Model | [5 empty] | : M-142
No.Seri/Serial Number | [5 empty] | : 123456
Tanggal Kalibrasi/Calibration Date | [5 empty] | : 23 Juli s/d 8 Agustus 2024
Tempat Kalibrasi/Calibration Place | [5 empty] | : Lab SNSU BSN
Hasil Kalibrasi/Calibration Result
Kondisi Ruangan/Environmental Condition
Suhu/Temperature | [5 empty] | : (23 ± 1) °C
Kelembaban Relatif/Relative Humidity | [5 empty] | : (57 ± 4) %RH
Sumber Tegangan DC / DC Voltage Source
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  | Correction |  | Uncertainty
20 | mV | 0 |  | mV |  | 0 | mV | 0.00099222 | mV | 0.00047389 | mV
|  | 10 |  | mV |  | 10 | mV | 0.00071464 | mV | 0.00064492 | mV
|  | 19 |  | mV |  | 19 | mV | 0.00046482 | mV | 0.00065791 | mV
|  | 20 |  | mV |  | 20 | mV | 0.00043707 | mV | 0.00065942 | mV
|  | -10 |  | mV |  | -10 | mV | 0.0010082 | mV | 0.00064469 | mV
|  | -19 |  | mV |  | -19 | mV | 0.0012576 | mV | 0.00065768 | mV
|  | -20 |  | mV |  | -20 | mV | 0.0012853 | mV | 0.00065919 | mV
200 | mV | 100 |  | mV |  | 100 | mV | -0.0017836 | mV | 0.0009406 | mV
|  | 190 |  | mV |  | 190 | mV | -0.0042818 | mV | 0.0019356 | mV
|  | 200 |  | mV |  | 200 | mV | -0.0044649 | mV | 0.0022692 | mV
|  | -100 |  | mV |  | -100 | mV | 0.0035021 | mV | 0.00094065 | mV
|  | -190 |  | mV |  | -190 | mV | 0.0059959 | mV | 0.0019472 | mV
|  | -200 |  | V |  | -200 | V | 0.0061552 | V | 0.0022791 | V
2 | V | 1 |  | V |  | 1 | V | -2.469e-05 | V | 5.7661e-06 | V
|  | 1.9 |  | V |  | 1.9 | V | -4.7443e-05 | V | 1.3797e-05 | V
|  | 2 |  | V |  | 2 | V | -4.9027e-05 | V | 1.7285e-05 | V
|  | -1 |  | V |  | -1 | V | 2.8342e-05 | V | 5.7666e-06 | V
|  | -1.9 |  | V |  | -1.9 | V | 5.3302e-05 | V | 1.3933e-05 | V
|  | -2 |  | V |  | -2 | V | 5.2289e-05 | V | 1.7393e-05 | V
20 | V | 4 |  | V |  | 4 | V | -0.0001027 | V | 2.9233e-05 | V
|  | 6 |  | V |  | 6 | V | -0.00015636 | V | 4.0737e-05 | V
|  | 8 |  | V |  | 8 | V | -0.00021003 | V | 4.4895e-05 | V
|  | 10 |  | V |  | 10 | V | -0.0002637 | V | 5.4366e-05 | V
Sumber Tegangan DC / DC Voltage Source
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  | Correction |  | Uncertainty
20 | V | 12 |  | V |  | 12 | V | -0.00031737 | V | 6.4989e-05 | V
|  | 14 |  | V |  | 14 | V | -0.00037103 | V | 8.4049e-05 | V
|  | 16 |  | V |  | 16 | V | -0.0004247 | V | 8.8015e-05 | V
|  | 18 |  | V |  | 18 | V | -0.00047837 | V | 9.2253e-05 | V
|  | 19 |  | V |  | 19 | V | -0.0005052 | V | 0.00017078 | V
|  | 20 |  | V |  | 20 | V | -0.00047406 | V | 0.00024404 | V
|  | -4 |  | V |  | -4 | V | 0.00010495 | V | 2.9241e-05 | V
|  | -6 |  | V |  | -6 | V | 0.0001576 | V | 4.0745e-05 | V
|  | -8 |  | V |  | -8 | V | 0.00021026 | V | 4.4902e-05 | V
|  | -10 |  | V |  | -10 | V | 0.00026292 | V | 5.4365e-05 | V
|  | -12 |  | V |  | -12 | V | 0.00031558 | V | 6.4991e-05 | V
|  | -14 |  | V |  | -14 | V | 0.00036824 | V | 8.4052e-05 | V
|  | -16 |  | V |  | -16 | V | 0.00042089 | V | 8.8018e-05 | V
|  | -18 |  | V |  | -18 | V | 0.00047355 | V | 9.2256e-05 | V
|  | -19 |  | V |  | -19 | V | 0.00049988 | V | 0.0001705 | V
|  | -20 |  | V |  | -20 | V | 0.00056125 | V | 0.00024385 | V
240 | V | 100 |  | V |  | 100 | V | -0.0026157 | V | 0.00079519 | V
|  | 190 |  | V |  | 190 | V | -0.0050249 | V | 0.0019682 | V
|  | 240 |  | V |  | 240 | V | -0.0055934 | V | 0.0036339 | V
|  | -100 |  | V |  | -100 | V | 0.0027815 | V | 0.0007952 | V
|  | -190 |  | V |  | -190 | V | 0.0052792 | V | 0.0019792 | V
|  | -240 |  | V |  | -240 | V | 0.0058214 | V | 0.0036333 | V
1000 | V | 250 |  | V |  | 250 | V | -0.0058355 | V | 0.0036593 | V
|  | 1000 |  | V |  | 1000 | V | -0.023993 | V | 0.0079402 | V
|  | -250 |  | V |  | -250 | V | 0.0060655 | V | 0.0036588 | V
|  | -1000 |  | V |  | -1000 | V | 0.024375 | V | 0.0079403 | V
Sumber Arus DC / DC Current Source
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  | Correction |  | Uncertainty
200 | µA | 0 |  | µA |  | 0 | µA | 0.00051201 | µA | 0.0014373 | µA
|  | 10 |  | µA |  | 10 | µA | 0.00029477 | µA | 0.0015177 | µA
|  | 100 |  | µA |  | 100 | µA | -0.0016604 | µA | 0.0024677 | µA
|  | 200 |  | µA |  | 200 | µA | -0.0056069 | µA | 0.011155 | µA
|  | 190 |  | µA |  | 190 | µA | -0.0036156 | µA | 0.0094622 | µA
|  | -10 |  | µA |  | -10 | µA | 0.00074612 | µA | 0.0015174 | µA
|  | -100 |  | µA |  | -100 | µA | 0.0038103 | µA | 0.0024675 | µA
Sumber Arus DC / DC Current Source
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  | Correction |  | Uncertainty
200 | µA | -190 |  | µA |  | -190 | µA | 0.0068744 | µA | 0.0094788 | µA
|  | -0.2 |  | mA |  | -0.2 | mA | 5.8167e-06 | mA | 1.1169e-05 | mA
2 | mA | 1 |  | mA |  | 1 | mA | -2.802e-05 | mA | 2.0989e-05 | mA
|  | 1.9 |  | mA |  | 1.9 | mA | -5.3234e-05 | mA | 9.7191e-05 | mA
|  | 2 |  | mA |  | 2 | mA | -5.2762e-05 | mA | 0.00011585 | mA
|  | -1 |  | mA |  | -1 | mA | 2.9789e-05 | mA | 2.0988e-05 | mA
|  | -1.9 |  | mA |  | -1.9 | mA | 5.6758e-05 | mA | 9.7187e-05 | mA
|  | -2 |  | mA |  | -2 | mA | 5.256e-05 | mA | 0.00011584 | mA
20 | mA | 10 |  | mA |  | 10 | mA | -0.00025794 | mA | 0.00023382 | mA
|  | 19 |  | mA |  | 19 | mA | -0.00048876 | mA | 0.0018068 | mA
|  | 20 |  | mA |  | 20 | mA | -0.00020669 | mA | 0.0024916 | mA
|  | -10 |  | mA |  | -10 | mA | 0.00025046 | mA | 0.00023383 | mA
|  | -19 |  | mA |  | -19 | mA | 0.00047309 | mA | 0.0018069 | mA
|  | -20 |  | mA |  | -20 | mA | 0.00084037 | mA | 0.0024917 | mA
200 | mA | 40 |  | mA |  | 40 | mA | -0.00063901 | mA | 0.0039593 | mA
|  | 60 |  | mA |  | 60 | mA | -0.0010713 | mA | 0.0061032 | mA
|  | 80 |  | mA |  | 80 | mA | -0.0015036 | mA | 0.0065821 | mA
|  | 100 |  | mA |  | 100 | mA | -0.001936 | mA | 0.0071214 | mA
|  | 120 |  | mA |  | 120 | mA | -0.0023683 | mA | 0.010382 | mA
|  | 140 |  | mA |  | 140 | mA | -0.0028006 | mA | 0.010854 | mA
|  | 160 |  | mA |  | 160 | mA | -0.0032329 | mA | 0.011364 | mA
|  | 180 |  | mA |  | 180 | mA | -0.0036652 | mA | 0.011908 | mA
|  | 190 |  | mA |  | 190 | mA | -0.0038814 | mA | 0.059403 | mA
|  | 200 |  | mA |  | 200 | mA | -0.012529 | mA | 0.082531 | mA
|  | -40 |  | mA |  | -40 | mA | 0.0015209 | mA | 0.0039594 | mA
|  | -60 |  | mA |  | -60 | mA | 0.0022015 | mA | 0.0061033 | mA
|  | -80 |  | mA |  | -80 | mA | 0.0028821 | mA | 0.0065822 | mA
|  | -100 |  | mA |  | -100 | mA | 0.0035626 | mA | 0.0071215 | mA
|  | -120 |  | mA |  | -120 | mA | 0.0042432 | mA | 0.010382 | mA
|  | -140 |  | mA |  | -140 | mA | 0.0049238 | mA | 0.010854 | mA
|  | -160 |  | mA |  | -160 | mA | 0.0056043 | mA | 0.011364 | mA
|  | -180 |  | mA |  | -180 | mA | 0.0062849 | mA | 0.011908 | mA
|  | -190 |  | mA |  | -190 | mA | 0.0066252 | mA | 0.059404 | mA
|  | -200 |  | mA |  | -200 | mA | -0.010301 | A | 0.082532 | mA
2 | A | 1 |  | A |  | 1 | A | 5.7393e-05 | A | 0.00047536 | A
|  | 1.9 |  | A |  | 1.9 | A | 0.00013606 | A | 0.0014898 | A
Sumber Arus DC / DC Current Source
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  | Correction |  | Uncertainty
2 | A | 2 |  | A |  | 2 | A | -0.00027378 | A | 0.0019666 | A
|  | -1 |  | A |  | -1 | A | -8.5533e-05 | A | 0.00030575 | A
|  | -1.9 |  | A |  | -1.9 | A | -0.00017017 | A | 0.0014908 | A
|  | -2 |  | A |  | -2 | A | -0.00064643 | A | 0.0019674 | A
20 | A | 10 |  | A |  | 10 | A | 0.0058574 | A | 0.006911 | A
|  | 19 |  | A |  | 19 | A | 0.012755 | A | 0.012783 | A
|  | -10 |  | A |  | -10 | A | -0.0010962 | A | 0.0069115 | A
|  | -19 |  | A |  | -19 | A | -0.0016021 | A | 0.012778 | A
Sumber Tegangan AC / AC Voltage Source
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  | Correction |  | Uncertainty
20 | mV | 10 | mV | 45 | Hz | 10 | mV | -0.011364 | mV | 0.0099993 | mV
|  | 10 | mV | 400 | Hz | 10 | mV | -0.011736 | mV | 0.0067281 | mV
|  | 10 | mV | 1 | kHz | 10 | mV | -0.011736 | mV | 0.0067281 | mV
|  | 10 | mV | 10 | kHz | 10 | mV | -0.012991 | mV | 0.0096618 | mV
|  | 10 | mV | 50 | kHz | 10 | mV | -0.032115 | mV | 0.050982 | mV
|  | 10 | mV | 100 | kHz | 10 | mV | -0.032115 | mV | 0.050982 | mV
|  | 19 | mV | 45 | Hz | 19 | mV | -0.015699 | mV | 0.010635 | mV
|  | 19 | mV | 400 | Hz | 19 | mV | -0.01628 | mV | 0.0073199 | mV
|  | 19 | mV | 1 | kHz | 19 | mV | -0.01628 | mV | 0.0073199 | mV
|  | 19 | mV | 10 | kHz | 19 | mV | -0.018193 | mV | 0.010342 | mV
|  | 19 | mV | 50 | kHz | 19 | mV | -0.039423 | mV | 0.055749 | mV
|  | 19 | mV | 100 | kHz | 19 | mV | -0.039423 | mV | 0.055749 | mV
|  | 20 | mV | 45 | Hz | 20 | mV | -0.016181 | mV | 0.010709 | mV
200 | mV | 100 | mV | 45 | Hz | 100 | mV | -0.054711 | mV | 0.025085 | mV
|  | 100 | mV | 400 | Hz | 100 | mV | -0.057178 | mV | 0.020259 | mV
|  | 100 | mV | 1 | kHz | 100 | mV | -0.057178 | mV | 0.020259 | mV
|  | 100 | mV | 10 | kHz | 100 | mV | -0.065012 | mV | 0.023901 | mV
|  | 100 | mV | 50 | kHz | 100 | mV | -0.1052 | mV | 0.14809 | mV
|  | 100 | mV | 100 | kHz | 100 | mV | -0.1052 | mV | 0.14809 | mV
|  | 190 | mV | 45 | Hz | 190 | mV | -0.098057 | mV | 0.053992 | mV
|  | 190 | mV | 400 | Hz | 190 | mV | -0.10262 | mV | 0.045049 | mV
|  | 190 | mV | 1 | kHz | 190 | mV | -0.10262 | mV | 0.045049 | mV
|  | 190 | mV | 10 | kHz | 190 | mV | -0.11703 | mV | 0.050796 | mV
|  | 190 | mV | 50 | kHz | 190 | mV | -0.17828 | mV | 0.39028 | mV
|  | 190 | mV | 100 | kHz | 190 | mV | -0.17828 | mV | 0.39028 | mV
Sumber Tegangan AC / AC Voltage Source
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  | Correction |  | Uncertainty
200 | mV | 200 | mV | 45 | Hz | 200 | mV | -0.096035 | mV | 0.062758 | mV
2 | V | 1 | V | 45 | Hz | 1 | V | -0.0005041 | V | 0.00018367 | V
|  | 1 | V | 400 | Hz | 1 | V | -0.00053215 | V | 0.0001338 | V
|  | 1 | V | 1 | kHz | 1 | V | -0.00053215 | V | 0.0001338 | V
|  | 1 | V | 10 | kHz | 1 | V | -0.0006152 | V | 0.00016828 | V
|  | 1 | V | 50 | kHz | 1 | V | -0.00061588 | V | 0.0011524 | V
|  | 1 | V | 100 | kHz | 1 | V | -0.00061588 | V | 0.0011524 | V
|  | 2 | V | 45 | Hz | 2 | V | -0.00028123 | V | 0.00062391 | V
|  | 2 | V | 400 | Hz | 2 | V | -0.00034253 | V | 0.00052544 | V
|  | 2 | V | 1 | kHz | 2 | V | -0.00034253 | V | 0.00052544 | V
|  | 2 | V | 10 | kHz | 2 | V | -0.00041273 | V | 0.00059321 | V
|  | 2 | V | 50 | kHz | 2 | V | -0.0024162 | V | 0.004907 | V
|  | 2 | V | 100 | kHz | 2 | V | -0.0024162 | V | 0.004907 | V
20 | V | 5 | V | 45 | Hz | 5 | V | -0.0010041 | V | 0.0010755 | V
|  | 5 | V | 400 | Hz | 5 | V | -0.001142 | V | 0.00083189 | V
|  | 5 | V | 1 | kHz | 5 | V | -0.001142 | V | 0.00083189 | V
|  | 5 | V | 10 | kHz | 5 | V | -0.0014842 | V | 0.0010027 | V
|  | 5 | V | 50 | kHz | 5 | V | -0.0036807 | V | 0.0073782 | V
|  | 5 | V | 100 | kHz | 5 | V | -0.0036807 | V | 0.0073782 | V
|  | 10 | V | 45 | Hz | 10 | V | -0.002209 | V | 0.0018276 | V
|  | 10 | V | 400 | Hz | 10 | V | -0.0024744 | V | 0.0013427 | V
|  | 10 | V | 1 | kHz | 10 | V | -0.0024744 | V | 0.0013427 | V
|  | 10 | V | 10 | kHz | 10 | V | -0.0032699 | V | 0.0016873 | V
|  | 10 | V | 50 | kHz | 10 | V | -0.0057883 | V | 0.011524 | V
|  | 10 | V | 100 | kHz | 10 | V | -0.0057883 | V | 0.011524 | V
|  | 15 | V | 45 | Hz | 15 | V | -0.0034138 | V | 0.0028622 | V
|  | 15 | V | 400 | Hz | 15 | V | -0.0038067 | V | 0.002019 | V
|  | 15 | V | 1 | kHz | 15 | V | -0.0038067 | V | 0.002019 | V
|  | 15 | V | 10 | kHz | 15 | V | -0.0050556 | V | 0.0025907 | V
|  | 15 | V | 50 | kHz | 15 | V | -0.0078959 | V | 0.01695 | V
|  | 15 | V | 100 | kHz | 15 | V | -0.0078959 | V | 0.01695 | V
|  | 19 | V | 45 | Hz | 19 | V | -0.0043777 | V | 0.005063 | V
|  | 19 | V | 400 | Hz | 19 | V | -0.0048727 | V | 0.004044 | V
|  | 19 | V | 1 | kHz | 19 | V | -0.0048727 | V | 0.004044 | V
|  | 19 | V | 10 | kHz | 19 | V | -0.0064841 | V | 0.0046778 | V
|  | 19 | V | 50 | kHz | 19 | V | -0.009582 | V | 0.037337 | V
|  | 19 | V | 100 | kHz | 19 | V | -0.009582 | V | 0.037337 | V
Sumber Tegangan AC / AC Voltage Source
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  | Correction |  | Uncertainty
20 | V | 20 | V | 45 | Hz | 20 | V | 0.00068555 | V | 0.0062432 | V
240 | V | 100 | V | 45 | Hz | 100 | V | -0.0052867 | V | 0.01828 | V
|  | 100 | V | 400 | Hz | 100 | V | -0.0083851 | V | 0.013397 | V
|  | 100 | V | 1 | kHz | 100 | V | -0.0083851 | V | 0.013397 | V
|  | 100 | V | 10 | kHz | 100 | V | -0.021996 | V | 0.016846 | V
|  | 190 | V | 45 | Hz | 190 | V | -0.012006 | V | 0.047771 | V
|  | 190 | V | 400 | Hz | 190 | V | -0.017748 | V | 0.045654 | V
|  | 190 | V | 1 | kHz | 190 | V | -0.017748 | V | 0.045654 | V
|  | 190 | V | 10 | kHz | 190 | V | -0.042864 | V | 0.048974 | V
|  | 240 | V | 45 | Hz | 240 | V | 0.0032992 | V | 0.08534 | V
|  | 240 | V | 400 | Hz | 240 | V | -0.00035469 | V | 0.085111 | V
|  | 240 | V | 1 | kHz | 240 | V | -0.00035469 | V | 0.085111 | V
1000 | V | 250 | V | 45 | Hz | 250 | V | 0.0032654 | V | 0.085848 | V
|  | 1000 | V | 45 | Hz | 1000 | V | 0.00073487 | V | 0.17032 | V
|  | 1000 | V | 400 | Hz | 1000 | V | -0.024536 | V | 0.16964 | V
|  | 1000 | V | 1 | kHz | 1000 | V | -0.024536 | V | 0.16964 | V
Sumber Arus AC / AC Current Source
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  | Correction |  | Uncertainty
200 | µA | 100 | µA | 45 | Hz | 100 | µA | 0.042909 | µA | 0.26553 | µA
|  | 100 | µA | 400 | Hz | 100 | µA | 0.10479 | µA | 0.26555 | µA
|  | 100 | µA | 1 | kHz | 100 | µA | 0.10479 | µA | 0.26555 | µA
|  | 100 | µA | 5 | kHz | 100 | µA | 0.10609 | µA | 0.26702 | µA
|  | 190 | µA | 45 | Hz | 190 | µA | -0.20362 | µA | 0.32262 | µA
|  | 190 | µA | 400 | Hz | 190 | µA | -0.1957 | µA | 0.32263 | µA
|  | 190 | µA | 1 | kHz | 190 | µA | -0.1957 | µA | 0.32263 | µA
|  | 190 | µA | 5 | kHz | 190 | µA | -0.18953 | µA | 0.32431 | µA
2 | mA | 1 | mA | 45 | Hz | 1 | mA | -0.0004461 | mA | 0.00074675 | mA
|  | 1 | mA | 400 | Hz | 1 | mA | -0.00047674 | mA | 0.00074658 | mA
|  | 1 | mA | 1 | kHz | 1 | mA | -0.00047674 | mA | 0.00074658 | mA
|  | 1 | mA | 5 | kHz | 1 | mA | -0.00048291 | mA | 0.00074998 | mA
|  | 1.9 | mA | 45 | Hz | 1.9 | mA | -0.00086312 | mA | 0.0032251 | mA
|  | 1.9 | mA | 400 | Hz | 1.9 | mA | -0.00092933 | mA | 0.0032251 | mA
|  | 1.9 | mA | 1 | kHz | 1.9 | mA | -0.00092933 | mA | 0.0032251 | mA
|  | 1.9 | mA | 5 | kHz | 1.9 | mA | -0.00094368 | mA | 0.0032272 | mA
Sumber Arus AC / AC Current Source
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  | Correction |  | Uncertainty
2 | mA | 2 | mA | 45 | Hz | 2 | mA | -0.00090746 | mA | 0.0042576 | mA
|  | 2 | mA | 400 | Hz | 2 | mA | -0.0010355 | mA | 0.0042576 | mA
|  | 2 | mA | 1 | kHz | 2 | mA | -0.0010355 | mA | 0.0042576 | mA
|  | 2 | mA | 5 | kHz | 2 | mA | -0.0011017 | mA | 0.0042592 | mA
20 | mA | 5 | mA | 45 | Hz | 5 | mA | -0.0022621 | mA | 0.0054502 | mA
|  | 5 | mA | 400 | Hz | 5 | mA | -0.0025403 | mA | 0.0054495 | mA
|  | 5 | mA | 1 | kHz | 5 | mA | -0.0025403 | mA | 0.0054495 | mA
|  | 5 | mA | 5 | kHz | 5 | mA | -0.0026525 | mA | 0.0055142 | mA
|  | 10 | mA | 45 | Hz | 10 | mA | -0.0045198 | mA | 0.007467 | mA
|  | 10 | mA | 400 | Hz | 10 | mA | -0.0050482 | mA | 0.0074658 | mA
|  | 10 | mA | 1 | kHz | 10 | mA | -0.0050482 | mA | 0.0074658 | mA
|  | 10 | mA | 5 | kHz | 10 | mA | -0.0052371 | mA | 0.0075451 | mA
|  | 15 | mA | 45 | Hz | 15 | mA | -0.0067775 | mA | 0.010309 | mA
|  | 15 | mA | 400 | Hz | 15 | mA | -0.0075562 | mA | 0.010308 | mA
|  | 15 | mA | 1 | kHz | 15 | mA | -0.0075562 | mA | 0.010308 | mA
|  | 15 | mA | 5 | kHz | 15 | mA | -0.0078218 | mA | 0.010413 | mA
|  | 19 | mA | 45 | Hz | 19 | mA | -0.0085837 | mA | 0.030036 | mA
|  | 19 | mA | 400 | Hz | 19 | mA | -0.0095625 | mA | 0.030037 | mA
|  | 19 | mA | 1 | kHz | 19 | mA | -0.0095625 | mA | 0.030037 | mA
|  | 19 | mA | 5 | kHz | 19 | mA | -0.0098895 | mA | 0.030077 | mA
|  | 20 | mA | 45 | Hz | 20 | mA | -0.012025 | mA | 0.040927 | mA
200 | mA | 100 | mA | 45 | Hz | 100 | mA | -0.048973 | mA | 0.074765 | mA
|  | 100 | mA | 400 | Hz | 100 | mA | -0.011414 | mA | 0.074748 | mA
|  | 100 | mA | 1 | kHz | 100 | mA | -0.011414 | mA | 0.074748 | mA
|  | 100 | mA | 5 | kHz | 100 | mA | -0.047492 | mA | 0.075223 | mA
|  | 190 | mA | 45 | Hz | 190 | mA | -0.09054 | mA | 0.40673 | mA
|  | 190 | mA | 400 | Hz | 190 | mA | 0.014943 | mA | 0.3998 | mA
|  | 190 | mA | 1 | kHz | 190 | mA | 0.014943 | mA | 0.3998 | mA
|  | 190 | mA | 5 | kHz | 190 | mA | -0.085416 | mA | 0.67258 | mA
|  | 200 | mA | 45 | Hz | 200 | mA | -0.074938 | mA | 0.54396 | mA
2 | A | 1 | A | 45 | Hz | 1 | A | -0.00034252 | A | 0.001334 | A
|  | 1 | A | 400 | Hz | 1 | A | -0.00043079 | A | 0.0013338 | A
|  | 1 | A | 1 | kHz | 1 | A | -0.00043079 | A | 0.0013338 | A
|  | 1.9 | A | 45 | Hz | 1.9 | A | -0.00064356 | A | 0.0044795 | A
|  | 1.9 | A | 400 | Hz | 1.9 | A | -0.00070184 | A | 0.0044998 | A
|  | 1.9 | A | 1 | kHz | 1.9 | A | -0.00070184 | A | 0.0044998 | A
|  | 2 | A | 45 | Hz | 2 | A | -0.00023238 | A | 0.0059124 | A
Sumber Arus AC / AC Current Source
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  | Correction |  | Uncertainty
20 | A | 10 | A | 45 | Hz | 10 | A | -0.0028834 | A | 0.016632 | A
|  | 10 | A | 400 | Hz | 10 | A | -0.00093548 | A | 0.016846 | A
|  | 10 | A | 1 | kHz | 10 | A | -0.00093548 | A | 0.016846 | A
|  | 19 | A | 45 | Hz | 19 | A | -0.0058657 | A | 0.02915 | A
|  | 19 | A | 400 | Hz | 19 | A | -0.00074612 | A | 0.029148 | A
|  | 19 | A | 1 | kHz | 19 | A | -0.00074612 | A | 0.029148 | A
Sumber Resistansi 2W / 2W Resistance Source
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  | Correction |  | Uncertainty
10 | Ω | 1 |  | Ω |  | 1.0006 | Ω | 0.00056201 | Ω | 2.1514e-05 | Ω
|  | 10 |  | Ω |  | 10.0051 | Ω | 0.0051755 | Ω | 0.00014471 | Ω
33 | Ω | 30 |  | Ω |  | 30.0123 | Ω | 0.012541 | Ω | 0.00090897 | Ω
100 | Ω | 100 |  | Ω |  | 100.0128 | Ω | 0.013614 | Ω | 0.0012252 | Ω
300 | Ω | 190 |  | Ω |  | 190.0285 | Ω | 0.030134 | Ω | 0.0074964 | Ω
|  | 300 |  | Ω |  | 300.0549 | Ω | 0.058914 | Ω | 0.0082579 | Ω
1 | kΩ | 1 |  | kΩ |  | 1.0001 | kΩ | 0.0001541 | kΩ | 1.2256e-05 | kΩ
3.3 | kΩ | 1.9 |  | kΩ |  | 1.9003 | kΩ | 0.00029346 | kΩ | 5.431e-05 | kΩ
|  | 3 |  | kΩ |  | 3.0004 | kΩ | 0.00043322 | kΩ | 7.1002e-05 | kΩ
10 | kΩ | 10 |  | kΩ |  | 10.0007 | kΩ | 0.000751 | kΩ | 0.00011107 | kΩ
33 | kΩ | 19 |  | kΩ |  | 19.0033 | kΩ | 0.0033528 | kΩ | 0.00019565 | kΩ
|  | 30 |  | kΩ |  | 30.005 | kΩ | 0.0050908 | kΩ | 0.0010551 | kΩ
100 | kΩ | 100 |  | kΩ |  | 100.0076 | kΩ | 0.0083921 | kΩ | 0.001412 | kΩ
330 | kΩ | 190 |  | kΩ |  | 190.0338 | kΩ | -0.11814 | kΩ | 0.014467 | kΩ
|  | 300 |  | kΩ |  | 300.0489 | kΩ | 0.050046 | kΩ | 0.014854 | kΩ
1 | MΩ | 1 |  | MΩ |  | 1.0001 | MΩ | 9.114e-05 | MΩ | 1.7241e-05 | MΩ
3.3 | MΩ | 2 |  | MΩ |  | 2.0005 | MΩ | -0.00030466 | MΩ | 0.00027138 | MΩ
10 | MΩ | 10 |  | MΩ |  | 10.0027 | MΩ | 0.0027801 | MΩ | 0.00032478 | MΩ
33 | MΩ | 20 |  | MΩ |  | 20.0056 | MΩ | 0.0090693 | MΩ | 0.012846 | MΩ
|  | 30 |  | MΩ |  | 30.0067 | MΩ | 0.011749 | MΩ | 0.013219 | MΩ
100 | MΩ | 100 |  | MΩ |  | 100.0527 | MΩ | 0.068645 | MΩ | 0.016173 | MΩ
1000 | MΩ | 200 |  | MΩ |  | 200.5741 | MΩ | 0.73482 | MΩ | 1.2765 | MΩ
|  | 999 |  | MΩ |  | 998.7005 | MΩ | 1.0582 | MΩ | 1.7936 | MΩ
Sumber Kapasitansi / Capacitance Source (f = 300 Hz)*
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  | Correction |  | Uncertainty
10 | nF | 10 | nF | 300 | Hz | 10.0819 | nF | 0.08192 | nF | 0.032719 | nF
33 | nF | 30 | nF | 300 | Hz | 39.7218 | nF | 9.7218 | nF | 0.02704 | nF
100 | nF | 100 | nF | 300 | Hz | 110.0729 | nF | 10.0729 | nF | 0.066552 | nF
330 | nF | 300 | nF | 300 | Hz | 300.4326 | nF | 0.43264 | nF | 0.11209 | nF
1 | µF | 1 | µF | 300 | Hz | 1.0008 | µF | 0.000791 | µF | 0.00011225 | µF
3.3 | µF | 3 | µF | 300 | Hz | 3.0129 | µF | 0.012871 | µF | 0.00017291 | µF
Sumber Kapasitansi / Capacitance Source (f = 300 Hz)
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  | Correction |  | Uncertainty
10 | µF | 10 | µF | 300 | Hz | 10.1862 | µF | 0.18616 | µF | 0.00042113 | µF
100 | µF | 50 | µF | 300 | Hz | 50.7906 | µF | 0.79063 | µF | 0.0025019 | µF
|  | 80 | µF | 300 | Hz | 80.4028 | µF | 0.40281 | µF | 0.0040433 | µF
|  | 100 | µF | 300 | Hz | 99.4109 | µF | -0.58912 | µF | 0.0046622 | µF
Sumber Kapasitansi / Capacitance Source (f = 1 kHz)
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  | Correction |  | Uncertainty
10 | nF | 10 | nF | 1 | kHz | 10.0832 | nF | 0.083182 | nF | 0.004964 | nF
33 | nF | 30 | nF | 1 | kHz | 39.2899 | nF | 9.2899 | nF | 0.014463 | nF
100 | nF | 100 | nF | 1 | kHz | 110.0439 | nF | 10.0439 | nF | 0.022667 | nF
330 | nF | 300 | nF | 1 | kHz | 300.5964 | nF | 0.59636 | nF | 0.10112 | nF
1 | µF | 1 | µF | 1 | kHz | 1.0021 | µF | 0.0021268 | µF | 0.0001095 | µF
3.3 | µF | 3 | µF* | 1 | kHz | 3.0349 | µF | 0.034866 | µF | 0.00016731 | µF
Meter Tegangan DC (Menggunakan Option 80) / DC Voltage Meter (Using Option 80)
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Intrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
20 | mV | 0 |  | mV |  | -0.00844 | mV | 0.008687 | mV | 0.0078835 | mV
|  | 10 |  | mV |  | 9.9927 | mV | 0.0075457 | mV | 0.0078903 | mV
|  | -10 |  | mV |  | -10.0063 | mV | 0.006505 | mV | 0.0078794 | mV
200 | mV | 100 |  | mV |  | 99.9832 | mV | 0.016633 | mV | 0.0080529 | mV
|  | -100 |  | mV |  | -100.0028 | mV | 0.0030075 | mV | 0.0079531 | mV
2 | V | 1 |  | V |  | 999.914 | mV | 0.086051 | mV | 0.013388 | mV
|  | -1 |  | V |  | -999.924 | mV | -0.075129 | mV | 0.01551 | mV
|  | 1.9 |  | V |  | 1899.9 | mV | 0.10308 | mV | 0.01925 | mV
|  | -1.9 |  | V |  | -1899.87 | mV | -0.13129 | mV | 0.019277 | mV
Meter Tegangan DC (Menggunakan Option 40) / DC Voltage Meter (Using Option 40)
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Intrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
10 | V | 0 |  | V |  | -0.00062 | V | 0.00062025 | V | 0.00011403 | V
|  | 2 |  | V |  | 1.9993 | V | 0.00074341 | V | 7.7797e-05 | V
|  | -2 |  | V |  | -2.0009 | V | 0.00085847 | V | 7.7172e-05 | V
|  | 5 |  | V |  | 4.9992 | V | 0.00080905 | V | 0.0001008 | V
|  | -5 |  | V |  | -5.0008 | V | 0.00078468 | V | 9.9634e-05 | V
|  | 10 |  | V |  | 9.999 | V | 0.0009841 | V | 8.2377e-05 | V
Meter Tegangan DC (Menggunakan Option 40) / DC Voltage Meter (Using Option 40)
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Intrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
10 | V | -10 |  | V |  | -10.0006 | V | 0.00064696 | V | 0.00012944 | V
|  | 15 |  | V |  | 14.9993 | V | 0.00071307 | V | 0.0001301 | V
|  | -15 |  | V |  | -15.0006 | V | 0.00057888 | V | 0.00012573 | V
|  | 20 |  | V |  | 19.9992 | V | 0.00085538 | V | 0.00019723 | V
|  | -20 |  | V |  | -20.0009 | V | 0.00082105 | V | 0.00019129 | V
Meter Arus DC (Menggunakan Option 40) / DC Current Meter (Using Option 40)
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Intrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
20 | mA | 0 |  | mA |  | 0.00034 | mA | 0.00034079 | mA | 8.8968e-05 | mA
|  | 5 |  | mA |  | 5 | mA | -4.6166e-05 | mA | 0.00028252 | mA
|  | -5 |  | mA |  | -4.9994 | mA | 0.00055661 | mA | 0.00020996 | mA
|  | 10 |  | mA |  | 9.9996 | mA | -0.00034476 | mA | 0.00048731 | mA
|  | -10 |  | mA |  | -9.9991 | mA | 0.00084476 | mA | 0.00039851 | mA
|  | 15 |  | mA |  | 14.9993 | mA | -0.00056335 | mA | 0.0018354 | mA
|  | -15 |  | mA |  | -14.9989 | mA | 0.0010529 | mA | 0.0018052 | mA
|  | 19 |  | mA |  | 18.9992 | mA | 0.0022784 | mA | 0.0019004 | mA
|  | -19 |  | mA |  | -18.9992 | mA | -0.0030653 | mA | 0.0018611 | mA
|  | 24 |  | mA |  | 23.9995 | mA | 0.0022596 | mA | 0.0027257 | mA
|  | -24 |  | mA |  | -23.9997 | mA | -0.0031842 | mA | 0.0018425 | mA
Meter Resistansi DC (Menggunakan Option 60) / DC Resistance Meter (Using Option 60)
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Alat |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Intrument Reading |  | Correction |  | Uncertainty
20 | Ω | 0 |  | Ω* |  | 0.032 | Ω | 0.032098 | Ω | 0.00057923 | Ω
|  | 10.0002 |  | Ω |  | 10.0332 | Ω | 0.032936 | Ω | 0.0007602 | Ω
|  | 100.0012 |  | Ω |  | 100.027 | Ω | 0.02565 | Ω | 0.0017512 | Ω
|  | 1000.0139 |  | Ω |  | 999.898 | Ω | 0.16451 | Ω | 0.015691 | Ω
|  | 1900.009 |  | Ω |  | 1899.888 | Ω | 0.41178 | Ω | 0.023523 | Ω
Catatan/ Notes
Sertifikat ini mengamandemen Sertifikat S.24-1485 dengan perbaikan berupa penambahan titik ukur untuk parameter sumber resistansi dari titik ukur 2 MW sampai dengan 999 MW./ This certificate amends Certificate S.24-1485 with corrections in the form of additional measurement points for the resistance source parameter, from 2 MW to 999 MW. Hasil kalibrasi ini diperoleh berdasarkan prosedur kalibrasi I.ME.1.05 untuk sumber tegangan DC, I.ME.3.05 untuk sumber arus DC, I.ME.5.04 untuk sumber tegangan AC, I.ME.6.06 untuk sumber arus AC, I.ME.2.06 untuk sumber resistansi, I.ME.4.03 untuk sumber kapasitansi, I.ME.1.03 untuk meter tegangan DC, I.ME.3.04 untuk meter arus DC, dan I.ME.2.05 untuk meter resistansi dengan menggunakan alat standar yang tertelusur ke SI melalui SNSU-BSN./ This calibration result was acquired based on the procedure of I.ME.1.05 for DC voltage Source , I.ME.3.05 for DC current Source, I.ME.5.04 for AC voltage Source, I.ME.6.06 for AC current Source, I.ME.2.06 for resistance Source, I. ME.4.03 for capacitance Source, I.ME.1.03 for DC voltage Meter , I.ME.3.04 for DC current Meter, and I.ME.2.05 for resistance Meter using the standard instruments that are traceable to SI through SNSU-BSN. Alat standar yang digunakan adalah Reference Multimeter Fluke 8508A (SN.941254525) dan LCR Meter Quadtech 7600 (SN.7352889) dan Multifunction Calibrator Fluke 5720A (SN.2190201)./ The standard instrument used were Reference multimeter Fluke 8508A (SN.941254525) and LCR Meter Quadtech 7600 (SN.7352889) and Multifunction Calibrator Fluke 5720A (SN.2190201). Ketidakpastian pengukuran dihitung dengan tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95% dan faktor cakupan k = 2./ The uncertainty of measurement was calculated with the confidence level not less than 95 % and the coverage factor of k = 2.
Dikalibrasi oleh/Calibrated by | [5 empty] | : Hayati Amalia, M.T.
Diperiksa oleh/Checked by | [5 empty] | : Agah Faisal, M.Sc./ Lukluk Khairiyati, M.T.
(Penyelia/Supervisor)
: Agah Faisal, M.Sc.
(Ka. Lab SNSU Kelistrikan/Head of NMS for Electricity Laboratory)
==== Akhir dari Sertifikat/ End of Certificate ====