## Form
Nomor Order: E-23-06-026
Halaman
Nama Alat |  | : Decade Resistance Box |  |  |  |  | Nama Standar
Pabrik |  | : Scandura |  |  |  |  | Pabrik
Tipe/No.Seri |  | : AIC 17/ |  |  |  |  | Tipe/No.Seri
Tanggal Kalibrasi | [6 empty] | Suhu
Tempat Kalibrasi | [6 empty] | Kelembaban
Range | Arus Uji | Modus |  | Dial | Pembacaan Alat
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
0.0X Ω |  | 4 | W | 0.00 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 0.01 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 0.02 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 0.03 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 0.04 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 0.05 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 0.06 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 0.07 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 0.08 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 0.09 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 0.0X | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 0.0X1
Range | Arus Uji | Modus |  | Dial | Pembacaan Alat
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
0.X Ω |  | 4 | W | 0.1 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 0.2 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 0.3 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 0.4 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 0.5 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 0.6 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 0.7 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 0.8 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 0.9 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 0.X | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 0.X1 | [5 empty] | Ω
Nomor Order
Halaman
Range | Arus Uji | Modus |  | Dial | Pembacaan Alat
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
X Ω |  | 4 | W | 1 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 2 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 3 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 4 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 5 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 6 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 7 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 8 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 9 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | X | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | X1 | [5 empty] | Ω
Range | Arus Uji | Modus |  | Dial | Pembacaan Alat
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
X0 Ω |  | 4 | W | 10 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 20 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 30 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 40 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 50 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 60 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 70 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 80 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 90 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | X0 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | X10 | [5 empty] | Ω
Nomor Order
Halaman
Range | Arus Uji | Modus |  | Dial | Pembacaan Alat
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
X00 Ω |  | 4 | W | 100 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 200 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 300 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 400 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 500 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 600 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 700 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 800 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 900 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | X00 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | X100 | [5 empty] | Ω
Range | Arus Uji | Modus |  | Dial | Pembacaan Alat
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
X kΩ |  | 4 | W | 1 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 2 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 3 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 4 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 5 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 6 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 7 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 8 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | 9 | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | X | [5 empty] | Ω
|  | 4 | W | X1 | [5 empty] | Ω

## Data
[7 empty] | Nomor Order |  | : E-24-05-147
[7 empty] | Halaman |  |  |  |  | 23.1 | 65.8
[12 empty] | 23.3 | 65.8
Nama Alat |  | : Decade Resistance Box |  |  |  |  | Nama Standar |  | : 8,5 Digit Multimeter |  |  | 23.2 | 60
Pabrik |  | : Scandura |  |  |  |  | Pabrik |  | : Keysight |  |  | 22.1 | 62.3
Tipe/No.Seri |  | : AIC 17 |  |  | : 1234 |  | Tipe/No.Seri |  | : 3458A/ MY45051055 |  |  | 22.1 | 62.3
[12 empty] | 22 | 61.5
Tanggal Kalibrasi |  | : 12 ~ 14 Juni 2023 |  |  |  |  | Suhu |  |  |  |  | 21.8 | 59.6
Tempat Kalibrasi |  | : Lab SNSU BSN |  |  |  |  | Kelembaban |  |  |  |  | 21.8 | 67.5
[12 empty] | 21.8 | 68.6
Range | Arus Uji | Modus |  | Dial | Pembacaan Standar | [15 empty] | Pembacaan Standar | Standar Deviasi | Resolusi | Unit
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
0000.0X |  | 4 | W | 0000.00 | 0.02959 | 0.02954 | 0.02956 | 0.02958 | 0.02961 | 0.03033 | 0.03028 | 0.03025 | 0.03019 | 0.03018 | 0.02972 | 0.02965 | 0.02969 | 0.02969 | 0.02963 | Ω | 0.029833 | 0.00030823 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0000.01 | 0.04054 | 0.04051 | 0.0405 | 0.04046 | 0.04048 | 0.03661 | 0.03949 | 0.03944 | 0.03942 | 0.03943 | 0.03886 | 0.03888 | 0.03884 | 0.03883 | 0.03882 | Ω | 0.039407 | 0.0010475 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0000.02 | 0.04932 | 0.0493 | 0.04927 | 0.04931 | 0.04924 | 0.04923 | 0.048826 | 0.04914 | 0.04911 | 0.04909 | 0.04836 | 0.04843 | 0.04835 | 0.04837 | 0.04833 | Ω | 0.048912 | 0.00041644 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0000.03 | 0.05864 | 0.05866 | 0.05865 | 0.05862 | 0.05863 | 0.05958 | 0.058862 | 0.05948 | 0.05949 | 0.05951 | 0.05759 | 0.05754 | 0.05756 | 0.05753 | 0.05755 | Ω | 0.058526 | 0.00079388 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0000.04 | 0.06903 | 0.06906 | 0.06909 | 0.06905 | 0.06902 | 0.06892 | 0.0689 | 0.06891 | 0.06885 | 0.06883 | 0.06783 | 0.0678 | 0.06781 | 0.06782 | 0.0678 | Ω | 0.068581 | 0.00056818 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0000.05 | 0.07991 | 0.07996 | 0.07992 | 0.07995 | 0.07986 | 0.07945 | 0.07942 | 0.07939 | 0.07941 | 0.07934 | 0.07841 | 0.07838 | 0.0784 | 0.07836 | 0.07837 | Ω | 0.079235 | 0.00066123 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0000.06 | 0.08839 | 0.08835 | 0.08836 | 0.08834 | 0.0883 | 0.08772 | 0.08775 | 0.08769 | 0.08757 | 0.08759 | 0.08692 | 0.08688 | 0.08687 | 0.08689 | 0.08685 | Ω | 0.087631 | 0.00062183 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0000.07 | 0.09833 | 0.0983 | 0.09829 | 0.09832 | 0.09828 | 0.09904 | 0.09923 | 0.09917 | 0.09915 | 0.09907 | 0.09722 | 0.0972 | 0.09716 | 0.09719 | 0.09717 | Ω | 0.098208 | 0.00082569 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0000.08 | 0.10824 | 0.10827 | 0.10825 | 0.10822 | 0.10825 | 0.10853 | 0.1085 | 0.10854 | 0.10846 | 0.10848 | 0.1071 | 0.10713 | 0.10708 | 0.10707 | 0.10709 | Ω | 0.10795 | 0.00063432 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0000.09 | 0.11777 | 0.11773 | 0.11772 | 0.11776 | 0.1177 | 0.11745 | 0.11743 | 0.11739 | 0.1174 | 0.11733 | 0.11653 | 0.11649 | 0.11651 | 0.11647 | 0.11646 | Ω | 0.11721 | 0.00054488 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0000.0X | 0.12838 | 0.12833 | 0.1283 | 0.12836 | 0.12837 | 0.12711 | 0.12709 | 0.12707 | 0.12709 | 0.12706 | 0.12663 | 0.12662 | 0.12659 | 0.12667 | 0.12665 | Ω | 0.12735 | 0.00075217 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0000.0XI | 0.13429 | 0.13428 | 0.13425 | 0.13427 | 0.13432 | 0.13383 | 0.13386 | 0.13385 | 0.13387 | 0.13385 | 0.13271 | 0.13275 | 0.1327 | 0.13276 | 0.13277 | Ω | 0.13362 | 0.00067386 | 1e-05 | Ω
Range | Arus Uji | Modus |  | Dial | Pembacaan Standar 1: Pembacaan Alat |  | Pembacaan Standar | Standar Deviasi | Resolusi | Unit
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
0000.X0 |  | 4 | W | 0000.10 | 0.13965 | 0.13972 | 0.13971 | 0.13974 | 0.1397 | 0.13876 | 0.13869 | 0.13872 | 0.13866 | 0.13867 | 0.13892 | 0.13888 | 0.1389 | 0.13882 | 0.13877 | Ω | 0.13909 | 0.00045833 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0000.20 | 0.24048 | 0.24045 | 0.24043 | 0.24046 | 0.24041 | 0.23906 | 0.23903 | 0.23901 | 0.23904 | 0.23902 | 0.24008 | 0.24007 | 0.24003 | 0.24007 | 0.24005 | Ω | 0.23985 | 0.00061806 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0000.30 | 0.34062 | 0.34058 | 0.34059 | 0.34056 | 0.34057 | 0.33989 | 0.33988 | 0.33984 | 0.33986 | 0.33985 | 0.33984 | 0.33989 | 0.33986 | 0.33987 | 0.33985 | Ω | 0.3401 | 0.00035235 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0000.40 | 0.44123 | 0.44119 | 0.44122 | 0.44118 | 0.44115 | 0.43969 | 0.43971 | 0.43968 | 0.43965 | 0.43966 | 0.44013 | 0.44015 | 0.44011 | 0.44012 | 0.44007 | Ω | 0.44033 | 0.00065992 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0000.50 | 0.54095 | 0.54093 | 0.54088 | 0.54091 | 0.54093 | 0.54082 | 0.54077 | 0.54075 | 0.54076 | 0.54072 | 0.5402 | 0.54019 | 0.54013 | 0.54015 | 0.54014 | Ω | 0.54062 | 0.00033956 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0000.60 | 0.64109 | 0.64102 | 0.64099 | 0.64104 | 0.64097 | 0.64007 | 0.64011 | 0.64013 | 0.64009 | 0.64006 | 0.64061 | 0.6406 | 0.64057 | 0.64055 | 0.64058 | Ω | 0.64057 | 0.00039448 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0000.70 | 0.74106 | 0.74108 | 0.74106 | 0.74101 | 0.74104 | 0.74023 | 0.7402 | 0.74021 | 0.74017 | 0.74015 | 0.74048 | 0.74051 | 0.74046 | 0.74047 | 0.74044 | Ω | 0.74057 | 0.00037071 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0000.80 | 0.84265 | 0.84261 | 0.84263 | 0.84258 | 0.84256 | 0.84124 | 0.84123 | 0.84119 | 0.84118 | 0.84115 | 0.84004 | 0.84005 | 0.84001 | 0.83999 | 0.83995 | Ω | 0.84127 | 0.0010997 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0000.90 | 0.94076 | 0.94074 | 0.94079 | 0.94075 | 0.9408 | 0.94043 | 0.94042 | 0.94037 | 0.94039 | 0.94041 | 0.94041 | 0.94043 | 0.94039 | 0.94042 | 0.94046 | Ω | 0.94053 | 0.00017496 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0000.X0 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0408 | 1.0409 | 1.0408 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0398 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0396 | Ω | 1.0402 | 0.00049373 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0000.X10 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1366 | 1.136 | 1.1359 | 1.1359 | 1.136 | 1.1359 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1354 | 1.1355 | Ω | 1.136 | 0.00048567 | 1e-05 | Ω
Range | Arus Uji | Modus |  | Dial | Pembacaan Alat 1: Pembacaan Alat |  | Pembacaan Standar | Standar Deviasi | Resolusi | Unit
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
000X.00 |  | 4 | W | 0001.00 | 1.0397 | 1.0396 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0394 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0393 | Ω | 1.0395 | 0.00014754 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0002.00 | 2.04 | 2.0401 | 2.04 | 2.0401 | 2.0401 | 2.0398 | 2.0399 | 2.0399 | 2.0399 | 2.0398 | 2.039 | 2.039 | 2.039 | 2.0389 | 2.0389 | Ω | 2.0396 | 0.00049621 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0003.00 | 3.0417 | 3.0416 | 3.0417 | 3.0417 | 3.0416 | 3.0409 | 3.0409 | 3.041 | 3.0409 | 3.0409 | 3.0402 | 3.0401 | 3.0402 | 3.0402 | 3.0401 | Ω | 3.0409 | 0.00063601 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0004.00 | 4.0438 | 4.0439 | 4.0438 | 4.0438 | 4.0438 | 4.0427 | 4.0427 | 4.0427 | 4.0427 | 4.0427 | 4.0431 | 4.0432 | 4.0432 | 4.0432 | 4.0431 | Ω | 4.0432 | 0.00048131 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0005.00 | 5.042 | 5.042 | 5.042 | 5.0421 | 5.042 | 5.0417 | 5.0417 | 5.0417 | 5.0417 | 5.0417 | 5.041 | 5.0411 | 5.041 | 5.041 | 5.041 | Ω | 5.0416 | 0.00042725 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0006.00 | 6.0463 | 6.0464 | 6.0464 | 6.0463 | 6.0464 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0435 | 6.0428 | 6.0428 | 6.0428 | 6.0428 | 6.0428 | Ω | 6.0442 | 0.0015966 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0007.00 | 7.0479 | 7.0479 | 7.0479 | 7.0479 | 7.0478 | 7.0465 | 7.0464 | 7.0464 | 7.0464 | 7.0464 | 7.0458 | 7.0457 | 7.0457 | 7.0457 | 7.0457 | Ω | 7.0467 | 0.00092694 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0008.00 | 8.0447 | 8.0446 | 8.0446 | 8.0447 | 8.0446 | 8.0436 | 8.0435 | 8.0435 | 8.0435 | 8.0435 | 8.0423 | 8.0422 | 8.0423 | 8.0422 | 8.0422 | Ω | 8.0435 | 0.0010109 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0009.00 | 9.0433 | 9.0433 | 9.0433 | 9.0433 | 9.0433 | 9.0419 | 9.0419 | 9.0419 | 9.0418 | 9.0418 | 9.0417 | 9.0417 | 9.0417 | 9.0417 | 9.0417 | Ω | 9.0423 | 0.00075385 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 000X.00 | 10.0438 | 10.0438 | 10.0438 | 10.0438 | 10.0438 | 10.0447 | 10.0447 | 10.0447 | 10.0447 | 10.0447 | 10.0433 | 10.0433 | 10.0433 | 10.0433 | 10.0433 | Ω | 10.0439 | 0.00061176 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 000X10.0 | 11.0402 | 11.0402 | 11.0402 | 11.0402 | 11.0402 | 11.0393 | 11.0393 | 11.0393 | 11.0393 | 11.0393 | 11.0386 | 11.0386 | 11.0386 | 11.0386 | 11.0385 | Ω | 11.0394 | 0.00069064 | 1e-05 | Ω
Range | Arus Uji | Modus |  | Dial | Pembacaan Alat 1: Pembacaan Alat |  | Pembacaan Standar | Standar Deviasi | Resolusi | Unit
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
00X0.00 |  | 4 | W | 0010.00 | 10.0371 | 10.0371 | 10.0374 | 10.0372 | 10.0375 | 10.0384 | 10.0382 | 10.0384 | 10.038 | 10.0383 | 10.0381 | 10.0379 | 10.038 | 10.0379 | 10.0378 | Ω | 10.0378 | 0.00044506 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0020.00 | 20.0366 | 20.037 | 20.0371 | 20.0372 | 20.0371 | 20.0375 | 20.0378 | 20.0374 | 20.0371 | 20.0373 | 20.0374 | 20.0376 | 20.0372 | 20.0374 | 20.037 | Ω | 20.0372 | 0.00028214 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0030.00 | 30.0366 | 30.037 | 30.037 | 30.0372 | 30.0365 | 30.0369 | 30.0371 | 30.0369 | 30.0373 | 30.0368 | 30.0365 | 30.037 | 30.0371 | 30.0369 | 30.0369 | Ω | 30.0369 | 0.00024086 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0040.00 | 40.0361 | 40.0359 | 40.0354 | 40.0361 | 40.0362 | 40.0365 | 40.0365 | 40.0365 | 40.0364 | 40.0364 | 40.0364 | 40.0361 | 40.0362 | 40.0361 | 40.036 | Ω | 40.0362 | 0.00030521 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0050.00 | 50.0364 | 50.0361 | 50.0367 | 50.0362 | 50.036 | 50.0361 | 50.0361 | 50.0365 | 50.0364 | 50.0363 | 50.0362 | 50.0358 | 50.0361 | 50.0359 | 50.0361 | Ω | 50.0362 | 0.00023068 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0060.00 | 60.0355 | 60.0354 | 60.0352 | 60.0355 | 60.0357 | 60.0354 | 60.0351 | 60.0353 | 60.0352 | 60.0353 | 60.0348 | 60.0351 | 60.035 | 60.0353 | 60.035 | Ω | 60.0353 | 0.00022641 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0070.00 | 70.0348 | 70.035 | 70.0345 | 70.0346 | 70.0348 | 70.0347 | 70.0343 | 70.0345 | 70.0347 | 70.0345 | 70.034 | 70.0343 | 70.0339 | 70.0337 | 70.034 | Ω | 70.0344 | 0.0003692 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0080.00 | 80.0355 | 80.0352 | 80.035 | 80.0352 | 80.0351 | 80.0353 | 80.0354 | 80.0356 | 80.0353 | 80.0353 | 80.0351 | 80.0352 | 80.0349 | 80.0352 | 80.035 | Ω | 80.0352 | 0.00018765 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 0090.00 | 90.034 | 90.0341 | 90.0338 | 90.0334 | 90.034 | 90.034 | 90.0338 | 90.034 | 90.0337 | 90.0336 | 90.033 | 90.0327 | 90.0332 | 90.0327 | 90.0329 | Ω | 90.0335 | 0.00049901 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 00X0.00 | 100.0337 | 100.0342 | 100.0339 | 100.034 | 100.0336 | 100.0336 | 100.0342 | 100.0343 | 100.0344 | 100.0339 | 100.033 | 100.0336 | 100.0334 | 100.0331 | 100.0332 | Ω | 100.0337 | 0.00043707 | 1e-05 | Ω
|  | 4 | W | 00X10.00 | 110.0308 | 110.0304 | 110.0307 | 110.031 | 110.0306 | 110.0303 | 110.0305 | 110.0307 | 110.03 | 110.0303 | 110.0294 | 110.0296 | 110.0298 | 110.0298 | 110.0296 | Ω | 110.0302 | 0.0004997 | 1e-05 | Ω
Range | Arus Uji | Modus |  | Dial | Pembacaan Alat 1: Pembacaan Alat |  | Pembacaan Standar | Standar Deviasi | Resolusi | Unit
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
0X00.00 |  | 4 | W | 0100.00 | 0.10097 | 0.10097 | 0.10097 | 0.10097 | 0.10097 | 0.10097 | 0.10097 | 0.10097 | 0.10097 | 0.10097 | 0.10097 | 0.10097 | 0.10097 | 0.10097 | 0.10097 | kΩ | 0.10097 | 5.7553e-07 | 1e-07 | kΩ
|  | 4 | W | 0200.00 | 0.20099 | 0.20099 | 0.20099 | 0.20099 | 0.20099 | 0.20099 | 0.20099 | 0.20099 | 0.20099 | 0.20099 | 0.20099 | 0.20099 | 0.20099 | 0.20099 | 0.20099 | kΩ | 0.20099 | 1.658e-06 | 1e-07 | kΩ
|  | 4 | W | 0300.00 | 0.30093 | 0.30093 | 0.30093 | 0.30093 | 0.30093 | 0.30093 | 0.30093 | 0.30093 | 0.30093 | 0.30093 | 0.30093 | 0.30093 | 0.30093 | 0.30093 | 0.30093 | kΩ | 0.30093 | 4.758e-07 | 1e-07 | kΩ
|  | 4 | W | 0400.00 | 0.40093 | 0.40093 | 0.40093 | 0.40093 | 0.40093 | 0.40093 | 0.40093 | 0.40093 | 0.40093 | 0.40093 | 0.40093 | 0.40093 | 0.40093 | 0.40093 | 0.40093 | kΩ | 0.40093 | 5.5274e-07 | 1e-07 | kΩ
|  | 4 | W | 0500.00 | 0.50094 | 0.50094 | 0.50094 | 0.50094 | 0.50094 | 0.50094 | 0.50094 | 0.50094 | 0.50094 | 0.50094 | 0.50094 | 0.50094 | 0.50094 | 0.50094 | 0.50094 | kΩ | 0.50094 | 1.1597e-06 | 1e-07 | kΩ
|  | 4 | W | 0600.00 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095 | 0.60095 | kΩ | 0.60095 | 5.8854e-07 | 1e-07 | kΩ
|  | 4 | W | 0700.00 | 0.70096 | 0.70096 | 0.70096 | 0.70096 | 0.70096 | 0.70096 | 0.70096 | 0.70096 | 0.70096 | 0.70096 | 0.70096 | 0.70096 | 0.70096 | 0.70096 | 0.70096 | kΩ | 0.70096 | 7.4014e-07 | 1e-07 | kΩ
|  | 4 | W | 0800.00 | 0.80096 | 0.80097 | 0.80097 | 0.80097 | 0.80096 | 0.80096 | 0.80096 | 0.80096 | 0.80096 | 0.80096 | 0.80096 | 0.80096 | 0.80096 | 0.80096 | 0.80096 | kΩ | 0.80096 | 6.6426e-07 | 1e-07 | kΩ
|  | 4 | W | 0900.00 | 0.90098 | 0.90098 | 0.90098 | 0.90098 | 0.90098 | 0.90098 | 0.90097 | 0.90097 | 0.90097 | 0.90097 | 0.90097 | 0.90097 | 0.90097 | 0.90097 | 0.90097 | kΩ | 0.90098 | 1.0155e-06 | 1e-07 | kΩ
|  | 4 | W | 0X00.00 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | kΩ | 1.001 | 1.2256e-06 | 1e-07 | kΩ
|  | 4 | W | 0X100.00 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | 1.101 | kΩ | 1.101 | 1.2588e-06 | 1e-07 | kΩ
Range | Arus Uji | Modus |  | Dial | Pembacaan Alat 1: Pembacaan Alat |  | Pembacaan Standar | Standar Deviasi | Resolusi | Unit
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
X000.00 |  | 4 | W | 1000.00 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | 1.0014 | kΩ | 1.0014 | 8.7249e-06 | 1e-06 | kΩ
|  | 4 | W | 2000.00 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | kΩ | 2.002 | 1.6936e-05 | 1e-06 | kΩ
|  | 4 | W | 3000.00 | 3.0025 | 3.0025 | 3.0025 | 3.0025 | 3.0025 | 3.0024 | 3.0024 | 3.0024 | 3.0024 | 3.0024 | 3.0024 | 3.0024 | 3.0024 | 3.0024 | 3.0024 | kΩ | 3.0024 | 2.7019e-05 | 1e-06 | kΩ
|  | 4 | W | 4000.00 | 4.0032 | 4.0032 | 4.0032 | 4.0032 | 4.0032 | 4.0032 | 4.0032 | 4.0032 | 4.0031 | 4.0032 | 4.0031 | 4.0031 | 4.0031 | 4.0031 | 4.0031 | kΩ | 4.0032 | 3.409e-05 | 1e-06 | kΩ
|  | 4 | W | 5000.00 | 5.0036 | 5.0036 | 5.0036 | 5.0036 | 5.0036 | 5.0036 | 5.0035 | 5.0036 | 5.0036 | 5.0035 | 5.0035 | 5.0035 | 5.0035 | 5.0035 | 5.0035 | kΩ | 5.0036 | 4.6336e-05 | 1e-06 | kΩ
|  | 4 | W | 6000.00 | 6.0038 | 6.0038 | 6.0038 | 6.0038 | 6.0038 | 6.0037 | 6.0037 | 6.0037 | 6.0037 | 6.0037 | 6.0037 | 6.0037 | 6.0037 | 6.0037 | 6.0037 | kΩ | 6.0038 | 4.9513e-05 | 1e-06 | kΩ
|  | 4 | W | 7000.00 | 7.0044 | 7.0044 | 7.0044 | 7.0044 | 7.0044 | 7.0043 | 7.0043 | 7.0043 | 7.0043 | 7.0043 | 7.0043 | 7.0043 | 7.0043 | 7.0043 | 7.0043 | kΩ | 7.0043 | 5.71e-05 | 1e-06 | kΩ
|  | 4 | W | 8000.00 | 8.0047 | 8.0047 | 8.0047 | 8.0047 | 8.0047 | 8.0046 | 8.0046 | 8.0046 | 8.0046 | 8.0046 | 8.0045 | 8.0045 | 8.0045 | 8.0045 | 8.0045 | kΩ | 8.0046 | 6.4143e-05 | 1e-06 | kΩ
|  | 4 | W | 9000.00 | 9.0051 | 9.0051 | 9.0051 | 9.0051 | 9.0051 | 9.005 | 9.005 | 9.005 | 9.005 | 9.005 | 9.0049 | 9.0049 | 9.0049 | 9.0049 | 9.0049 | kΩ | 9.005 | 6.8374e-05 | 1e-06 | kΩ
|  | 4 | W | X000.00 | 10.0055 | 10.0055 | 10.0055 | 10.0054 | 10.0055 | 10.0054 | 10.0054 | 10.0054 | 10.0054 | 10.0054 | 10.0054 | 10.0053 | 10.0053 | 10.0053 | 10.0054 | kΩ | 10.0054 | 7.1451e-05 | 1e-06 | kΩ
|  | 4 | W | X1000.00 | 11.0062 | 11.0061 | 11.0061 | 11.0062 | 11.0061 | 11.006 | 11.006 | 11.006 | 11.006 | 11.006 | 11.0059 | 11.006 | 11.006 | 11.0059 | 11.0059 | kΩ | 11.006 | 7.9708e-05 | 1e-06 | kΩ

## Eval
Dial |  | 0000.0X
Dial | Nominal Resistor |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi Standar |  | Koreksi Alat |  | ESDM | Sertifikat STD | Spec STD | Resolusi STD | Temp Coef | Round-ing | unit | u-gab | Faktor Cakupan | U-exp
0000.00 | 0 | Ω | 0.029833 | Ω | -0.00013489 | Ω | 0.029698 | Ω | 7.9585e-05 | 7.1405e-06 | 5.808e-05 | 2.8868e-06 | 1.1581e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 9.9543e-05 | 2 | 0.00019909
0000.01 | 0.01 | Ω | 0.039407 | Ω | -0.00013486 | Ω | 0.029272 | Ω | 0.00027047 | 7.1405e-06 | 5.819e-05 | 2.8868e-06 | 1.1593e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00027703 | 2 | 0.00055406
0000.02 | 0.02 | Ω | 0.048912 | Ω | -0.00013484 | Ω | 0.028777 | Ω | 0.00010752 | 7.1405e-06 | 5.83e-05 | 2.8868e-06 | 1.1603e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00012314 | 2 | 0.00024627
0000.03 | 0.03 | Ω | 0.058526 | Ω | -0.00013482 | Ω | 0.028391 | Ω | 0.00020498 | 7.1405e-06 | 5.8411e-05 | 2.8868e-06 | 1.1615e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00021361 | 2 | 0.00042723
0000.04 | 0.04 | Ω | 0.068581 | Ω | -0.00013479 | Ω | 0.028447 | Ω | 0.0001467 | 7.1405e-06 | 5.8527e-05 | 2.8868e-06 | 1.1626e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00015859 | 2 | 0.00031718
0000.05 | 0.05 | Ω | 0.079235 | Ω | -0.00013477 | Ω | 0.029101 | Ω | 0.00017073 | 7.1405e-06 | 5.865e-05 | 2.8868e-06 | 1.1638e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00018108 | 2 | 0.00036217
0000.06 | 0.06 | Ω | 0.087631 | Ω | -0.00013475 | Ω | 0.027497 | Ω | 0.00016056 | 7.1405e-06 | 5.8747e-05 | 2.8868e-06 | 1.1648e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00017156 | 2 | 0.00034312
0000.07 | 0.07 | Ω | 0.098208 | Ω | -0.00013472 | Ω | 0.028073 | Ω | 0.00021319 | 7.1405e-06 | 5.8869e-05 | 2.8868e-06 | 1.166e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00022163 | 2 | 0.00044326
0000.08 | 0.08 | Ω | 0.10795 | Ω | -0.0001347 | Ω | 0.027813 | Ω | 0.00016378 | 7.1405e-06 | 5.8981e-05 | 2.8868e-06 | 1.1672e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00017466 | 2 | 0.00034932
0000.09 | 0.09 | Ω | 0.11721 | Ω | -0.00013467 | Ω | 0.027075 | Ω | 0.00014069 | 7.1405e-06 | 5.9088e-05 | 2.8868e-06 | 1.1682e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00015326 | 2 | 0.00030652
0000.0X | 0.1 | Ω | 0.12735 | Ω | -0.00013465 | Ω | 0.02722 | Ω | 0.00019421 | 7.1405e-06 | 5.9206e-05 | 2.8868e-06 | 1.1694e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00020354 | 2 | 0.00040707
0000.0XI | 0.11 | Ω | 0.13362 | Ω | -0.00013463 | Ω | 0.023489 | Ω | 0.00017399 | 7.1405e-06 | 5.9278e-05 | 2.8868e-06 | 1.1701e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00018437 | 2 | 0.00036873
Dial |  | 0000.X0
Dial | Nominal Resistor |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi Standar |  | Koreksi Alat |  | ESDM | Sertifikat STD | Spec STD | Resolusi STD | Temp Coef | Round-ing | unit | u-gab | Faktor Cakupan | U-exp
0000.10 | 0.1 | Ω | 0.13909 | Ω | -0.00013462 | Ω | 0.038953 | Ω | 0.00011834 | 7.1405e-06 | 5.9341e-05 | 2.8868e-06 | 1.1708e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00013316 | 2 | 0.00026631
0000.20 | 0.2 | Ω | 0.23985 | Ω | -0.00013437 | Ω | 0.039712 | Ω | 0.00015958 | 7.1405e-06 | 6.0505e-05 | 2.8868e-06 | 1.1824e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00017127 | 2 | 0.00034255
0000.30 | 0.3 | Ω | 0.3401 | Ω | -0.00013413 | Ω | 0.039969 | Ω | 9.0977e-05 | 7.1405e-06 | 6.1662e-05 | 2.8868e-06 | 1.194e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00011086 | 2 | 0.00022171
0000.40 | 0.4 | Ω | 0.44033 | Ω | -0.00013389 | Ω | 0.040195 | Ω | 0.00017039 | 7.1405e-06 | 6.282e-05 | 2.8868e-06 | 1.2055e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00018219 | 2 | 0.00036437
0000.50 | 0.5 | Ω | 0.54062 | Ω | -0.00013364 | Ω | 0.040482 | Ω | 8.7673e-05 | 7.1405e-06 | 6.3978e-05 | 2.8868e-06 | 1.2171e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00010952 | 2 | 0.00021905
0000.60 | 0.6 | Ω | 0.64057 | Ω | -0.0001334 | Ω | 0.040432 | Ω | 0.00010185 | 7.1405e-06 | 6.5132e-05 | 2.8868e-06 | 1.2287e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.0001218 | 2 | 0.0002436
0000.70 | 0.7 | Ω | 0.74057 | Ω | -0.00013315 | Ω | 0.040438 | Ω | 9.5717e-05 | 7.1405e-06 | 6.6286e-05 | 2.8868e-06 | 1.2402e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00011738 | 2 | 0.00023475
0000.80 | 0.8 | Ω | 0.84127 | Ω | -0.00013291 | Ω | 0.041138 | Ω | 0.00028394 | 7.1405e-06 | 6.7449e-05 | 2.8868e-06 | 1.2518e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00029223 | 2 | 0.00058446
0000.90 | 0.9 | Ω | 0.94053 | Ω | -0.00013266 | Ω | 0.040399 | Ω | 4.5175e-05 | 7.1405e-06 | 6.8595e-05 | 2.8868e-06 | 1.2633e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 8.3507e-05 | 2 | 0.00016701
0000.X0 | 1 | Ω | 1.0402 | Ω | -0.00013242 | Ω | 0.040113 | Ω | 0.00012748 | 7.1405e-06 | 6.9747e-05 | 2.8868e-06 | 1.2748e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.0001461 | 2 | 0.00029221
0000.X10 | 1.1 | Ω | 1.136 | Ω | -0.00013219 | Ω | 0.03587 | Ω | 0.0001254 | 7.1405e-06 | 7.0852e-05 | 2.8868e-06 | 1.2859e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00014484 | 2 | 0.00028968
Dial |  | 000X.00
Dial | Nominal Resistor |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi Standar |  | Koreksi Alat |  | ESDM | Sertifikat STD | Spec STD | Resolusi STD | Temp Coef | Round-ing | unit | u-gab | Faktor Cakupan | U-exp
0001.00 | 1 | Ω | 1.0395 | Ω | -0.00013242 | Ω | 0.039379 | Ω | 3.8096e-05 | 7.1405e-06 | 6.9738e-05 | 2.8868e-06 | 1.2747e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 8.09e-05 | 2 | 0.0001618
0002.00 | 2 | Ω | 2.0396 | Ω | -0.00012998 | Ω | 0.039505 | Ω | 0.00012812 | 4.8061e-05 | 8.1287e-05 | 2.8868e-06 | 1.3902e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00015982 | 2 | 0.00031964
0003.00 | 3 | Ω | 3.0409 | Ω | -0.00012754 | Ω | 0.040787 | Ω | 0.00016422 | 4.8061e-05 | 9.2848e-05 | 2.8868e-06 | 1.5058e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.0001953 | 2 | 0.0003906
0004.00 | 4 | Ω | 4.0432 | Ω | -0.00012509 | Ω | 0.0431 | Ω | 0.00012427 | 4.8061e-05 | 0.00010442 | 2.8868e-06 | 1.6216e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00017011 | 2 | 0.00034022
0005.00 | 5 | Ω | 5.0416 | Ω | -0.00012265 | Ω | 0.041476 | Ω | 0.00011031 | 4.8061e-05 | 0.00011595 | 2.8868e-06 | 1.7369e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00016805 | 2 | 0.00033611
0006.00 | 6 | Ω | 6.0442 | Ω | -0.0001202 | Ω | 0.0441 | Ω | 0.00041223 | 4.8061e-05 | 0.00012753 | 2.8868e-06 | 1.8526e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00043459 | 2 | 0.00086918
0007.00 | 7 | Ω | 7.0467 | Ω | -0.00011776 | Ω | 0.046568 | Ω | 0.00023934 | 4.8061e-05 | 0.0001391 | 2.8868e-06 | 1.9684e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00028168 | 2 | 0.00056337
0008.00 | 8 | Ω | 8.0435 | Ω | -0.00011532 | Ω | 0.043359 | Ω | 0.000261 | 4.8061e-05 | 0.00015061 | 2.8868e-06 | 2.0835e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00030589 | 2 | 0.00061178
0009.00 | 9 | Ω | 9.0423 | Ω | -0.00011289 | Ω | 0.042172 | Ω | 0.00019464 | 4.8061e-05 | 0.00016215 | 2.8868e-06 | 2.1988e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00025882 | 2 | 0.00051764
000X.00 | 10 | Ω | 10.0439 | Ω | -0.00011044 | Ω | 0.043834 | Ω | 0.00015796 | 4.8061e-05 | 0.00017371 | 2.8868e-06 | 2.3145e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00024081 | 2 | 0.00048162
000X10.0 | 11 | Ω | 11.0394 | Ω | -0.00010801 | Ω | 0.039257 | Ω | 0.00017832 | 4.8061e-05 | 0.00018521 | 2.8868e-06 | 2.4294e-05 | 2.8868e-06 | Ω | 0.00026271 | 2 | 0.00052542
Dial |  | 00X0.00
Dial | Nominal Resistor |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi Standar |  | Koreksi Alat |  | ESDM | Sertifikat STD | Spec STD | Resolusi STD | Temp Coef | Round-ing | unit | u-gab | Faktor Cakupan | U-exp
0010.00 | 10 | Ω | 10.0378 | Ω | -0.00029039 | Ω | 0.037537 | Ω | 0.00011491 | 4.8061e-05 | 0.00069326 | 2.8868e-06 | 0.00012706 | 2.8868e-05 | Ω | 0.00071631 | 2 | 0.0014326
0020.00 | 20 | Ω | 20.0372 | Ω | -0.00039453 | Ω | 0.036853 | Ω | 7.2848e-05 | 0.00037753 | 0.00080872 | 2.8868e-06 | 0.00013861 | 2.8868e-05 | Ω | 0.0009066 | 2 | 0.0018132
0030.00 | 30 | Ω | 30.0369 | Ω | -0.00049867 | Ω | 0.036407 | Ω | 6.2189e-05 | 0.00037753 | 0.00092419 | 2.8868e-06 | 0.00015015 | 2.8868e-05 | Ω | 0.0010119 | 2 | 0.0020238
0040.00 | 40 | Ω | 40.0362 | Ω | -0.00060281 | Ω | 0.035583 | Ω | 7.8805e-05 | 0.00037753 | 0.0010396 | 2.8868e-06 | 0.0001617 | 2.8868e-05 | Ω | 0.001121 | 2 | 0.002242
0050.00 | 50 | Ω | 50.0362 | Ω | -0.00070696 | Ω | 0.035488 | Ω | 5.9561e-05 | 0.00037753 | 0.0011551 | 2.8868e-06 | 0.00017325 | 2.8868e-05 | Ω | 0.0012293 | 2 | 0.0024586
0060.00 | 60 | Ω | 60.0353 | Ω | -0.0008111 | Ω | 0.034457 | Ω | 5.8458e-05 | 0.00037753 | 0.0012706 | 2.8868e-06 | 0.00018479 | 2.8868e-05 | Ω | 0.0013399 | 2 | 0.0026798
0070.00 | 70 | Ω | 70.0344 | Ω | -0.00091523 | Ω | 0.033512 | Ω | 9.5326e-05 | 0.00037753 | 0.001386 | 2.8868e-06 | 0.00019634 | 2.8868e-05 | Ω | 0.0014533 | 2 | 0.0029066
0080.00 | 80 | Ω | 80.0352 | Ω | -0.0010194 | Ω | 0.034205 | Ω | 4.8451e-05 | 0.00037753 | 0.0015015 | 2.8868e-06 | 0.00020789 | 2.8868e-05 | Ω | 0.0015632 | 2 | 0.0031263
0090.00 | 90 | Ω | 90.0335 | Ω | -0.0011235 | Ω | 0.03241 | Ω | 0.00012884 | 0.00037753 | 0.001617 | 2.8868e-06 | 0.00021943 | 2.8868e-05 | Ω | 0.0016801 | 2 | 0.0033602
00X0.00 | 100 | Ω | 100.0337 | Ω | -0.0012277 | Ω | 0.032507 | Ω | 0.00011285 | 0.00037753 | 0.0017324 | 2.8868e-06 | 0.00023098 | 2.8868e-05 | Ω | 0.0017919 | 2 | 0.0035837
00X10.00 | 110 | Ω | 110.0302 | Ω | -0.0013318 | Ω | 0.028895 | Ω | 0.00012902 | 0.00037753 | 0.0018479 | 2.8868e-06 | 0.00024252 | 2.8868e-05 | Ω | 0.0019062 | 2 | 0.0038123
Dial |  | 0X00.00
Dial | Nominal Resistor |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi Standar |  | Koreksi Alat |  | ESDM | Sertifikat STD | Spec STD | Resolusi STD | Temp Coef | Round-ing | unit | u-gab | Faktor Cakupan | U-exp
0100.00 | 100 | Ω | 0.10097 | kΩ | -0.0013998 | Ω | 0.97129 | Ω | 0.0001486 | 0.0003888 | 0.0014518 | 2.8868e-05 | 0.00023206 | 2.8868e-05 | Ω | 0.0015286 | 2 | 0.0030571
0200.00 | 200 | Ω | 0.20099 | kΩ | -0.0027525 | Ω | 0.98613 | Ω | 0.00042809 | 0.0038015 | 0.002318 | 2.8868e-05 | 0.00034755 | 2.8868e-05 | Ω | 0.0044867 | 2 | 0.0089733
0300.00 | 300 | Ω | 0.30093 | kΩ | -0.0041042 | Ω | 0.9224 | Ω | 0.00012285 | 0.0038015 | 0.0031835 | 2.8868e-05 | 0.00046295 | 0.00028868 | Ω | 0.0049899 | 2 | 0.0099799
0400.00 | 400 | Ω | 0.40093 | kΩ | -0.0054567 | Ω | 0.9259 | Ω | 0.00014272 | 0.0038015 | 0.0040495 | 2.8868e-05 | 0.00057843 | 0.00028868 | Ω | 0.0055937 | 2 | 0.011187
0500.00 | 500 | Ω | 0.50094 | kΩ | -0.0068093 | Ω | 0.93576 | Ω | 0.00029944 | 0.0038015 | 0.0049156 | 2.8868e-05 | 0.00069391 | 0.00028868 | Ω | 0.0062666 | 2 | 0.012533
0600.00 | 600 | Ω | 0.60095 | kΩ | -0.008162 | Ω | 0.94294 | Ω | 0.00015196 | 0.0038015 | 0.0057817 | 2.8868e-05 | 0.00080939 | 0.00028868 | Ω | 0.0069744 | 2 | 0.013949
0700.00 | 700 | Ω | 0.70096 | kΩ | -0.0095146 | Ω | 0.95251 | Ω | 0.0001911 | 0.0038015 | 0.0066479 | 2.8868e-05 | 0.00092487 | 0.00028868 | Ω | 0.0077215 | 2 | 0.015443
0800.00 | 800 | Ω | 0.80096 | kΩ | -0.010867 | Ω | 0.95342 | Ω | 0.00017151 | 0.0038015 | 0.0075139 | 2.8868e-05 | 0.0010403 | 0.00028868 | Ω | 0.0084915 | 2 | 0.016983
0900.00 | 900 | Ω | 0.90098 | kΩ | -0.01222 | Ω | 0.96283 | Ω | 0.0002622 | 0.0038015 | 0.00838 | 2.8868e-05 | 0.0011558 | 0.00028868 | Ω | 0.0092825 | 2 | 0.018565
0X00.00 | 1000 | Ω | 1.001 | kΩ | -0.013572 | Ω | 0.97275 | Ω | 0.00031645 | 0.0038015 | 0.0092461 | 2.8868e-05 | 0.0012713 | 0.00028868 | Ω | 0.010087 | 2 | 0.020174
0X100.00 | 1100 | Ω | 1.101 | kΩ | -0.014925 | Ω | 0.9745 | Ω | 0.00032502 | 0.0038015 | 0.010112 | 2.8868e-05 | 0.0013868 | 0.00028868 | Ω | 0.010901 | 2 | 0.021801
Dial |  | X000.00
Dial | Nominal Resistor |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi Standar |  | Koreksi Alat |  | ESDM | Sertifikat STD | Spec STD | Resolusi STD | Temp Coef | Round-ing | unit | u-gab | Faktor Cakupan | U-exp
1000.00 | 1 | kΩ | 1.0014 | kΩ | -1.6315e-05 | kΩ | 0.0014068 | kΩ | 2.2528e-06 | 3.8445e-06 | 1.4446e-05 | 2.8868e-07 | 2.311e-06 | 2.8868e-06 | kΩ | 1.5566e-05 | 2 | 3.1132e-05
2000.00 | 2 | kΩ | 2.002 | kΩ | -2.731e-05 | kΩ | 0.0019832 | kΩ | 4.3729e-06 | 2.7281e-05 | 2.3111e-05 | 2.8868e-07 | 3.4664e-06 | 2.8868e-06 | kΩ | 3.6303e-05 | 2 | 7.2607e-05
3000.00 | 3 | kΩ | 3.0024 | kΩ | -3.8304e-05 | kΩ | 0.0024077 | kΩ | 6.9761e-06 | 2.7281e-05 | 3.1775e-05 | 2.8868e-07 | 4.6216e-06 | 2.8868e-06 | kΩ | 4.2806e-05 | 2 | 8.5612e-05
4000.00 | 4 | kΩ | 4.0032 | kΩ | -4.93e-05 | kΩ | 0.0031154 | kΩ | 8.8019e-06 | 2.7281e-05 | 4.0442e-05 | 2.8868e-07 | 5.7772e-06 | 2.8868e-06 | kΩ | 4.9991e-05 | 2 | 9.9981e-05
5000.00 | 5 | kΩ | 5.0036 | kΩ | -6.0294e-05 | kΩ | 0.0035089 | kΩ | 1.1964e-05 | 2.7281e-05 | 4.9106e-05 | 2.8868e-07 | 6.9323e-06 | 2.8868e-06 | kΩ | 5.7924e-05 | 2 | 0.00011585
6000.00 | 6 | kΩ | 6.0038 | kΩ | -7.1284e-05 | kΩ | 0.0036894 | kΩ | 1.2784e-05 | 2.7281e-05 | 5.7768e-05 | 2.8868e-07 | 8.0872e-06 | 2.8868e-06 | kΩ | 6.5716e-05 | 2 | 0.00013143
7000.00 | 7 | kΩ | 7.0043 | kΩ | -8.2279e-05 | kΩ | 0.0042301 | kΩ | 1.4743e-05 | 2.7281e-05 | 6.6433e-05 | 2.8868e-07 | 9.2426e-06 | 2.8868e-06 | kΩ | 7.3951e-05 | 2 | 0.0001479
8000.00 | 8 | kΩ | 8.0046 | kΩ | -9.3271e-05 | kΩ | 0.004504 | kΩ | 1.6562e-05 | 2.7281e-05 | 7.5095e-05 | 2.8868e-07 | 1.0398e-05 | 2.8868e-06 | kΩ | 8.2307e-05 | 2 | 0.00016461
9000.00 | 9 | kΩ | 9.005 | kΩ | -0.00010426 | kΩ | 0.0049005 | kΩ | 1.7654e-05 | 2.7281e-05 | 8.3759e-05 | 2.8868e-07 | 1.1553e-05 | 2.8868e-06 | kΩ | 9.0628e-05 | 2 | 0.00018126
X000.00 | 10 | kΩ | 10.0054 | kΩ | -0.00011526 | kΩ | 0.0052997 | kΩ | 1.8449e-05 | 2.7281e-05 | 9.2423e-05 | 2.8868e-07 | 1.2708e-05 | 2.8868e-06 | kΩ | 9.8977e-05 | 2 | 0.00019795
X1000.00 | 11 | kΩ | 11.006 | kΩ | -0.00012625 | kΩ | 0.0059014 | kΩ | 2.0581e-05 | 2.7281e-05 | 0.00010109 | 2.8868e-07 | 1.3863e-05 | 2.8868e-06 | kΩ | 0.00010764 | 2 | 0.00021529

## Lapor
Nama Alat/Instrument Name |  |  |  | : Decade Resistance Box
Pembuat/Manufacturer |  |  |  | : Scandura
Model/Model |  |  |  | : AIC 17
No.Seri/Serial Number |  |  |  | : 1234
Tanggal Kalibrasi/Calibration Date |  |  |  | : 12 ~ 14 Juni 2023
Tempat Kalibrasi/Calibration Place |  |  |  | : Lab SNSU BSN
Hasil Kalibrasi/Calibration Result
Kondisi Ruangan/Environmental Condition
Suhu/Temperature |  |  |  | : (23 ± 2) °C
Kelembaban Relatif/Relative Humidity |  |  |  | : (62 ± 4) %RH
Tombol Penyetel X0.01Ω/ Dial X0.01Ω
Penunjukan Alat |  | Arus Uji |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Instrument Indication |  | Test Current |  | Standard Reading |  | Correction |  | Uncertainty
0 | Ω | 10 | mA | 0.029833 | Ω | 0.029698 | Ω | 0.00019909 | Ω
0.01 | Ω | 10 | mA | 0.039407 | Ω | 0.029272 | Ω | 0.00055406 | Ω
0.02 | Ω | 10 | mA | 0.048912 | Ω | 0.028777 | Ω | 0.00024627 | Ω
0.03 | Ω | 10 | mA | 0.058526 | Ω | 0.028391 | Ω | 0.00042723 | Ω
0.04 | Ω | 10 | mA | 0.068581 | Ω | 0.028447 | Ω | 0.00031718 | Ω
0.05 | Ω | 10 | mA | 0.079235 | Ω | 0.029101 | Ω | 0.00036217 | Ω
0.06 | Ω | 10 | mA | 0.087631 | Ω | 0.027497 | Ω | 0.00034312 | Ω
0.07 | Ω | 10 | mA | 0.098208 | Ω | 0.028073 | Ω | 0.00044326 | Ω
0.08 | Ω | 10 | mA | 0.10795 | Ω | 0.027813 | Ω | 0.00034932 | Ω
0.09 | Ω | 10 | mA | 0.11721 | Ω | 0.027075 | Ω | 0.00030652 | Ω
0.1 | Ω | 10 | mA | 0.12735 | Ω | 0.02722 | Ω | 0.00040707 | Ω
0.11 | Ω | 10 | mA | 0.13362 | Ω | 0.023489 | Ω | 0.00036873 | Ω
Tombol Penyetel X0.1Ω/ Dial X0.1Ω
Penunjukan Alat |  | Arus Uji |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Instrument Indication |  | Test Current |  | Standard Reading |  | Correction |  | Uncertainty
0.1 | Ω | 10 | mA | 0.13909 | Ω | 0.038953 | Ω | 0.00026631 | Ω
0.2 | Ω | 10 | mA | 0.23985 | Ω | 0.039712 | Ω | 0.00034255 | Ω
0.3 | Ω | 10 | mA | 0.3401 | Ω | 0.039969 | Ω | 0.00022171 | Ω
0.4 | Ω | 10 | mA | 0.44033 | Ω | 0.040195 | Ω | 0.00036437 | Ω
0.5 | Ω | 10 | mA | 0.54062 | Ω | 0.040482 | Ω | 0.00021905 | Ω
Tombol Penyetel X0.1Ω/ Dial X0.1Ω
Penunjukan Alat |  | Arus Uji |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Instrument Indication |  | Test Current |  | Standard Reading |  | Correction |  | Uncertainty
0.6 | Ω | 10 | mA | 0.64057 | Ω | 0.040432 | Ω | 0.0002436 | Ω
0.7 | Ω | 10 | mA | 0.74057 | Ω | 0.040438 | Ω | 0.00023475 | Ω
0.8 | Ω | 10 | mA | 0.84127 | Ω | 0.041138 | Ω | 0.00058446 | Ω
0.9 | Ω | 10 | mA | 0.94053 | Ω | 0.040399 | Ω | 0.00016701 | Ω
1 | Ω | 10 | mA | 1.0402 | Ω | 0.040113 | Ω | 0.00029221 | Ω
1.1 | Ω | 10 | mA | 1.136 | Ω | 0.03587 | Ω | 0.00028968 | Ω
Tombol Penyetel X1Ω/ Dial X1Ω
Penunjukan Alat |  | Arus Uji |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Instrument Indication |  | Test Current |  | Standard Reading |  | Correction |  | Uncertainty
1 | Ω | 10 | mA | 1.0395 | Ω | 0.039379 | Ω | 0.0001618 | Ω
2 | Ω | 10 | mA | 2.0396 | Ω | 0.039505 | Ω | 0.00031964 | Ω
3 | Ω | 10 | mA | 3.0409 | Ω | 0.040787 | Ω | 0.0003906 | Ω
4 | Ω | 10 | mA | 4.0432 | Ω | 0.0431 | Ω | 0.00034022 | Ω
5 | Ω | 10 | mA | 5.0416 | Ω | 0.041476 | Ω | 0.00033611 | Ω
6 | Ω | 10 | mA | 6.0442 | Ω | 0.0441 | Ω | 0.00086918 | Ω
7 | Ω | 10 | mA | 7.0467 | Ω | 0.046568 | Ω | 0.00056337 | Ω
8 | Ω | 10 | mA | 8.0435 | Ω | 0.043359 | Ω | 0.00061178 | Ω
9 | Ω | 10 | mA | 9.0423 | Ω | 0.042172 | Ω | 0.00051764 | Ω
10 | Ω | 10 | mA | 10.0439 | Ω | 0.043834 | Ω | 0.00048162 | Ω
11 | Ω | 10 | mA | 11.0394 | Ω | 0.039257 | Ω | 0.00052542 | Ω
Tombol Penyetel X10Ω/ Dial X10Ω
Penunjukan Alat |  | Arus Uji |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Instrument Indication |  | Test Current |  | Standard Reading |  | Correction |  | Uncertainty
10 | Ω | 1 | mA | 10.0378 | Ω | 0.037537 | Ω | 0.0014326 | Ω
20 | Ω | 1 | mA | 20.0372 | Ω | 0.036853 | Ω | 0.0018132 | Ω
30 | Ω | 1 | mA | 30.0369 | Ω | 0.036407 | Ω | 0.0020238 | Ω
40 | Ω | 1 | mA | 40.0362 | Ω | 0.035583 | Ω | 0.002242 | Ω
50 | Ω | 1 | mA | 50.0362 | Ω | 0.035488 | Ω | 0.0024586 | Ω
60 | Ω | 1 | mA | 60.0353 | Ω | 0.034457 | Ω | 0.0026798 | Ω
70 | Ω | 1 | mA | 70.0344 | Ω | 0.033512 | Ω | 0.0029066 | Ω
80 | Ω | 1 | mA | 80.0352 | Ω | 0.034205 | Ω | 0.0031263 | Ω
90 | Ω | 1 | mA | 90.0335 | Ω | 0.03241 | Ω | 0.0033602 | Ω
100 | Ω | 1 | mA | 100.0337 | Ω | 0.032507 | Ω | 0.0035837 | Ω
110 | Ω | 1 | mA | 110.0302 | Ω | 0.028895 | Ω | 0.0038123 | Ω
Tombol Penyetel X100Ω/ Dial X100Ω
Penunjukan Alat |  | Arus Uji |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Instrument Indication |  | Test Current |  | Standard Reading |  | Correction |  | Uncertainty
100 | Ω | 1 | mA | 100.9727 | Ω | 0.97129 | Ω | 0.0030571 | Ω
200 | Ω | 1 | mA | 200.9889 | Ω | 0.98613 | Ω | 0.0089733 | Ω
300 | Ω | 1 | mA | 300.9265 | Ω | 0.9224 | Ω | 0.0099799 | Ω
400 | Ω | 1 | mA | 400.9314 | Ω | 0.9259 | Ω | 0.011187 | Ω
500 | Ω | 1 | mA | 500.9426 | Ω | 0.93576 | Ω | 0.012533 | Ω
600 | Ω | 1 | mA | 600.9511 | Ω | 0.94294 | Ω | 0.013949 | Ω
700 | Ω | 1 | mA | 700.962 | Ω | 0.95251 | Ω | 0.015443 | Ω
800 | Ω | 1 | mA | 800.9643 | Ω | 0.95342 | Ω | 0.016983 | Ω
900 | Ω | 1 | mA | 900.975 | Ω | 0.96283 | Ω | 0.018565 | Ω
1000 | Ω | 1 | mA | 1000.9863 | Ω | 0.97275 | Ω | 0.020174 | Ω
1100 | Ω | 1 | mA | 1100.9894 | Ω | 0.9745 | Ω | 0.021801 | Ω
Tombol Penyetel X1kΩ/ Dial X1kΩ
Penunjukan Alat |  | Arus Uji |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Instrument Indication |  | Test Current |  | Standard Reading |  | Correction |  | Uncertainty
1 | kΩ | 0.1 | mA | 1.0014 | kΩ | 0.0014068 | kΩ | 3.1132e-05 | kΩ
2 | kΩ | 0.1 | mA | 2.002 | kΩ | 0.0019832 | kΩ | 7.2607e-05 | kΩ
3 | kΩ | 0.1 | mA | 3.0024 | kΩ | 0.0024077 | kΩ | 8.5612e-05 | kΩ
4 | kΩ | 0.1 | mA | 4.0032 | kΩ | 0.0031154 | kΩ | 9.9981e-05 | kΩ
5 | kΩ | 0.1 | mA | 5.0036 | kΩ | 0.0035089 | kΩ | 0.00011585 | kΩ
6 | kΩ | 0.1 | mA | 6.0038 | kΩ | 0.0036894 | kΩ | 0.00013143 | kΩ
7 | kΩ | 0.1 | mA | 7.0043 | kΩ | 0.0042301 | kΩ | 0.0001479 | kΩ
8 | kΩ | 0.1 | mA | 8.0046 | kΩ | 0.004504 | kΩ | 0.00016461 | kΩ
9 | kΩ | 0.1 | mA | 9.005 | kΩ | 0.0049005 | kΩ | 0.00018126 | kΩ
10 | kΩ | 0.1 | mA | 10.0054 | kΩ | 0.0052997 | kΩ | 0.00019795 | kΩ
11 | kΩ | 0.1 | mA | 11.006 | kΩ | 0.0059014 | kΩ | 0.00021529 | kΩ
Catatan/ Notes
Hasil kalibrasi ini diperoleh berdasarkan prosedur kalibrasi I.ME.2.06 dengan menggunakan alat standar
yang tertelusur ke SI melalui SNSU-BSN./
This calibration result was acquired based on the procedure of I.ME.2.06 using the standard instruments that is
traceable to SI through SNSU-BSN.
Alat standar yang digunakan adalah 8,5 Digit Multimeter 3458A (SN.MY45051055)./
The standard instrument used was The 8,5 Digit Multimeter 3458A (SN.MY45051055).
Seluruh pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode 4 kawat./
All measurements were done using 4-wires method.
Ketidakpastian pengukuran dihitung dengan tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95% dan faktor
cakupan k = 2./
The uncertainty of measurement was calculated with the confidence level not less than 95 % and coverage
factor of k = 2.
Dikalibrasi oleh/Calibrated by |  |  | : Hayati Amalia, M.T.
Diperiksa oleh/Checked by |  |  | : Lukluk Khairiyati, M.T.
(Penyelia/Supervisor)
: Agah Faisal, M.Sc.
(Ka. Lab SNSU Kelistrikan/Head of NMS for Electricity Laboratory)
==== Akhir dari Sertifikat/ End of Certificate ====