## Worksheet
[8 empty] | Nomor Order |  | :
Halaman
Nama Alat |  |  |  | : |  |  |  | Nama Standar |  | :
Pabrik |  |  |  | : |  |  |  | Pabrik |  | :
Tipe/No.Seri |  |  |  | : |  |  |  | Tipe/No.Seri |  | :
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | : |  |  |  | Suhu
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : |  |  |  | Kelembaban
Tegangan DC
EMF
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Range STD | Pembacaan Standar
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
200 | mV | Nor |  | 20 | mV | [6 empty] | mV
|  | Rev |  | 20 | mV | [6 empty] | mV
Tegangan DC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Range STD | Pembacaan Standar
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
330 | mV |  | 0 | mV
|  |  | 50 | mV
|  |  | 100 | mV
|  |  | 200 | mV
|  |  | -200 | mV
3.3 | V |  | 0.5 | V
|  |  | 1 | V
|  |  | 2 | V
|  |  | -2 | V
33 | V |  | 5 | V
|  |  | 10 | V
|  |  | 20 | V
|  |  | -20 | V
330 | V |  | 50 | V
|  |  | 100 | V
|  |  | 200 | V
|  |  | -200 | V
1020 | V |  | 500 | V
|  |  | 1000 | V
|  |  | -1000 | V
Arus DC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Range STD | Pembacaan Standar
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
330 | µA |  | 0 | µA
|  |  | 50 | µA
|  |  | 100 | µA
|  |  | 200 | µA
|  |  | -200 | µA
3.3 | mA |  | 0.5 | mA
|  |  | 1 | mA
|  |  | 2 | mA
|  |  | -2 | mA
33 | mA |  | 5 | mA
|  |  | 10 | mA
|  |  | 20 | mA
|  |  | -20 | mA
330 | mA |  | 50 | mA
|  |  | 100 | mA
|  |  | 200 | mA
|  |  | -200 | mA
1.1 | A |  | 0.4 | A
|  |  | 0.5 | A
|  |  | 1 | A
|  |  | -1 | A
3 | A |  | 2 | A
|  |  | -2 | A
11 | A |  | 5 | A
|  |  | 10 | A
|  |  | -10 | A
20 | A |  | 15 | A
|  |  | 19 | A
|  |  | -19 | A
Tegangan AC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Range STD | Pembacaan Standar
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
33 | mV | 5 | mV | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
|  |  |  | 10 | kHz
|  | 10 | mV | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
|  |  |  | 10 | kHz
|  | 20 | mV | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
|  |  |  | 10 | kHz
330 | mV | 50 | mV | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
|  |  |  | 10 | kHz
|  | 100 | mV | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
|  |  |  | 10 | kHz
|  | 200 | mV | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
|  |  |  | 10 | kHz
3.3 | V | 0.5 | V | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
|  |  |  | 10 | kHz
|  | 1 | V | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
|  |  |  | 10 | kHz
|  | 2 | V | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
|  |  |  | 10 | kHz
33 | V | 5 | V | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
|  |  |  | 10 | kHz
|  | 10 | V | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
|  |  |  | 10 | kHz
|  | 20 | V | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
|  |  |  | 10 | kHz
330 | V | 50 | V | 1 | kHz
|  |  |  | 10 | kHz
|  | 100 | V | 1 | kHz
|  |  |  | 10 | kHz
|  | 200 | V | 1 | kHz
|  |  |  | 10 | kHz
1020 | V | 500 | V | 1 | kHz
|  |  |  | 10 | kHz
|  | 1000 | V | 1 | kHz
|  |  |  | 10 | kHz
Arus AC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Range STD | Pembacaan Standar
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
330 | µA | 50 | µA | 40 | Hz*
|  |  |  | 1 | kHz*
|  | 100 | µA | 40 | Hz*
|  |  |  | 1 | kHz*
|  | 200 | µA | 40 | Hz*
|  |  |  | 1 | kHz*
3.3 | mA | 0.5 | mA | 40 | Hz*
|  |  |  | 1 | kHz*
|  | 1 | mA | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
|  | 2 | mA | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
33 | mA | 5 | mA | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
|  | 10 | mA | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
|  | 20 | mA | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
330 | mA | 50 | mA | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
|  | 100 | mA | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
|  | 200 | mA | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
1.1 | A | 0.4 | A | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
|  | 0.5 | A | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
|  | 1 | A | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
3 | A | 2 | A | 40 | Hz
|  |  |  | 1 | kHz
11 | A | 5 | A | 1 | kHz
|  | 10 | A | 1 | kHz
20 | A | 15 | A | 1 | kHz
|  | 19 | A | 1 | kHz
Resistance
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Range STD | Pembacaan Standar
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
11 | Ω |  | 0 | Ω
|  |  | 10 | Ω
33 | Ω |  | 20 | Ω
110 | Ω |  | 100 | Ω
330 | Ω |  | 200 | Ω
1100 | Ω |  | 1000 | Ω
3.3 | kΩ |  | 2 | kΩ
11 | kΩ |  | 10 | kΩ
33 | kΩ |  | 20 | kΩ
110 | kΩ |  | 100 | kΩ
330 | kΩ |  | 200 | kΩ
1.1 | MΩ |  | 1 | MΩ
3.3 | MΩ |  | 2 | MΩ
11 | MΩ |  | 10 | MΩ
33 | MΩ |  | 20 | MΩ
110 | MΩ |  | 100 | MΩ
330 | MΩ |  | 200 | MΩ
1100 | MΩ |  | 1000 | MΩ
Capacitance
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Range STD | Pembacaan Standar
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
400 | Pf |  | 300 | Pf
1.1 | nf |  | 1 | nf
3.3 | nf |  | 3 | nf
11 | nf |  | 10 | nf
33 | nf |  | 30 | nf
110 | nf |  | 100 | nf
330 | nf |  | 300 | nf
1.1 | µF |  | 1 | µF
3.3 | µF |  | 3 | µF
11 | µF |  | 10 | µF
33 | µF |  | 30 | µF
110 | µF |  | 100 | µF
330 | µF |  | 300 | µF
1.1 | mF |  | 1 | mF
3.3 | mF |  | 3 | mF
11 | mF |  | 10 | mF
33 | mF |  | 30 | mF
110 | mF |  | 100 | mF

## Data
[9 empty] | Nomor Order |  | :
Halaman
Nama Alat |  |  |  | : Multi-Product Calibrator |  |  |  |  | Nama Alat |  | :
Pabrik |  |  |  | : Fluke |  |  |  |  | Pabrik |  | :
Tipe |  |  |  | : 5502A |  |  |  |  | Tipe |  | :
No.Seri |  |  |  | : 1234567 |  |  |  |  | No.Seri |  | :
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | : 15 - 17 Oktober 2024 |  |  |  |  | Suhu
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : Lab SNSU BSN |  |  |  |  | Kelembaban
Tegangan DC
EMF
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Range STD |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Pembacaan Rerata |  | Standar Deviasi
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
200 | mV | Nor |  | 20 | mV |  |  | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | 20.0002 | mV | 20.0002 | mV | 2.1679e-05 | mV
|  | Rev |  | 20 | mV |  |  | -20.0007 | -20.0006 | -20.0006 | -20.0007 | -20.0007 | mV | -20.0007 | mV | 2.5495e-05 | mV
[8 empty] | 0.000235 | 0.00022 | 0.000215 | 0.00023 | 0.000245 | mV | 0.000229 | mV | 1.1937e-05 | mV
Tegangan DC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Range STD |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Pembacaan Rerata |  | Standar Deviasi |  | Resolusi
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
330 | mV |  | 0 | mV* |  | 200 | mV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mV | 0 | mV | 0 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 50 | mV |  | 200 | mV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | mV | 50 | mV | 0 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 100 | mV |  | 200 | mV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mV | 100 | mV | 0 | mV | 1e-05 | mV
|  |  | 200 | mV |  | 2 | V | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | V | 0.2 | V | 0 | V | 1e-07 | V
|  |  | -200 | mV |  | 2 | V | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | V | -0.2 | V | 0 | V | 1e-07 | V
3.3 | V |  | 0.5 | V |  | 2 | V | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | V | 0.5 | V | 0 | V | 1e-07 | V
|  |  | 1 | V |  | 2 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | V | 0 | V | 1e-07 | V
|  |  | 2 | V |  | 20 | V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | V | 2 | V | 0 | V | 1e-06 | V
|  |  | -2 | V |  | 20 | V | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | V | -2 | V | 0 | V | 1e-06 | V
33 | V |  | 5 | V |  | 20 | V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | V | 5 | V | 0 | V | 1e-06 | V
|  |  | 10 | V |  | 20 | V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | V | 10 | V | 0 | V | 1e-06 | V
|  |  | 20 | V |  | 200 | V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | V | 20 | V | 0 | V | 1e-05 | V
|  |  | -20 | V |  | 200 | V | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | V | -20 | V | 0 | V | 1e-05 | V
330 | V |  | 50 | V |  | 200 | V | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | V | 50 | V | 0 | V | 1e-05 | V
|  |  | 100 | V |  | 200 | V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | V | 100 | V | 0 | V | 1e-05 | V
|  |  | 200 | V |  | 1000 | V | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | V | 200 | V | 0 | V | 0.0001 | V
|  |  | -200 | V |  | 1000 | V | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | V | -200 | V | 0 | V | 0.0001 | V
1020 | V |  | 500 | V |  | 1000 | V | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | V | 500 | V | 0 | V | 0.0001 | V
|  |  | 1000 | V |  | 1000 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | V | 1000 | V | 0 | V | 0.0001 | V
|  |  | -1000 | V |  | 1000 | V | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | V | -1000 | V | 0 | V | 0.0001 | V
Arus DC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Range STD |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Pembacaan Rerata |  | Standar Deviasi |  | Resolusi
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
330 | µA |  | 0 | µA* |  | 200 | µA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | µA | 0 | µA | 0 | µA | 1e-05 | µA
|  |  | 50 | µA |  | 200 | µA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | µA | 50 | µA | 0 | µA | 1e-05 | µA
|  |  | 100 | µA |  | 200 | µA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | µA | 100 | µA | 0 | µA | 1e-05 | µA
|  |  | 200 | µA |  | 2 | mA | 0.1999 | 0.1999 | 0.1999 | 0.1999 | 0.1999 | mA | 0.1999 | mA | 0 | mA | 1e-07 | mA
|  |  | -200 | µA |  | 2 | mA | -0.1999 | -0.1999 | -0.1999 | -0.1999 | -0.1999 | mA | -0.1999 | mA | 0 | mA | 1e-07 | mA
3.3 | mA |  | 0.5 | mA |  | 2 | mA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | mA | 0.5 | mA | 0 | mA | 1e-07 | mA
|  |  | 1 | mA |  | 2 | mA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | mA | 1 | mA | 0 | mA | 1e-07 | mA
|  |  | 2 | mA |  | 20 | mA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | mA | 2 | mA | 0 | mA | 1e-06 | mA
|  |  | -2 | mA |  | 20 | mA | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | mA | -2 | mA | 0 | mA | 1e-06 | mA
33 | mA |  | 5 | mA |  | 20 | mA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | mA | 5 | mA | 0 | mA | 1e-06 | mA
|  |  | 10 | mA |  | 20 | mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mA | 10 | mA | 0 | mA | 1e-06 | mA
|  |  | 20 | mA |  | 200 | mA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | mA | 20 | mA | 0 | mA | 1e-05 | mA
|  |  | -20 | mA |  | 200 | mA | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | mA | -20 | mA | 0 | mA | 1e-05 | mA
330 | mA |  | 50 | mA |  | 200 | mA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | mA | 50 | mA | 0 | mA | 1e-05 | mA
|  |  | 100 | mA |  | 200 | mA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mA | 100 | mA | 0 | mA | 1e-05 | mA
|  |  | 200 | mA |  | 2 | A | 0.1999 | 0.1999 | 0.1999 | 0.1999 | 0.1999 | A | 0.1999 | A | 0 | A | 1e-07 | A
|  |  | -200 | mA |  | 2 | A | -0.1999 | -0.1999 | -0.1999 | -0.1999 | -0.1999 | A | -0.1999 | A | 0 | A | 1e-07 | A
1.1 | A |  | 0.4 | A |  | 2 | A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | A | 0.4 | A | 0 | A | 1e-07 | A
|  |  | 0.5 | A |  | 2 | A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | A | 0.5 | A | 0 | A | 1e-07 | A
|  |  | 1 | A |  | 2 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | A | 0 | A | 1e-07 | A
|  |  | -1 | A |  | 2 | A | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | A | -1 | A | 0 | A | 1e-07 | A
3 | A |  | 2 | A |  | 20 | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | A | 2 | A | 0 | A | 1e-06 | A
|  |  | -2 | A |  | 20 | A | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | A | -2 | A | 0 | A | 1e-06 | A
11 | A |  | 5 | A |  | 20 | A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | A | 5 | A | 0 | A | 1e-06 | A
|  |  | 10 | A |  | 20 | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | A | 10 | A | 0 | A | 1e-06 | A
|  |  | -10 | A |  | 20 | A | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | A | -10 | A | 0 | A | 1e-06 | A
20 | A |  | 15 | A |  | 20 | A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | A | 15 | A | 0 | A | 1e-06 | A
|  |  | 19 | A |  | 20 | A | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | A | 19 | A | 0 | A | 1e-06 | A
|  |  | -19 | A |  | 20 | A | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | A | -19 | A | 0 | A | 1e-06 | A
Tegangan AC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Range STD |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Pembacaan Rerata |  | Standar Deviasi |  | Resolusi
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
33 | mV | 5 | mV | 40 | Hz* | 200 | mV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | mV | 5 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV
|  |  |  | 1 | kHz* | 200 | mV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | mV | 5 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV
|  |  |  | 10 | kHz* | 200 | mV | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | mV | 5 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV
|  | 10 | mV | 40 | Hz | 200 | mV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mV | 10 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV
|  |  |  | 1 | kHz | 200 | mV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mV | 10 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV
|  |  |  | 10 | kHz | 200 | mV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mV | 10 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV
|  | 20 | mV | 40 | Hz | 200 | mV | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | mV | 20 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV
|  |  |  | 1 | kHz | 200 | mV | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | mV | 20 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV
|  |  |  | 10 | kHz | 200 | mV | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | mV | 20 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV
330 | mV | 50 | mV | 40 | Hz | 200 | mV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | mV | 50 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV
|  |  |  | 1 | kHz | 200 | mV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | mV | 50 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV
|  |  |  | 10 | kHz | 200 | mV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | mV | 50 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV
|  | 100 | mV | 40 | Hz | 200 | mV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mV | 100 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV
|  |  |  | 1 | kHz | 200 | mV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mV | 100 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV
|  |  |  | 10 | kHz | 200 | mV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mV | 100 | mV | 0 | mV | 0.0001 | mV
|  | 200 | mV | 40 | Hz | 2 | V | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | V | 0.2 | V | 0 | V | 1e-06 | V
|  |  |  | 1 | kHz | 2 | V | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | V | 0.2 | V | 0 | V | 1e-06 | V
|  |  |  | 10 | kHz | 2 | V | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | V | 0.2 | V | 0 | V | 1e-06 | V
3.3 | V | 0.5 | V | 40 | Hz | 2 | V | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | V | 0.5 | V | 0 | V | 1e-06 | V
|  |  |  | 1 | kHz | 2 | V | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | V | 0.5 | V | 0 | V | 1e-06 | V
|  |  |  | 10 | kHz | 2 | V | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | V | 0.5 | V | 0 | V | 1e-06 | V
|  | 1 | V | 40 | Hz | 2 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | V | 0 | V | 1e-06 | V
|  |  |  | 1 | kHz | 2 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | V | 0 | V | 1e-06 | V
|  |  |  | 10 | kHz | 2 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | V | 0 | V | 1e-06 | V
|  | 2 | V | 40 | Hz | 20 | V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | V | 2 | V | 0 | V | 1e-05 | V
|  |  |  | 1 | kHz | 20 | V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | V | 2 | V | 0 | V | 1e-05 | V
|  |  |  | 10 | kHz | 20 | V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | V | 2 | V | 0 | V | 1e-05 | V
33 | V | 5 | V | 40 | Hz | 20 | V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | V | 5 | V | 0 | V | 1e-05 | V
|  |  |  | 1 | kHz | 20 | V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | V | 5 | V | 0 | V | 1e-05 | V
|  |  |  | 10 | kHz | 20 | V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | V | 5 | V | 0 | V | 1e-05 | V
|  | 10 | V | 40 | Hz | 20 | V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | V | 10 | V | 0 | V | 1e-05 | V
|  |  |  | 1 | kHz | 20 | V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | V | 10 | V | 0 | V | 1e-05 | V
|  |  |  | 10 | kHz | 20 | V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | V | 10 | V | 0 | V | 1e-05 | V
|  | 20 | V | 40 | Hz | 200 | V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | V | 20 | V | 0 | V | 0.0001 | V
|  |  |  | 1 | kHz | 200 | V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | V | 20 | V | 0 | V | 0.0001 | V
|  |  |  | 10 | kHz | 200 | V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | V | 20 | V | 0 | V | 0.0001 | V
330 | V | 50 | V | 1 | kHz | 200 | V | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | V | 50 | V | 0 | V | 0.0001 | V
|  |  |  | 10 | kHz | 200 | V | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | V | 50 | V | 0 | V | 0.0001 | V
|  | 100 | V | 1 | kHz | 200 | V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | V | 100 | V | 0 | V | 0.0001 | V
|  |  |  | 10 | kHz | 200 | V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | V | 100 | V | 0 | V | 0.0001 | V
|  | 200 | V | 1 | kHz | 1000 | V | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | V | 200 | V | 0 | V | 0.001 | V
|  |  |  | 10 | kHz* | 1000 | V | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | V | 200 | V | 0 | V | 0.001 | V
1020 | V | 500 | V | 1 | kHz | 1000 | V | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | V | 500 | V | 0 | V | 0.001 | V
|  |  |  | 10 | kHz* | 1000 | V | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | V | 500 | V | 0 | V | 0.001 | V
|  | 1000 | V | 1 | kHz | 1000 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | V | 1000 | V | 0 | V | 0.001 | V
|  |  |  | 10 | kHz* | 1000 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | V | 1000 | V | 0 | V | 0.001 | V
Arus AC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Range STD |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Pembacaan Rerata |  | Standar Deviasi |  | Resolusi
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
330 | µA | 50 | µA | 40 | Hz* | 200 | µA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | µA | 50 | µA | 0 | µA | 0.0001 | µA
|  |  |  | 1 | kHz* | 200 | µA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | µA | 50 | µA | 0 | µA | 0.0001 | µA
|  | 100 | µA | 40 | Hz* | 200 | µA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | µA | 100 | µA | 0 | µA | 0.0001 | µA
|  |  |  | 1 | kHz* | 200 | µA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | µA | 100 | µA | 0 | µA | 0.0001 | µA
|  | 200 | µA | 40 | Hz* | 2 | mA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | mA | 0.2 | mA | 0 | mA | 1e-06 | mA
|  |  |  | 1 | kHz* | 2 | mA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | mA | 0.2 | mA | 0 | mA | 1e-06 | mA
3.3 | mA | 0.5 | mA | 40 | Hz* | 2 | mA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | mA | 0.5 | mA | 0 | mA | 1e-06 | mA
|  |  |  | 1 | kHz* | 2 | mA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | mA | 0.5 | mA | 0 | mA | 1e-06 | mA
|  | 1 | mA | 40 | Hz | 2 | mA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | mA | 1 | mA | 0 | mA | 1e-06 | mA
|  |  |  | 1 | kHz | 2 | mA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | mA | 1 | mA | 0 | mA | 1e-06 | mA
|  | 2 | mA | 40 | Hz | 20 | mA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | mA | 2 | mA | 0 | mA | 1e-05 | mA
|  |  |  | 1 | kHz | 20 | mA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | mA | 2 | mA | 0 | mA | 1e-05 | mA
33 | mA | 5 | mA | 40 | Hz | 20 | mA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | mA | 5 | mA | 0 | mA | 1e-05 | mA
|  |  |  | 1 | kHz | 20 | mA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | mA | 5 | mA | 0 | mA | 1e-05 | mA
|  | 10 | mA | 40 | Hz | 20 | mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mA | 10 | mA | 0 | mA | 1e-05 | mA
|  |  |  | 1 | kHz | 20 | mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | mA | 10 | mA | 0 | mA | 1e-05 | mA
|  | 20 | mA | 40 | Hz | 200 | mA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | mA | 20 | mA | 0 | mA | 0.0001 | mA
|  |  |  | 1 | kHz | 200 | mA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | mA | 20 | mA | 0 | mA | 0.0001 | mA
330 | mA | 50 | mA | 40 | Hz | 200 | mA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | mA | 50 | mA | 0 | mA | 0.0001 | mA
|  |  |  | 1 | kHz | 200 | mA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | mA | 50 | mA | 0 | mA | 0.0001 | mA
|  | 100 | mA | 40 | Hz | 200 | mA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mA | 100 | mA | 0 | mA | 0.0001 | mA
|  |  |  | 1 | kHz | 200 | mA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mA | 100 | mA | 0 | mA | 0.0001 | mA
|  | 200 | mA | 40 | Hz | 2 | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | A | 0.2 | A | 0 | A | 1e-06 | A
|  |  |  | 1 | kHz | 2 | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | A | 0.2 | A | 0 | A | 1e-06 | A
1.1 | A | 0.4 | A | 40 | Hz | 2 | A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | A | 0.4 | A | 0 | A | 1e-06 | A
|  |  |  | 1 | kHz | 2 | A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | A | 0.4 | A | 0 | A | 1e-06 | A
|  | 0.5 | A | 40 | Hz | 2 | A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | A | 0.5 | A | 0 | A | 1e-06 | A
|  |  |  | 1 | kHz | 2 | A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | A | 0.5 | A | 0 | A | 1e-06 | A
|  | 1 | A | 40 | Hz | 2 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | A | 0 | A | 1e-06 | A
|  |  |  | 1 | kHz | 2 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | A | 0 | A | 1e-06 | A
3 | A | 2 | A | 40 | Hz | 20 | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | A | 2 | A | 0 | A | 1e-05 | A
|  |  |  | 1 | kHz | 20 | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | A | 2 | A | 0 | A | 1e-05 | A
11 | A | 5 | A | 1 | kHz | 20 | A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | A | 5 | A | 0 | A | 1e-05 | A
|  | 10 | A | 1 | kHz | 20 | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | A | 10 | A | 0 | A | 1e-05 | A
20 | A | 15 | A | 1 | kHz | 20 | A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | A | 15 | A | 0 | A | 1e-05 | A
|  | 19 | A | 1 | kHz | 20 | A | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | A | 19 | A | 0 | A | 1e-05 | A
Resistance
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Range STD |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Pembacaan Rerata |  | Standar Deviasi |  | Resolusi
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
11 | Ω |  | 0 | Ω* |  | 2 | Ω | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ω | 0 | Ω | 0 | Ω | 1e-07 | Ω
|  |  | 10 | Ω |  | 20 | Ω | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ω | 10 | Ω | 0 | Ω | 1e-06 | Ω
33 | Ω |  | 20 | Ω |  | 200 | Ω | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Ω | 20 | Ω | 0 | Ω | 1e-05 | Ω
110 | Ω |  | 100 | Ω |  | 200 | Ω | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ω | 100 | Ω | 0 | Ω | 1e-05 | Ω
330 | Ω |  | 200 | Ω |  | 2 | kΩ | 0.19999 | 0.19999 | 0.19999 | 0.19999 | 0.19999 | kΩ | 0.19999 | kΩ | 0 | kΩ | 1e-07 | kΩ
1.1 | kΩ |  | 1 | kΩ |  | 2 | kΩ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | kΩ | 1 | kΩ | 0 | kΩ | 1e-07 | kΩ
3.3 | kΩ |  | 2 | kΩ |  | 20 | kΩ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | kΩ | 2 | kΩ | 0 | kΩ | 1e-06 | kΩ
11 | kΩ |  | 10 | kΩ |  | 20 | kΩ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | kΩ | 10 | kΩ | 0 | kΩ | 1e-06 | kΩ
33 | kΩ |  | 20 | kΩ |  | 200 | kΩ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | kΩ | 20 | kΩ | 0 | kΩ | 1e-05 | kΩ
110 | kΩ |  | 100 | kΩ |  | 200 | kΩ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | kΩ | 100 | kΩ | 0 | kΩ | 1e-05 | kΩ
330 | kΩ |  | 200 | kΩ |  | 2 | MΩ | 0.19999 | 0.19999 | 0.19999 | 0.19999 | 0.19999 | MΩ | 0.19999 | MΩ | 0 | MΩ | 1e-07 | MΩ
1.1 | MΩ |  | 1 | MΩ |  | 2 | MΩ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MΩ | 1 | MΩ | 0 | MΩ | 1e-07 | MΩ
3.3 | MΩ |  | 2 | MΩ |  | 20 | MΩ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | MΩ | 2 | MΩ | 0 | MΩ | 1e-06 | MΩ
11 | MΩ |  | 10 | MΩ |  | 20 | MΩ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | MΩ | 10 | MΩ | 0 | MΩ | 1e-06 | MΩ
33 | MΩ |  | 20 | MΩ |  | 200 | MΩ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | MΩ | 20 | MΩ | 0 | MΩ | 1e-05 | MΩ
110 | MΩ |  | 100 | MΩ |  | 200 | MΩ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | MΩ | 100 | MΩ | 0 | MΩ | 1e-05 | MΩ
330 | MΩ |  | 200 | MΩ |  | 2 | GΩ | 0.1999 | 0.1999 | 0.1999 | 0.1999 | 0.1999 | GΩ | 0.1999 | GΩ | 0 | GΩ | 1e-07 | GΩ
1100 | MΩ |  | 1000 | MΩ |  | 2 | GΩ | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | GΩ | 1.0005 | GΩ | 0 | GΩ | 1e-07 | GΩ
Capacitance
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Range STD |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Pembacaan Rerata |  | Standar Deviasi |  | Resolusi
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit
400 | PF |  | 300 | PF |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | PF | 300 | PF | 0 | PF | 0.0001 | PF
1.1 | nF |  | 1 | nF |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | nF | 1 | nF | 0 | nF | 1e-06 | nF
3.3 | nF |  | 3 | nF |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | nF | 3 | nF | 0 | nF | 1e-06 | nF
11 | nF |  | 10 | nF |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | nF | 10 | nF | 0 | nF | 1e-05 | nF
33 | nF |  | 30 | nF |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | nF | 30 | nF | 0 | nF | 1e-05 | nF
110 | nF |  | 100 | nF |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | nF | 100 | nF | 0 | nF | 1e-05 | nF
330 | nF |  | 300 | nF |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | nF | 300 | nF | 0 | nF | 0.0001 | nF
1.1 | µF |  | 1 | µF |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | µF | 1 | µF | 0 | µF | 1e-06 | µF
3.3 | µF |  | 3 | µF | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
11 | µF |  | 10 | µF | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
33 | µF |  | 30 | µF | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
110 | µF |  | 100 | µF | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
330 | µF |  | 300 | µF | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
1.1 | mF |  | 1 | mF | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3.3 | mF |  | 3 | mF | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
11 | mF |  | 10 | mF | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
33 | mF |  | 30 | mF | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
110 | mF |  | 100 | mF | [9 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0

## Eva
Tegangan DC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan STD |  | Koreksi Standar |  | Koreksi EMF |  | Koreksi Alat |  | ESDM |  | Sertifikat STD |  | Drift STD |  | Resolusi STD |  | Koef T STD |  | Rounding |  | EMF Thermal |  | u-gab | Faktor Cakupan | U-exp | Unit | Rounding
330 | mV | 0 | mV* |  |  | 0 | mV | 0.00057164 | mV | 0.000229 | mV | 0.00080064 | mV* | 0 | mV | 0.00042737 | mV | 5.7735e-05 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00011547 | mV | 2.8868e-06 | mV* | 1.1937e-05 | mV | 0.00044662 | 2 | 0.00089324 | mV* | 1e-05 | mV*
|  | 50 | mV |  |  | 50 | mV | -0.00084743 | mV | 0.000229 | mV | -0.00061843 | mV | 0 | mV | 0.00054758 | mV | 0.00013568 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00013856 | mV | 2.8868e-05 | mV | 1.1937e-05 | mV | 0.00058175 | 2 | 0.0011635 | mV | 0.0001 | mV
|  | 100 | mV |  |  | 100 | mV | -0.0022665 | mV | 0.000229 | mV | -0.0020375 | mV | 0 | mV | 0.00065411 | mV | 0.00021362 | mV | 2.8868e-06 | mV | 0.00016166 | mV | 2.8868e-05 | mV | 1.1937e-05 | mV | 0.00070754 | 2 | 0.0014151 | mV | 0.0001 | mV
|  | 200 | mV |  |  | 0.2 | V | -5.0335e-06 | V | 2.29e-07 | V | -0.0048045 | mV | 0 | V | 1.6891e-06 | V | 5.4271e-07 | V | 2.8868e-08 | V | 3.0022e-07 | V | 2.8868e-08 | V | 1.1937e-08 | V | 1.7999e-06 | 2 | 0.0035998 | mV | 1e-07 | V
|  | -200 | mV |  |  | -0.2 | V | 5.6678e-06 | V | 2.29e-07 | V | 0.0058968 | mV | 0 | V | 1.6958e-06 | V | 5.4271e-07 | V | 2.8868e-08 | V | 3.0022e-07 | V | 2.8868e-08 | V | 1.1937e-08 | V | 1.8061e-06 | 2 | 0.0036122 | mV | 1e-07 | V
3.3 | V | 0.5 | V |  |  | 0.5 | V | -1.2846e-05 | V | 2.29e-07 | V | -1.2617e-05 | V | 0 | V | 2.8751e-06 | V | 1.0104e-06 | V | 2.8868e-08 | V | 4.0415e-07 | V | 2.8868e-08 | V | 1.1937e-08 | V | 3.0744e-06 | 2 | 6.1488e-06 | V | 1e-07 | V
|  | 1 | V |  |  | 1 | V | -2.5867e-05 | V | 2.29e-07 | V | -2.5638e-05 | V | 0 | V | 4.2249e-06 | V | 1.7898e-06 | V | 2.8868e-08 | V | 5.7735e-07 | V | 2.8868e-08 | V | 1.1937e-08 | V | 4.6248e-06 | 2 | 9.2496e-06 | V | 1e-07 | V
|  | 2 | V |  |  | 2 | V | -4.944e-05 | V | 2.29e-07 | V | -4.9211e-05 | V | 0 | V | 1.2433e-05 | V | 5.4271e-06 | V | 2.8868e-07 | V | 6.9398e-07 | V | 2.8868e-07 | V | 1.1937e-08 | V | 1.359e-05 | 2 | 2.718e-05 | V | 1e-06 | V
|  | -2 | V |  |  | -2 | V | 5.2164e-05 | V | 2.29e-07 | V | 5.2393e-05 | V | 0 | V | 1.2465e-05 | V | 5.4271e-06 | V | 2.8868e-07 | V | 6.9398e-07 | V | 2.8868e-07 | V | 1.1937e-08 | V | 1.3619e-05 | 2 | 2.7239e-05 | V | 1e-06 | V
33 | V | 5 | V |  |  | 5 | V | -0.0001313 | V | 2.29e-07 | V | -0.00013107 | V | 0 | V | 2.2516e-05 | V | 1.0104e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 1.7332e-06 | V | 2.8868e-07 | V | 1.1937e-08 | V | 2.4743e-05 | 2 | 4.9485e-05 | V | 1e-06 | V
|  | 10 | V |  |  | 10 | V | -0.00026773 | V | 2.29e-07 | V | -0.0002675 | V | 0 | V | 3.9252e-05 | V | 1.7898e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 3.4653e-06 | V | 2.8868e-07 | V | 1.1937e-08 | V | 4.328e-05 | 2 | 8.6561e-05 | V | 1e-06 | V
|  | 20 | V |  |  | 20 | V | -0.00050116 | V | 2.29e-07 | V | -0.00050093 | V | 0 | V | 0.000158 | V | 6.9282e-05 | V | 2.8868e-06 | V | 3.926e-05 | V | 2.8868e-06 | V | 1.1937e-08 | V | 0.00017698 | 2 | 0.00035395 | V | 1e-05 | V
|  | -20 | V |  |  | -20 | V | 0.00056886 | V | 2.29e-07 | V | 0.00056909 | V | 0 | V | 0.00015718 | V | 6.9282e-05 | V | 2.8868e-06 | V | 3.926e-05 | V | 2.8868e-06 | V | 1.1937e-08 | V | 0.00017625 | 2 | 0.00035251 | V | 1e-05 | V
330 | V | 50 | V |  |  | 50 | V | -0.0013336 | V | 2.29e-07 | V | -0.0013334 | V | 0 | V | 0.00032179 | V | 0.00013856 | V | 2.8868e-06 | V | 6.3509e-05 | V | 2.8868e-06 | V | 1.1937e-08 | V | 0.00035609 | 2 | 0.00071217 | V | 1e-05 | V
|  | 100 | V |  |  | 100 | V | -0.002721 | V | 2.29e-07 | V | -0.0027208 | V | 0 | V | 0.00055655 | V | 0.00025403 | V | 2.8868e-06 | V | 0.00010392 | V | 2.8868e-05 | V | 1.1937e-08 | V | 0.00062123 | 2 | 0.0012425 | V | 0.0001 | V
|  | 200 | V |  |  | 200 | V | -0.0048135 | V | 2.29e-07 | V | -0.0048132 | V | 0 | V | 0.0016968 | V | 0.00075056 | V | 2.8868e-05 | V | 0.00027713 | V | 2.8868e-05 | V | 1.1937e-08 | V | 0.0018764 | 2 | 0.0037528 | V | 0.0001 | V
|  | -200 | V |  |  | -200 | V | 0.0049034 | V | 2.29e-07 | V | 0.0049036 | V | 0 | V | 0.0016916 | V | 0.00075056 | V | 2.8868e-05 | V | 0.00027713 | V | 2.8868e-05 | V | 1.1937e-08 | V | 0.0018717 | 2 | 0.0037434 | V | 0.0001 | V
1020 | V | 500 | V |  |  | 500 | V | -0.012377 | V | 2.29e-07 | V | -0.012377 | V | 0 | V | 0.0031068 | V | 0.0014434 | V | 2.8868e-05 | V | 0.00051962 | V | 2.8868e-05 | V | 1.1937e-08 | V | 0.0034652 | 2 | 0.0069303 | V | 0.0001 | V
|  | 1000 | V |  |  | 1000 | V | -0.024984 | V | 2.29e-07 | V | -0.024983 | V | 0 | V | 0.0056321 | V | 0.0025981 | V | 2.8868e-05 | V | 0.00092376 | V | 0.00028868 | V | 1.1937e-08 | V | 0.0062776 | 2 | 0.012555 | V | 0.001 | V
|  | -1000 | V |  |  | -1000 | V | 0.025378 | V | 2.29e-07 | V | 0.025378 | V | 0 | V | 0.0056391 | V | 0.0025981 | V | 2.8868e-05 | V | 0.00092376 | V | 0.00028868 | V | 1.1937e-08 | V | 0.0062838 | 2 | 0.012568 | V | 0.001 | V
Arus DC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan STD |  | Koreksi Standar |  |  |  | Koreksi Alat |  | ESDM |  | Sertifikat STD |  | Drift STD |  | Resolusi STD |  | Koef T STD |  | Rounding |  |  |  | u-gab | Faktor Cakupan | U-exp | Unit | Rounding
330 | µA | 0 | µA* |  |  | 0 | µA | 0.00047965 | µA |  |  | 0.00047965 | µA* | 0 | µA | 0.00067772 | µA | 0.00023094 | µA | 2.8868e-06 | µA | 5.7735e-05 | µA | 2.8868e-05 | µA* |  |  | 0.0007189 | 2 | 0.0014378 | µA* | 0.0001 | µA*
|  | 50 | µA |  |  | 50 | µA | -0.00064461 | µA |  |  | -0.00064461 | µA | 0 | µA | 0.00084856 | µA | 0.00041858 | µA | 2.8868e-06 | µA | 8.0829e-05 | µA | 2.8868e-05 | µA |  |  | 0.00095007 | 2 | 0.0019001 | µA | 0.0001 | µA
|  | 100 | µA |  |  | 100 | µA | -0.0017689 | µA |  |  | -0.0017689 | µA | 0 | µA | 0.0010696 | µA | 0.00060622 | µA | 2.8868e-06 | µA | 0.00010392 | µA | 2.8868e-05 | µA |  |  | 0.0012342 | 2 | 0.0024683 | µA | 0.0001 | µA
|  | 200 | µA |  |  | 0.1999 | mA | -5.698e-06 | mA |  |  | -0.1057 | µA | 0 | mA | 4.6335e-06 | mA | 3.0596e-06 | mA | 2.8868e-08 | mA | 4.3874e-07 | mA | 2.8868e-07 | mA |  |  | 5.5774e-06 | 2 | 0.011155 | µA | 1e-06 | mA
|  | -200 | µA |  |  | -0.1999 | mA | 6.1189e-06 | mA |  |  | 0.10612 | µA | 0 | mA | 4.6421e-06 | mA | 3.0596e-06 | mA | 2.8868e-08 | mA | 4.3874e-07 | mA | 2.8868e-07 | mA |  |  | 5.5845e-06 | 2 | 0.011169 | µA | 1e-06 | mA
3.3 | mA | 0.5 | mA |  |  | 0.5 | mA | -1.4595e-05 | mA |  |  | -1.4595e-05 | mA | 0 | mA | 6.2203e-06 | mA | 4.1858e-06 | mA | 2.8868e-08 | mA | 5.7735e-07 | mA | 2.8868e-07 | mA |  |  | 7.5253e-06 | 2 | 1.5051e-05 | mA | 1e-06 | mA
|  | 1 | mA |  |  | 1 | mA | -2.9418e-05 | mA |  |  | -2.9418e-05 | mA | 0 | mA | 8.5231e-06 | mA | 6.0622e-06 | mA | 2.8868e-08 | mA | 8.0829e-07 | mA | 2.8868e-07 | mA |  |  | 1.0494e-05 | 2 | 2.0989e-05 | mA | 1e-06 | mA
|  | 2 | mA |  |  | 2 | mA | -5.4854e-05 | mA |  |  | -5.4854e-05 | mA | 0 | mA | 4.7581e-05 | mA | 3.2332e-05 | mA | 2.8868e-07 | mA | 6.2354e-06 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 5.7936e-05 | 2 | 0.00011587 | mA | 1e-05 | mA
|  | -2 | mA |  |  | -2 | mA | 5.7584e-05 | mA |  |  | 5.7584e-05 | mA | 0 | mA | 4.757e-05 | mA | 3.2332e-05 | mA | 2.8868e-07 | mA | 6.2354e-06 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 5.7927e-05 | 2 | 0.00011585 | mA | 1e-05 | mA
33 | mA | 5 | mA |  |  | 5 | mA | -0.00013963 | mA |  |  | -0.00013963 | mA | 0 | mA | 6.4412e-05 | mA | 4.6188e-05 | mA | 2.8868e-07 | mA | 1.0392e-05 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 7.9992e-05 | 2 | 0.00015998 | mA | 1e-05 | mA
|  | 10 | mA |  |  | 10 | mA | -0.00028091 | mA |  |  | -0.00028091 | mA | 0 | mA | 9.2521e-05 | mA | 6.9282e-05 | mA | 2.8868e-07 | mA | 1.7321e-05 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 0.00011691 | 2 | 0.00023383 | mA | 1e-05 | mA
|  | 20 | mA |  |  | 20 | mA | -0.00031335 | mA |  |  | -0.00031335 | mA | 0 | mA | 0.00089567 | mA | 0.00084293 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.0001963 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0012458 | 2 | 0.0024917 | mA | 0.0001 | mA
|  | -20 | mA |  |  | -20 | mA | 0.00086114 | mA |  |  | 0.00086114 | mA | 0 | mA | 0.00089574 | mA | 0.00084293 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.0001963 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0012459 | 2 | 0.0024918 | mA | 0.0001 | mA
330 | mA | 50 | mA |  |  | 50 | mA | -0.0010111 | mA |  |  | -0.0010111 | mA | 0 | mA | 0.0015192 | mA | 0.0014145 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00040415 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0021149 | 2 | 0.0042298 | mA | 0.0001 | mA
|  | 100 | mA |  |  | 100 | mA | -0.002174 | mA |  |  | -0.002174 | mA | 0 | mA | 0.0025518 | mA | 0.0023671 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00075056 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0035608 | 2 | 0.0071215 | mA | 0.0001 | mA
|  | 200 | mA |  |  | 0.1999 | A | 2.5794e-05 | A |  |  | -0.074206 | mA | 0 | A | 2.9386e-05 | A | 2.8858e-05 | A | 2.8868e-08 | A | 2.4239e-06 | A | 2.8868e-07 | A |  |  | 4.1259e-05 | 2 | 0.082517 | mA | 1e-06 | A
|  | -200 | mA |  |  | -0.1999 | A | -2.1896e-05 | A |  |  | 0.078104 | mA | 0 | A | 2.9386e-05 | A | 2.8858e-05 | A | 2.8868e-08 | A | 2.4239e-06 | A | 2.8868e-07 | A |  |  | 4.1259e-05 | 2 | 0.082517 | mA | 1e-06 | A
1.1 | A | 0.4 | A |  |  | 0.4 | A | 5.0329e-05 | A |  |  | 5.0329e-05 | A | 0 | A | 5.9149e-05 | A | 4.8497e-05 | A | 2.8868e-08 | A | 4.2724e-06 | A | 2.8868e-06 | A |  |  | 7.6663e-05 | 2 | 0.00015333 | A | 1e-05 | A
|  | 0.5 | A |  |  | 0.5 | A | 6.2591e-05 | A |  |  | 6.2591e-05 | A | 0 | A | 5.9149e-05 | A | 5.8312e-05 | A | 2.8868e-08 | A | 5.1962e-06 | A | 2.8868e-06 | A |  |  | 8.3272e-05 | 2 | 0.00016654 | A | 1e-05 | A
|  | 1 | A |  |  | 1 | A | 0.0001239 | A |  |  | 0.0001239 | A | 0 | A | 0.00010833 | A | 0.00010739 | A | 2.8868e-08 | A | 9.815e-06 | A | 2.8868e-06 | A |  |  | 0.00015288 | 2 | 0.00030576 | A | 1e-05 | A
|  | -1 | A |  |  | -1 | A | -0.00011348 | A |  |  | -0.00011348 | A | 0 | A | 0.00010832 | A | 0.00010739 | A | 2.8868e-08 | A | 9.815e-06 | A | 2.8868e-06 | A |  |  | 0.00015288 | 2 | 0.00030575 | A | 1e-05 | A
3 | A | 2 | A |  |  | 2 | A | -0.00041271 | A |  |  | -0.00041271 | A | 0 | A | 0.00071724 | A | 0.00066973 | A | 2.8868e-07 | A | 4.6188e-05 | A | 2.8868e-05 | A |  |  | 0.00098282 | 2 | 0.0019656 | A | 0.0001 | A
|  | -2 | A |  |  | -2 | A | -0.00054726 | A |  |  | -0.00054726 | A | 0 | A | 0.0007213 | A | 0.00066973 | A | 2.8868e-07 | A | 4.6188e-05 | A | 2.8868e-05 | A |  |  | 0.00098579 | 2 | 0.0019716 | A | 0.0001 | A
11 | A | 5 | A |  |  | 5 | A | 0.0017828 | A |  |  | 0.0017828 | A | 0 | A | 0.0013616 | A | 0.0013279 | A | 2.8868e-07 | A | 9.815e-05 | A | 2.8868e-05 | A |  |  | 0.0019046 | 2 | 0.0038093 | A | 0.0001 | A
|  | 10 | A |  |  | 10 | A | 0.0054419 | A |  |  | 0.0054419 | A | 0 | A | 0.0024538 | A | 0.0024249 | A | 2.8868e-07 | A | 0.00018475 | A | 2.8868e-05 | A |  |  | 0.0034549 | 2 | 0.0069097 | A | 0.0001 | A
|  | -10 | A |  |  | -10 | A | -0.00083756 | A |  |  | -0.00083756 | A | 0 | A | 0.0024599 | A | 0.0024249 | A | 2.8868e-07 | A | 0.00018475 | A | 2.8868e-05 | A |  |  | 0.0034592 | 2 | 0.0069184 | A | 0.0001 | A
20 | A | 15 | A |  |  | 15 | A | 0.0091011 | A |  |  | 0.0091011 | A | 0 | A | 0.0042138 | A | 0.0035218 | A | 2.8868e-07 | A | 0.00027135 | A | 0.00028868 | A |  |  | 0.005506 | 2 | 0.011012 | A | 0.001 | A
|  | 19 | A |  |  | 19 | A | 0.012028 | A |  |  | 0.012028 | A | 0 | A | 0.0046108 | A | 0.0043994 | A | 2.8868e-07 | A | 0.00034064 | A | 0.00028868 | A |  |  | 0.0063886 | 2 | 0.012777 | A | 0.001 | A
|  | -19 | A |  |  | -19 | A | -0.0011642 | A |  |  | -0.0011642 | A | 0 | A | 0.0046094 | A | 0.0043994 | A | 2.8868e-07 | A | 0.00034064 | A | 0.00028868 | A |  |  | 0.0063876 | 2 | 0.012775 | A | 0.001 | A
Tegangan AC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan STD |  | Koreksi Standar |  |  |  | Koreksi Alat |  | ESDM |  | Sertifikat STD |  | Drift STD |  | Resolusi STD |  | Koef T STD |  | Rounding |  |  |  | u-gab | Faktor Cakupan | U-exp | Unit | Rounding
33 | mV | 5 | mV | 40 | Hz* | 5 | mV | -0.0079453 | mV |  |  | -0.0079453 | mV | 0 | mV | 0.0040735 | mV | 0.0025981 | mV | 2.8868e-05 | mV | 2.8868e-05 | mV | 2.8868e-05 | mV |  |  | 0.0048318 | 2 | 0.0096635 | mV | 0.0001 | mV
|  | 5 | mV | 1 | kHz* | 5 | mV | -0.0088314 | mV |  |  | -0.0088314 | mV | 0 | mV | 0.0028966 | mV | 0.0014434 | mV | 2.8868e-05 | mV | 2.8868e-05 | mV | 2.8868e-05 | mV |  |  | 0.0032367 | 2 | 0.0064734 | mV | 0.0001 | mV
|  | 5 | mV | 10 | kHz* | 5 | mV | -0.010103 | mV |  |  | -0.010103 | mV | 0 | mV | 0.0038727 | mV | 0.0025981 | mV | 2.8868e-05 | mV | 6.9282e-05 | mV | 2.8868e-05 | mV |  |  | 0.0046642 | 2 | 0.0093283 | mV | 0.0001 | mV
|  | 10 | mV | 40 | Hz | 10 | mV | -0.010362 | mV |  |  | -0.010362 | mV | 0 | mV | 0.0040735 | mV | 0.0028868 | mV | 2.8868e-05 | mV | 5.7735e-05 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.0050014 | 2 | 0.010003 | mV | 0.001 | mV
|  | 10 | mV | 1 | kHz | 10 | mV | -0.011374 | mV |  |  | -0.011374 | mV | 0 | mV | 0.0028966 | mV | 0.0017321 | mV | 2.8868e-05 | mV | 5.7735e-05 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.0033879 | 2 | 0.0067758 | mV | 0.001 | mV
|  | 10 | mV | 10 | kHz | 10 | mV | -0.012663 | mV |  |  | -0.012663 | mV | 0 | mV | 0.0038727 | mV | 0.0028868 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00013856 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.0048409 | 2 | 0.0096819 | mV | 0.001 | mV
|  | 20 | mV | 40 | Hz | 20 | mV | -0.015194 | mV |  |  | -0.015194 | mV | 0 | mV | 0.0040735 | mV | 0.0034641 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00011547 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.0053564 | 2 | 0.010713 | mV | 0.001 | mV
|  | 20 | mV | 1 | kHz | 20 | mV | -0.016458 | mV |  |  | -0.016458 | mV | 0 | mV | 0.0028966 | mV | 0.0023094 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00011547 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.0037177 | 2 | 0.0074354 | mV | 0.001 | mV
|  | 20 | mV | 10 | kHz | 20 | mV | -0.017781 | mV |  |  | -0.017781 | mV | 0 | mV | 0.0038727 | mV | 0.0034641 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00027713 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.0052114 | 2 | 0.010423 | mV | 0.001 | mV
330 | mV | 50 | mV | 40 | Hz | 50 | mV | -0.029691 | mV |  |  | -0.029691 | mV | 0 | mV | 0.0061789 | mV | 0.0051962 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00028868 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.0080837 | 2 | 0.016167 | mV | 0.001 | mV
|  | 50 | mV | 1 | kHz | 50 | mV | -0.031711 | mV |  |  | -0.031711 | mV | 0 | mV | 0.0045857 | mV | 0.0040415 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00028868 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.0061262 | 2 | 0.012252 | mV | 0.001 | mV
|  | 50 | mV | 10 | kHz | 50 | mV | -0.033137 | mV |  |  | -0.033137 | mV | 0 | mV | 0.005878 | mV | 0.0051962 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00069282 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.0078813 | 2 | 0.015763 | mV | 0.001 | mV
|  | 100 | mV | 40 | Hz | 100 | mV | -0.053853 | mV |  |  | -0.053853 | mV | 0 | mV | 0.0095735 | mV | 0.0080829 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00057735 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.012546 | 2 | 0.025092 | mV | 0.001 | mV
|  | 100 | mV | 1 | kHz | 100 | mV | -0.057134 | mV |  |  | -0.057134 | mV | 0 | mV | 0.0073635 | mV | 0.0069282 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.00057735 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.010131 | 2 | 0.020262 | mV | 0.001 | mV
|  | 100 | mV | 10 | kHz | 100 | mV | -0.05873 | mV |  |  | -0.05873 | mV | 0 | mV | 0.0086932 | mV | 0.0080829 | mV | 2.8868e-05 | mV | 0.0013856 | mV | 0.00028868 | mV |  |  | 0.011954 | 2 | 0.023909 | mV | 0.001 | mV
|  | 200 | mV | 40 | Hz | 0.2 | V | -0.00011164 | V |  |  | -0.11164 | mV | 0 | V | 2.9432e-05 | V | 2.0785e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 1.1547e-06 | V | 2.8868e-07 | V |  |  | 3.6052e-05 | 2 | 0.072104 | mV | 1e-06 | V
|  | 200 | mV | 1 | kHz | 0.2 | V | -0.00011098 | V |  |  | -0.11098 | mV | 0 | V | 1.8949e-05 | V | 1.8475e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 1.1547e-06 | V | 2.8868e-07 | V |  |  | 2.6493e-05 | 2 | 0.052987 | mV | 1e-06 | V
|  | 200 | mV | 10 | kHz | 0.2 | V | -0.00011872 | V |  |  | -0.11872 | mV | 0 | V | 2.1308e-05 | V | 2.0785e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 2.3094e-06 | V | 2.8868e-07 | V |  |  | 2.9859e-05 | 2 | 0.059718 | mV | 1e-06 | V
3.3 | V | 0.5 | V | 40 | Hz | 0.5 | V | -0.00026196 | V |  |  | -0.00026196 | V | 0 | V | 4.1249e-05 | V | 3.4641e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 2.8868e-06 | V | 2.8868e-06 | V |  |  | 5.4021e-05 | 2 | 0.00010804 | V | 1e-05 | V
|  | 0.5 | V | 1 | kHz | 0.5 | V | -0.00027141 | V |  |  | -0.00027141 | V | 0 | V | 2.9858e-05 | V | 2.8868e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 2.8868e-06 | V | 2.8868e-07 | V |  |  | 4.1634e-05 | 2 | 8.3267e-05 | V | 1e-06 | V
|  | 0.5 | V | 10 | kHz | 0.5 | V | -0.00028439 | V |  |  | -0.00028439 | V | 0 | V | 3.5872e-05 | V | 3.4641e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 5.7735e-06 | V | 2.8868e-06 | V |  |  | 5.0285e-05 | 2 | 0.00010057 | V | 1e-05 | V
|  | 1 | V | 40 | Hz | 1 | V | -0.00051248 | V |  |  | -0.00051248 | V | 0 | V | 7.1133e-05 | V | 5.7735e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 5.7735e-06 | V | 2.8868e-06 | V |  |  | 9.1842e-05 | 2 | 0.00018368 | V | 1e-05 | V
|  | 1 | V | 1 | kHz | 1 | V | -0.0005388 | V |  |  | -0.0005388 | V | 0 | V | 4.7979e-05 | V | 4.6188e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 5.7735e-06 | V | 2.8868e-06 | V |  |  | 6.6911e-05 | 2 | 0.00013382 | V | 1e-05 | V
|  | 1 | V | 10 | kHz | 1 | V | -0.00056051 | V |  |  | -0.00056051 | V | 0 | V | 6.006e-05 | V | 5.7735e-05 | V | 2.8868e-07 | V | 1.1547e-05 | V | 2.8868e-06 | V |  |  | 8.4156e-05 | 2 | 0.00016831 | V | 1e-05 | V
|  | 2 | V | 40 | Hz | 2 | V | -0.00033187 | V |  |  | -0.00033187 | V | 0 | V | 0.00023239 | V | 0.00020785 | V | 2.8868e-06 | V | 1.1547e-05 | V | 2.8868e-06 | V |  |  | 0.00031202 | 2 | 0.00062404 | V | 1e-05 | V
|  | 2 | V | 1 | kHz | 2 | V | -0.00039711 | V |  |  | -0.00039711 | V | 0 | V | 0.00018698 | V | 0.00018475 | V | 2.8868e-06 | V | 1.1547e-05 | V | 2.8868e-06 | V |  |  | 0.00026315 | 2 | 0.00052629 | V | 1e-05 | V
|  | 2 | V | 10 | kHz | 2 | V | -0.00054887 | V |  |  | -0.00054887 | V | 0 | V | 0.00021032 | V | 0.00020785 | V | 2.8868e-06 | V | 2.3094e-05 | V | 2.8868e-06 | V |  |  | 0.00029662 | 2 | 0.00059324 | V | 1e-05 | V
33 | V | 5 | V | 40 | Hz | 5 | V | -0.0010223 | V |  |  | -0.0010223 | V | 0 | V | 0.00040936 | V | 0.00034641 | V | 2.8868e-06 | V | 2.8868e-05 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.00053782 | 2 | 0.0010756 | V | 0.0001 | V
|  | 5 | V | 1 | kHz | 5 | V | -0.0011825 | V |  |  | -0.0011825 | V | 0 | V | 0.00029808 | V | 0.00028868 | V | 2.8868e-06 | V | 2.8868e-05 | V | 2.8868e-06 | V |  |  | 0.00041597 | 2 | 0.00083195 | V | 1e-05 | V
|  | 5 | V | 10 | kHz | 5 | V | -0.001481 | V |  |  | -0.001481 | V | 0 | V | 0.00035667 | V | 0.00034641 | V | 2.8868e-06 | V | 5.7735e-05 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.00050138 | 2 | 0.0010028 | V | 0.0001 | V
|  | 10 | V | 40 | Hz | 10 | V | -0.002173 | V |  |  | -0.002173 | V | 0 | V | 0.00070547 | V | 0.00057735 | V | 2.8868e-06 | V | 5.7735e-05 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.00091389 | 2 | 0.0018278 | V | 0.0001 | V
|  | 10 | V | 1 | kHz | 10 | V | -0.0024915 | V |  |  | -0.0024915 | V | 0 | V | 0.00048297 | V | 0.00046188 | V | 2.8868e-06 | V | 5.7735e-05 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.00067139 | 2 | 0.0013428 | V | 0.0001 | V
|  | 10 | V | 10 | kHz | 10 | V | -0.0030345 | V |  |  | -0.0030345 | V | 0 | V | 0.00060368 | V | 0.00057735 | V | 2.8868e-06 | V | 0.00011547 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.00084376 | 2 | 0.0016875 | V | 0.0001 | V
|  | 20 | V | 40 | Hz | 20 | V | 1.1203e-05 | V |  |  | 1.1203e-05 | V | 0 | V | 0.0023252 | V | 0.0020785 | V | 2.8868e-05 | V | 0.00011547 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.0031211 | 2 | 0.0062422 | V | 0.0001 | V
|  | 20 | V | 1 | kHz | 20 | V | -0.0014313 | V |  |  | -0.0014313 | V | 0 | V | 0.0018674 | V | 0.0018475 | V | 2.8868e-05 | V | 0.00011547 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.0026297 | 2 | 0.0052595 | V | 0.0001 | V
|  | 20 | V | 10 | kHz | 20 | V | -0.012312 | V |  |  | -0.012312 | V | 0 | V | 0.0021074 | V | 0.0020785 | V | 2.8868e-05 | V | 0.00023094 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.0029692 | 2 | 0.0059383 | V | 0.0001 | V
330 | V | 50 | V | 1 | kHz | 50 | V | -0.0056592 | V |  |  | -0.0056592 | V | 0 | V | 0.0029913 | V | 0.0028868 | V | 2.8868e-05 | V | 0.00028868 | V | 2.8868e-05 | V |  |  | 0.0041673 | 2 | 0.0083346 | V | 0.0001 | V
|  | 50 | V | 10 | kHz | 50 | V | -0.031623 | V |  |  | -0.031623 | V | 0 | V | 0.0035669 | V | 0.0034641 | V | 2.8868e-05 | V | 0.00057735 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.005014 | 2 | 0.010028 | V | 0.001 | V
|  | 100 | V | 1 | kHz | 100 | V | -0.012706 | V |  |  | -0.012706 | V | 0 | V | 0.0048102 | V | 0.0046188 | V | 2.8868e-05 | V | 0.00057735 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.0066999 | 2 | 0.0134 | V | 0.001 | V
|  | 100 | V | 10 | kHz | 100 | V | -0.063809 | V |  |  | -0.063809 | V | 0 | V | 0.0060181 | V | 0.0057735 | V | 2.8868e-05 | V | 0.0011547 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.0084243 | 2 | 0.016849 | V | 0.001 | V
|  | 200 | V | 1 | kHz | 200 | V | -0.019702 | V |  |  | -0.019702 | V | 0 | V | 0.021451 | V | 0.020785 | V | 0.00028868 | V | 0.0023094 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.02996 | 2 | 0.059921 | V | 0.001 | V
|  | 200 | V | 10 | kHz* | 200 | V | 0.26435 | V |  |  | 0.26435 | V | 0 | V | 0.022297 | V | 0.020785 | V | 0.00028868 | V | 0.0023094 | V | 0.00028868 | V |  |  | 0.030572 | 2 | 0.061144 | V | 0.001 | V
1020 | V | 500 | V | 1 | kHz | 500 | V | -0.059206 | V |  |  | -0.059206 | V | 0 | V | 0.035935 | V | 0.034641 | V | 0.00028868 | V | 0.0057735 | V | 0.0028868 | V |  |  | 0.05033 | 2 | 0.10066 | V | 0.01 | V
|  | 500 | V | 10 | kHz* | 500 | V | 0.66087 | V |  |  | 0.66087 | V | 0 | V | 0.035935 | V | 0.034641 | V | 0.00028868 | V | 0.0057735 | V | 0.0028868 | V |  |  | 0.05033 | 2 | 0.10066 | V | 0.01 | V
|  | 1000 | V | 1 | kHz | 1000 | V | -0.12504 | V |  |  | -0.12504 | V | 0 | V | 0.061072 | V | 0.057735 | V | 0.00028868 | V | 0.011547 | V | 0.0028868 | V |  |  | 0.084882 | 2 | 0.16976 | V | 0.01 | V
|  | 1000 | V | 10 | kHz* | 1000 | V | 1.3217 | V |  |  | 1.3217 | V | 0 | V | 0.061072 | V | 0.057735 | V | 0.00028868 | V | 0.011547 | V | 0.0028868 | V |  |  | 0.084882 | 2 | 0.16976 | V | 0.01 | V
Arus AC
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan STD |  | Koreksi Standar |  |  |  | Koreksi Alat |  | ESDM |  | Sertifikat STD |  | Drift STD |  | Resolusi STD |  | Koef T STD |  | Rounding |  |  |  | u-gab | Faktor Cakupan | U-exp | Unit | Rounding
330 | µA | 50 | µA | 40 | Hz* | 50 | µA | -0.04424 | µA |  |  | -0.04424 | µA | 0 | µA | 0.12291 | µA | 0.018764 | µA | 2.8868e-05 | µA | 0.00057735 | µA | 0.0028868 | µA |  |  | 0.12437 | 2 | 0.24873 | µA | 0.01 | µA
|  | 50 | µA | 1 | kHz* | 50 | µA | -0.045825 | µA |  |  | -0.045825 | µA | 0 | µA | 0.12291 | µA | 0.018764 | µA | 2.8868e-05 | µA | 0.00057735 | µA | 0.0028868 | µA |  |  | 0.12436 | 2 | 0.24873 | µA | 0.01 | µA
|  | 100 | µA | 40 | Hz* | 100 | µA | -0.097215 | µA |  |  | -0.097215 | µA | 0 | µA | 0.13015 | µA | 0.025981 | µA | 2.8868e-05 | µA | 0.0011547 | µA | 0.0028868 | µA |  |  | 0.13275 | 2 | 0.2655 | µA | 0.01 | µA
|  | 100 | µA | 1 | kHz* | 100 | µA | -0.10156 | µA |  |  | -0.10156 | µA | 0 | µA | 0.13014 | µA | 0.025981 | µA | 2.8868e-05 | µA | 0.0011547 | µA | 0.0028868 | µA |  |  | 0.13275 | 2 | 0.2655 | µA | 0.01 | µA
|  | 200 | µA | 40 | Hz* | 0.2 | mA | -0.00010246 | mA |  |  | -0.10246 | µA | 0 | mA | 0.00015649 | mA | 0.00014434 | mA | 2.8868e-07 | mA | 2.3094e-06 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 0.00021292 | 2 | 0.42584 | µA | 1e-05 | mA
|  | 200 | µA | 1 | kHz* | 0.2 | mA | -0.00010806 | mA |  |  | -0.10806 | µA | 0 | mA | 0.00015648 | mA | 0.00014434 | mA | 2.8868e-07 | mA | 2.3094e-06 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 0.00021291 | 2 | 0.42583 | µA | 1e-05 | mA
3.3 | mA | 0.5 | mA | 40 | Hz* | 0.5 | mA | -0.00024097 | mA |  |  | -0.00024097 | mA | 0 | mA | 0.00019756 | mA | 0.00018764 | mA | 2.8868e-07 | mA | 5.7735e-06 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 0.00027255 | 2 | 0.00054509 | mA | 1e-05 | mA
|  | 0.5 | mA | 1 | kHz* | 0.5 | mA | -0.00025575 | mA |  |  | -0.00025575 | mA | 0 | mA | 0.00019747 | mA | 0.00018764 | mA | 2.8868e-07 | mA | 5.7735e-06 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 0.00027248 | 2 | 0.00054496 | mA | 1e-05 | mA
|  | 1 | mA | 40 | Hz | 1 | mA | -0.00047183 | mA |  |  | -0.00047183 | mA | 0 | mA | 0.00026792 | mA | 0.00025981 | mA | 2.8868e-07 | mA | 1.1547e-05 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 0.0003734 | 2 | 0.00074679 | mA | 1e-05 | mA
|  | 1 | mA | 1 | kHz | 1 | mA | -0.0005019 | mA |  |  | -0.0005019 | mA | 0 | mA | 0.00026778 | mA | 0.00025981 | mA | 2.8868e-07 | mA | 1.1547e-05 | mA | 2.8868e-06 | mA |  |  | 0.00037329 | 2 | 0.00074658 | mA | 1e-05 | mA
|  | 2 | mA | 40 | Hz | 2 | mA | -0.0010957 | mA |  |  | -0.0010957 | mA | 0 | mA | 0.0015644 | mA | 0.0014434 | mA | 2.8868e-06 | mA | 2.3094e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0021289 | 2 | 0.0042578 | mA | 0.0001 | mA
|  | 2 | mA | 1 | kHz | 2 | mA | -0.00091696 | mA |  |  | -0.00091696 | mA | 0 | mA | 0.0015643 | mA | 0.0014434 | mA | 2.8868e-06 | mA | 2.3094e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0021288 | 2 | 0.0042576 | mA | 0.0001 | mA
33 | mA | 5 | mA | 40 | Hz | 5 | mA | -0.0024711 | mA |  |  | -0.0024711 | mA | 0 | mA | 0.0019754 | mA | 0.0018764 | mA | 2.8868e-06 | mA | 5.7735e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0027253 | 2 | 0.0054505 | mA | 0.0001 | mA
|  | 5 | mA | 1 | kHz | 5 | mA | -0.0024853 | mA |  |  | -0.0024853 | mA | 0 | mA | 0.0019894 | mA | 0.0018764 | mA | 2.8868e-06 | mA | 5.7735e-05 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0027355 | 2 | 0.0054709 | mA | 0.0001 | mA
|  | 10 | mA | 40 | Hz | 10 | mA | -0.0047634 | mA |  |  | -0.0047634 | mA | 0 | mA | 0.0026795 | mA | 0.0025981 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00011547 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0037341 | 2 | 0.0074683 | mA | 0.0001 | mA
|  | 10 | mA | 1 | kHz | 10 | mA | -0.0050992 | mA |  |  | -0.0050992 | mA | 0 | mA | 0.0026778 | mA | 0.0025981 | mA | 2.8868e-06 | mA | 0.00011547 | mA | 2.8868e-05 | mA |  |  | 0.0037329 | 2 | 0.0074658 | mA | 0.0001 | mA
|  | 20 | mA | 40 | Hz | 20 | mA | -0.013464 | mA |  |  | -0.013464 | mA | 0 | mA | 0.0145 | mA | 0.014434 | mA | 2.8868e-05 | mA | 0.00034641 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.020465 | 2 | 0.040929 | mA | 0.001 | mA
|  | 20 | mA | 1 | kHz | 20 | mA | -0.01489 | mA |  |  | -0.01489 | mA | 0 | mA | 0.014499 | mA | 0.014434 | mA | 2.8868e-05 | mA | 0.00034641 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.020464 | 2 | 0.040927 | mA | 0.001 | mA
330 | mA | 50 | mA | 40 | Hz | 50 | mA | -0.027243 | mA |  |  | -0.027243 | mA | 0 | mA | 0.019761 | mA | 0.018764 | mA | 2.8868e-05 | mA | 0.00086603 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.027265 | 2 | 0.054531 | mA | 0.001 | mA
|  | 50 | mA | 1 | kHz | 50 | mA | -0.029253 | mA |  |  | -0.029253 | mA | 0 | mA | 0.019759 | mA | 0.018764 | mA | 2.8868e-05 | mA | 0.00086603 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.027264 | 2 | 0.054528 | mA | 0.001 | mA
|  | 100 | mA | 40 | Hz | 100 | mA | -0.050208 | mA |  |  | -0.050208 | mA | 0 | mA | 0.026825 | mA | 0.025981 | mA | 2.8868e-05 | mA | 0.0017321 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.037386 | 2 | 0.074771 | mA | 0.001 | mA
|  | 100 | mA | 1 | kHz | 100 | mA | -0.053191 | mA |  |  | -0.053191 | mA | 0 | mA | 0.02681 | mA | 0.025981 | mA | 2.8868e-05 | mA | 0.0017321 | mA | 0.00028868 | mA |  |  | 0.037374 | 2 | 0.074749 | mA | 0.001 | mA
|  | 200 | mA | 40 | Hz | 0.2 | A | -8.5841e-05 | A |  |  | -0.085841 | mA | 0 | A | 0.00019955 | A | 0.00018475 | A | 2.8868e-07 | A | 2.3094e-06 | A | 2.8868e-06 | A |  |  | 0.00027197 | 2 | 0.54394 | mA | 1e-05 | A
|  | 200 | mA | 1 | kHz | 0.2 | A | -0.00020802 | A |  |  | -0.20802 | mA | 0 | A | 0.00019602 | A | 0.00018475 | A | 2.8868e-07 | A | 2.3094e-06 | A | 2.8868e-06 | A |  |  | 0.00026939 | 2 | 0.53877 | mA | 1e-05 | A
1.1 | A | 0.4 | A | 40 | Hz | 0.4 | A | -0.00013947 | A |  |  | -0.00013947 | A | 0 | A | 0.00031545 | A | 0.00025403 | A | 2.8868e-07 | A | 4.6188e-06 | A | 2.8868e-06 | A |  |  | 0.00040505 | 2 | 0.00081011 | A | 1e-05 | A
|  | 0.4 | A | 1 | kHz | 0.4 | A | -0.00026284 | A |  |  | -0.00026284 | A | 0 | A | 0.00031354 | A | 0.00025403 | A | 2.8868e-07 | A | 4.6188e-06 | A | 2.8868e-06 | A |  |  | 0.00040357 | 2 | 0.00080714 | A | 1e-05 | A
|  | 0.5 | A | 40 | Hz | 0.5 | A | -0.00016629 | A |  |  | -0.00016629 | A | 0 | A | 0.00031545 | A | 0.00028868 | A | 2.8868e-07 | A | 5.7735e-06 | A | 2.8868e-06 | A |  |  | 0.00042765 | 2 | 0.00085529 | A | 1e-05 | A
|  | 0.5 | A | 1 | kHz | 0.5 | A | -0.00029024 | A |  |  | -0.00029024 | A | 0 | A | 0.00031354 | A | 0.00028868 | A | 2.8868e-07 | A | 5.7735e-06 | A | 2.8868e-06 | A |  |  | 0.00042624 | 2 | 0.00085248 | A | 1e-05 | A
|  | 1 | A | 40 | Hz | 1 | A | -0.00030037 | A |  |  | -0.00030037 | A | 0 | A | 0.00048005 | A | 0.00046188 | A | 2.8868e-07 | A | 1.1547e-05 | A | 2.8868e-05 | A |  |  | 0.00066689 | 2 | 0.0013338 | A | 0.0001 | A
|  | 1 | A | 1 | kHz | 1 | A | -0.00042729 | A |  |  | -0.00042729 | A | 0 | A | 0.00047996 | A | 0.00046188 | A | 2.8868e-07 | A | 1.1547e-05 | A | 2.8868e-05 | A |  |  | 0.00066683 | 2 | 0.0013337 | A | 0.0001 | A
3 | A | 2 | A | 40 | Hz | 2 | A | -0.00033913 | A |  |  | -0.00033913 | A | 0 | A | 0.0021003 | A | 0.0020785 | A | 2.8868e-06 | A | 4.6188e-05 | A | 2.8868e-05 | A |  |  | 0.0029554 | 2 | 0.0059107 | A | 0.0001 | A
|  | 2 | A | 1 | kHz | 2 | A | -0.0011407 | A |  |  | -0.0011407 | A | 0 | A | 0.0021114 | A | 0.0020785 | A | 2.8868e-06 | A | 4.6188e-05 | A | 2.8868e-05 | A |  |  | 0.0029633 | 2 | 0.0059265 | A | 0.0001 | A
11 | A | 5 | A | 1 | kHz | 5 | A | -0.0012165 | A |  |  | -0.0012165 | A | 0 | A | 0.0036534 | A | 0.0034641 | A | 2.8868e-06 | A | 0.00011547 | A | 0.00028868 | A |  |  | 0.0050442 | 2 | 0.010088 | A | 0.001 | A
|  | 10 | A | 1 | kHz | 10 | A | -0.0013429 | A |  |  | -0.0013429 | A | 0 | A | 0.006121 | A | 0.0057735 | A | 2.8868e-06 | A | 0.00023094 | A | 0.00028868 | A |  |  | 0.0084224 | 2 | 0.016845 | A | 0.001 | A
20 | A | 15 | A | 1 | kHz | 15 | A | -0.0014692 | A |  |  | -0.0014692 | A | 0 | A | 0.009843 | A | 0.0080829 | A | 2.8868e-06 | A | 0.00034641 | A | 0.00028868 | A |  |  | 0.012744 | 2 | 0.025489 | A | 0.001 | A
0 | 0 | 19 | A | 1 | kHz | 19 | A | -0.0015703 | A |  |  | -0.0015703 | A | 0 | A | 0.010651 | A | 0.0099304 | A | 2.8868e-06 | A | 0.00043879 | A | 0.00028868 | A |  |  | 0.014572 | 2 | 0.029144 | A | 0.001 | A
Resistansi
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan STD |  | Koreksi Standar |  |  |  | Koreksi Alat |  | ESDM |  | Sertifikat STD |  | Drift STD |  | Resolusi STD |  | Koef T STD |  | Rounding |  |  |  | u-gab | Faktor Cakupan | U-exp | Unit | Rounding
11 | Ω | 0 | Ω* |  |  | 0 | Ω | -4.809e-07 | Ω |  |  | -4.809e-07 | Ω* | 0 | Ω | 4.7715e-06 | Ω | 2.3094e-06 | Ω | 2.8868e-08 | Ω | 1.7321e-06 | Ω | 2.8868e-07 | Ω* |  |  | 5.5843e-06 | 2 | 1.1169e-05 | Ω* | 1e-06 | Ω*
|  | 10 | Ω |  |  | 10 | Ω | 0.0001032 | Ω |  |  | 0.0001032 | Ω | 0 | Ω | 4.7652e-05 | Ω | 8.0829e-05 | Ω | 2.8868e-07 | Ω | 1.9053e-05 | Ω | 2.8868e-06 | Ω |  |  | 9.5788e-05 | 2 | 0.00019158 | Ω | 1e-05 | Ω
33 | Ω | 20 | Ω |  |  | 20 | Ω | 0.00016178 | Ω |  |  | 0.00016178 | Ω | 0 | Ω | 0.00036509 | Ω | 0.0001097 | Ω | 2.8868e-06 | Ω | 3.4641e-05 | Ω | 2.8868e-06 | Ω |  |  | 0.00038281 | 2 | 0.00076562 | Ω | 1e-05 | Ω
110 | Ω | 100 | Ω |  |  | 100 | Ω | 0.000848 | Ω |  |  | 0.000848 | Ω | 0 | Ω | 0.00036509 | Ω | 0.00043301 | Ω | 2.8868e-06 | Ω | 8.0829e-05 | Ω | 2.8868e-05 | Ω |  |  | 0.00057286 | 2 | 0.0011457 | Ω | 0.0001 | Ω
330 | Ω | 200 | Ω |  |  | 0.19999 | kΩ | 1.9999e-06 | kΩ |  |  | -0.0080001 | Ω | 0 | kΩ | 3.6517e-06 | kΩ | 1.0969e-06 | kΩ | 2.8868e-08 | kΩ | 3.464e-07 | kΩ | 2.8868e-08 | kΩ |  |  | 3.8288e-06 | 2 | 0.0076576 | Ω | 1e-07 | kΩ
1.1 | kΩ | 1 | kΩ |  |  | 1 | kΩ | 8.0796e-06 | kΩ |  |  | 8.0796e-06 | kΩ | 0 | kΩ | 3.6517e-06 | kΩ | 4.3301e-06 | kΩ | 2.8868e-08 | kΩ | 8.0829e-07 | kΩ | 2.8868e-07 | kΩ |  |  | 5.7291e-06 | 2 | 1.1458e-05 | kΩ | 1e-06 | kΩ
3.3 | kΩ | 2 | kΩ |  |  | 2 | kΩ | 2.8442e-06 | kΩ |  |  | 2.8442e-06 | kΩ | 0 | kΩ | 2.5805e-05 | kΩ | 1.097e-05 | kΩ | 2.8868e-07 | kΩ | 3.4641e-06 | kΩ | 2.8868e-07 | kΩ |  |  | 2.8256e-05 | 2 | 5.6511e-05 | kΩ | 1e-06 | kΩ
11 | kΩ | 10 | kΩ |  |  | 10 | kΩ | 3.84e-05 | kΩ |  |  | 3.84e-05 | kΩ | 0 | kΩ | 2.5805e-05 | kΩ | 4.3301e-05 | kΩ | 2.8868e-07 | kΩ | 8.0829e-06 | kΩ | 2.8868e-06 | kΩ |  |  | 5.1134e-05 | 2 | 0.00010227 | kΩ | 1e-05 | kΩ
33 | kΩ | 20 | kΩ |  |  | 20 | kΩ | 7.8568e-05 | kΩ |  |  | 7.8568e-05 | kΩ | 0 | kΩ | 4.932e-05 | kΩ | 0.0001097 | kΩ | 2.8868e-06 | kΩ | 2.3094e-05 | kΩ | 2.8868e-06 | kΩ |  |  | 0.00012254 | 2 | 0.00024508 | kΩ | 1e-05 | kΩ
110 | kΩ | 100 | kΩ |  |  | 100 | kΩ | 0.000844 | kΩ |  |  | 0.000844 | kΩ | 0 | kΩ | 0.00050409 | kΩ | 0.00043301 | kΩ | 2.8868e-06 | kΩ | 6.9282e-05 | kΩ | 2.8868e-05 | kΩ |  |  | 0.00066877 | 2 | 0.0013375 | kΩ | 0.0001 | kΩ
330 | kΩ | 200 | kΩ |  |  | 0.19999 | MΩ | 1.1311e-06 | MΩ |  |  | -0.0088689 | kΩ | 0 | MΩ | 7.1883e-06 | MΩ | 1.3856e-06 | MΩ | 2.8868e-08 | MΩ | 2.5403e-07 | MΩ | 2.8868e-07 | MΩ |  |  | 7.3307e-06 | 2 | 0.014661 | kΩ | 1e-06 | MΩ
1.1 | MΩ | 1 | MΩ |  |  | 1 | MΩ | 1.3e-06 | MΩ |  |  | 1.3e-06 | MΩ | 0 | MΩ | 7.1883e-06 | MΩ | 4.6188e-06 | MΩ | 2.8868e-08 | MΩ | 8.0829e-07 | MΩ | 2.8868e-07 | MΩ |  |  | 8.5873e-06 | 2 | 1.7175e-05 | MΩ | 1e-06 | MΩ
3.3 | MΩ | 2 | MΩ |  |  | 2 | MΩ | -0.00072114 | MΩ |  |  | -0.00072114 | MΩ | 0 | MΩ | 0.00011722 | MΩ | 6.8127e-05 | MΩ | 2.8868e-07 | MΩ | 5.7735e-06 | MΩ | 2.8868e-06 | MΩ |  |  | 0.00013573 | 2 | 0.00027146 | MΩ | 1e-05 | MΩ
11 | MΩ | 10 | MΩ |  |  | 10 | MΩ | 3.9396e-05 | MΩ |  |  | 3.9396e-05 | MΩ | 0 | MΩ | 0.00011722 | MΩ | 0.0001097 | MΩ | 2.8868e-07 | MΩ | 2.4249e-05 | MΩ | 2.8868e-06 | MΩ |  |  | 0.00016239 | 2 | 0.00032477 | MΩ | 1e-05 | MΩ
33 | MΩ | 20 | MΩ |  |  | 20 | MΩ | 0.002496 | MΩ |  |  | 0.002496 | MΩ | 0 | MΩ | 0.00022739 | MΩ | 0.0061199 | MΩ | 2.8868e-06 | MΩ | 0.00047343 | MΩ | 0.00028868 | MΩ |  |  | 0.0061492 | 2 | 0.012298 | MΩ | 0.001 | MΩ
110 | MΩ | 100 | MΩ |  |  | 100 | MΩ | 0.014316 | MΩ |  |  | 0.014316 | MΩ | 0 | MΩ | 0.0018702 | MΩ | 0.0075056 | MΩ | 2.8868e-06 | MΩ | 0.0023209 | MΩ | 0.00028868 | MΩ |  |  | 0.0080809 | 2 | 0.016162 | MΩ | 0.001 | MΩ
330 | MΩ | 200 | MΩ |  |  | 0.1999 | GΩ | 0.00012787 | GΩ |  |  | 0.02787 | MΩ | 0 | GΩ | 2.9578e-05 | GΩ | 0.00063506 | GΩ | 2.8868e-08 | GΩ | 4.628e-05 | GΩ | 2.8868e-05 | MΩ |  |  | 0.00063808 | 2 | 0.0012762 | MΩ | 0.0001 | MΩ
1100 | MΩ | 1000 | MΩ |  |  | 1.0005 | GΩ | 0.0011669 | GΩ |  |  | 1.6669 | MΩ | 0 | GΩ | 2.9578e-05 | GΩ | 0.00086617 | GΩ | 2.8868e-08 | GΩ | 0.00023117 | GΩ | 2.8868e-05 | MΩ |  |  | 0.00089744 | 2 | 0.0017949 | MΩ | 0.0001 | MΩ
Rentang Alat |  | Penunjukan Alat |  |  |  | Pembacaan STD |  | Koreksi Standar |  |  |  | Koreksi Alat |  | ESDM |  | Sertifikat STD |  | Drift STD |  | Resolusi STD |  | Akurasi |  | Rounding |  |  |  | u-gab | Faktor Cakupan | U-exp | Unit | Rounding
400 | PF | 300 | PF | 1 | kHz | 300 | PF | -0.074 | pF |  |  | -0.074 | PF | 0 | PF | 0.037656 | pF | 1.0731e-06 | pF | 2.8868e-05 | PF | 0.17989 | PF | 0.0028868 | PF |  |  | 0.18381 | 2 | 0.36762 | PF | 0.01 | PF
1.1 | nF | 1 | nF | 1 | kHz | 1 | nF | -0.000218 | nF |  |  | -0.000218 | nF | 0 | nF | 0.00010926 | nF | -1.8243e-08 | nF | 2.8868e-07 | nF | 0.00038297 | nF | 2.8868e-06 | nF |  |  | 0.00039827 | 2 | 0.00079653 | nF | 1e-05 | nF
3.3 | nF | 3 | nF | 1 | kHz | 3 | nF | -0.000218 | nF |  |  | -0.000218 | nF | 0 | nF | 0.00010926 | nF | -1.8243e-08 | nF | 2.8868e-07 | nF | 0.00096323 | nF | 2.8868e-05 | nF |  |  | 0.00096983 | 2 | 0.0019397 | nF | 0.0001 | nF
11 | nF | 10 | nF | 1 | kHz | 10 | nF | 0.0012 | nF |  |  | 0.0012 | nF | 0 | nF | 0.00078102 | nF | 0 | nF | 2.8868e-06 | nF | 0.0029942 | nF | 2.8868e-05 | nF |  |  | 0.0030945 | 2 | 0.0061891 | nF | 0.0001 | nF
33 | nF | 30 | nF | 1 | kHz | 30 | nF | 0.0012 | nF |  |  | 0.0012 | nF | 0 | nF | 0.00078102 | nF | 0 | nF | 2.8868e-06 | nF | 0.0087981 | nF | 0.00028868 | nF |  |  | 0.0088374 | 2 | 0.017675 | nF | 0.001 | nF
110 | nF | 100 | nF | 1 | kHz | 100 | nF | 0.01 | nF |  |  | 0.01 | nF | 0 | nF | 0.0070711 | nF | 3.5771e-07 | nF | 2.8868e-06 | nF | 0.029123 | nF | 0.00028868 | nF |  |  | 0.029971 | 2 | 0.059941 | nF | 0.001 | nF
330 | nF | 300 | nF | 1 | kHz | 300 | nF | 0.01 | nF |  |  | 0.01 | nF | 0 | nF | 0.0070711 | nF | 3.5771e-07 | nF | 2.8868e-05 | nF | 0.087293 | nF | 0.0028868 | nF |  |  | 0.087627 | 2 | 0.17525 | nF | 0.01 | nF
1.1 | µF | 1 | µF | 1 | kHz | 1 | µF | -4e-05 | μF |  |  | -4e-05 | µF | 0 | µF | 5.3852e-05 | μF | 0 | μF | 2.8868e-07 | µF | 0.00029204 | µF | 2.8868e-06 | µF |  |  | 0.00029698 | 2 | 0.00059396 | µF | 1e-05 | µF

## REPORT
Nama Alat/Instrument Name | [6 empty] | : Multi-Product Calibrator
Pembuat/Manufacturer | [6 empty] | : Fluke
Model/Model | [6 empty] | : 5502A
No.Seri/Serial Number | [6 empty] | : 1234567
Tanggal Kalibrasi/Calibration Date | [6 empty] | : 15 - 17 Oktober 2024
Tempat Kalibrasi/Calibration Place | [6 empty] | : Lab SNSU BSN
Hasil Kalibrasi/Calibration Result
Kondisi Ruangan/Environmental Condition
Suhu/Temperature | [6 empty] | : (22 ± 1) °C
Kelembaban Relatif/Relative Humidity | [6 empty] | : (53 ± 7) %RH
Tegangan DC / DC Voltage
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  |  | Correction |  | Uncertainty
330 | mV | 0 |  | mV* |  | 0 |  | mV | 0.00080064 | mV* | 0.00089324 | mV*
|  | 50 |  | mV |  | 50 |  | mV | -0.00061843 | mV | 0.0011635 | mV
|  | 100 |  | mV |  | 100 |  | mV | -0.0020375 | mV | 0.0014151 | mV
|  | 200 |  | mV |  | 200 |  | mV | -0.0048045 | mV | 0.0035998 | mV
|  | -200 |  | mV |  | -200 |  | mV | 0.0058968 | mV | 0.0036122 | mV
3.3 | V | 0.5 |  | V |  | 0.5 |  | V | -1.2617e-05 | V | 6.1488e-06 | V
|  | 1 |  | V |  | 1 |  | V | -2.5638e-05 | V | 9.2496e-06 | V
|  | 2 |  | V |  | 2 |  | V | -4.9211e-05 | V | 2.718e-05 | V
|  | -2 |  | V |  | -2 |  | V | 5.2393e-05 | V | 2.7239e-05 | V
33 | V | 5 |  | V |  | 5 |  | V | -0.00013107 | V | 4.9485e-05 | V
|  | 10 |  | V |  | 10 |  | V | -0.0002675 | V | 8.6561e-05 | V
|  | 20 |  | V |  | 20 |  | V | -0.00050093 | V | 0.00035395 | V
|  | -20 |  | V |  | -20 |  | V | 0.00056909 | V | 0.00035251 | V
330 | V | 50 |  | V |  | 50 |  | V | -0.0013334 | V | 0.00071217 | V
|  | 100 |  | V |  | 100 |  | V | -0.0027208 | V | 0.0012425 | V
|  | 200 |  | V |  | 200 |  | V | -0.0048132 | V | 0.0037528 | V
|  | -200 |  | V |  | -200 |  | V | 0.0049036 | V | 0.0037434 | V
1020 | V | 500 |  | V |  | 500 |  | V | -0.012377 | V | 0.0069303 | V
|  | 1000 |  | V |  | 1000 |  | V | -0.024983 | V | 0.012555 | V
|  | -1000 |  | V |  | -1000 |  | V | 0.025378 | V | 0.012568 | V
Arus DC / DC Current
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  |  | Correction |  | Uncertainty
330 | µA | 0 |  | µA* |  | 0 |  | µA | 0.00047965 | µA* | 0.0014378 | µA*
|  | 50 |  | µA |  | 50 |  | µA | -0.00064461 | µA | 0.0019001 | µA
|  | 100 |  | µA |  | 100 |  | µA | -0.0017689 | µA | 0.0024683 | µA
|  | 200 |  | µA |  | 199.9 |  | µA | -0.1057 | µA | 0.011155 | µA
|  | -200 |  | µA |  | -199.9 |  | µA | 0.10612 | µA | 0.011169 | µA
3.3 | mA | 0.5 |  | mA |  | 0.5 |  | mA | -1.4595e-05 | mA | 1.5051e-05 | mA
|  | 1 |  | mA |  | 1 |  | mA | -2.9418e-05 | mA | 2.0989e-05 | mA
|  | 2 |  | mA |  | 2 |  | mA | -5.4854e-05 | mA | 0.00011587 | mA
|  | -2 |  | mA |  | -2 |  | mA | 5.7584e-05 | mA | 0.00011585 | mA
33 | mA | 5 |  | mA |  | 5 |  | mA | -0.00013963 | mA | 0.00015998 | mA
|  | 10 |  | mA |  | 10 |  | mA | -0.00028091 | mA | 0.00023383 | mA
|  | 20 |  | mA |  | 20 |  | mA | -0.00031335 | mA | 0.0024917 | mA
|  | -20 |  | mA |  | -20 |  | mA | 0.00086114 | mA | 0.0024918 | mA
330 | mA | 50 |  | mA |  | 50 |  | mA | -0.0010111 | mA | 0.0042298 | mA
|  | 100 |  | mA |  | 100 |  | mA | -0.002174 | mA | 0.0071215 | mA
|  | 200 |  | mA |  | 199.9 |  | mA | -0.074206 | mA | 0.082517 | mA
|  | -200 |  | mA |  | -199.9 |  | mA | 0.078104 | mA | 0.082517 | mA
1.1 | A | 0.4 |  | A |  | 0.4 |  | A | 5.0329e-05 | A | 0.00015333 | A
|  | 0.5 |  | A |  | 0.5 |  | A | 6.2591e-05 | A | 0.00016654 | A
|  | 1 |  | A |  | 1 |  | A | 0.0001239 | A | 0.00030576 | A
|  | -1 |  | A |  | -1 |  | A | -0.00011348 | A | 0.00030575 | A
3 | A | 2 |  | A |  | 2 |  | A | -0.00041271 | A | 0.0019656 | A
|  | -2 |  | A |  | -2 |  | A | -0.00054726 | A | 0.0019716 | A
11 | A | 5 |  | A |  | 5 |  | A | 0.0017828 | A | 0.0038093 | A
|  | 10 |  | A |  | 10 |  | A | 0.0054419 | A | 0.0069097 | A
|  | -10 |  | A |  | -10 |  | A | -0.00083756 | A | 0.0069184 | A
20 | A | 15 |  | A |  | 15 |  | A | 0.0091011 | A | 0.011012 | A
|  | 19 |  | A |  | 19 |  | A | 0.012028 | A | 0.012777 | A
|  | -19 |  | A |  | -19 |  | A | -0.0011642 | A | 0.012775 | A
Tegangan AC / AC Voltage
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  |  | Correction |  | Uncertainty
33 | mV | 5 | mV | 40 | Hz* | 5 |  | mV | -0.0079453 | mV | 0.0096635 | mV
|  |  |  | 1 | kHz* | 5 |  | mV | -0.0088314 | mV | 0.0064734 | mV
|  |  |  | 10 | kHz* | 5 |  | mV | -0.010103 | mV | 0.0093283 | mV
Tegangan AC / AC Voltage
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  |  | Correction |  | Uncertainty
33 | mV | 10 | mV | 40 | Hz | 10 |  | mV | -0.010362 | mV | 0.010003 | mV
|  |  |  | 1 | kHz | 10 |  | mV | -0.011374 | mV | 0.0067758 | mV
|  |  |  | 10 | kHz | 10 |  | mV | -0.012663 | mV | 0.0096819 | mV
|  | 20 | mV | 40 | Hz | 20 |  | mV | -0.015194 | mV | 0.010713 | mV
|  |  |  | 1 | kHz | 20 |  | mV | -0.016458 | mV | 0.0074354 | mV
|  |  |  | 10 | kHz | 20 |  | mV | -0.017781 | mV | 0.010423 | mV
330 | mV | 50 | mV | 40 | Hz | 50 |  | mV | -0.029691 | mV | 0.016167 | mV
|  |  |  | 1 | kHz | 50 |  | mV | -0.031711 | mV | 0.012252 | mV
|  |  |  | 10 | kHz | 50 |  | mV | -0.033137 | mV | 0.015763 | mV
|  | 100 | mV | 40 | Hz | 100 |  | mV | -0.053853 | mV | 0.025092 | mV
|  |  |  | 1 | kHz | 100 |  | mV | -0.057134 | mV | 0.020262 | mV
|  |  |  | 10 | kHz | 100 |  | mV | -0.05873 | mV | 0.023909 | mV
|  | 200 | mV | 40 | Hz | 200 |  | mV | -0.11164 | mV | 0.072104 | mV
|  |  |  | 1 | kHz | 200 |  | mV | -0.11098 | mV | 0.052987 | mV
|  |  |  | 10 | kHz | 200 |  | mV | -0.11872 | mV | 0.059718 | mV
3.3 | V | 0.5 | V | 40 | Hz | 0.5 |  | V | -0.00026196 | V | 0.00010804 | V
|  |  |  | 1 | kHz | 0.5 |  | V | -0.00027141 | V | 8.3267e-05 | V
|  |  |  | 10 | kHz | 0.5 |  | V | -0.00028439 | V | 0.00010057 | V
|  | 1 | V | 40 | Hz | 1 |  | V | -0.00051248 | V | 0.00018368 | V
|  |  |  | 1 | kHz | 1 |  | V | -0.0005388 | V | 0.00013382 | V
|  |  |  | 10 | kHz | 1 |  | V | -0.00056051 | V | 0.00016831 | V
|  | 2 | V | 40 | Hz | 2 |  | V | -0.00033187 | V | 0.00062404 | V
|  |  |  | 1 | kHz | 2 |  | V | -0.00039711 | V | 0.00052629 | V
|  |  |  | 10 | kHz | 2 |  | V | -0.00054887 | V | 0.00059324 | V
33 | V | 5 | V | 40 | Hz | 5 |  | V | -0.0010223 | V | 0.0010756 | V
|  |  |  | 1 | kHz | 5 |  | V | -0.0011825 | V | 0.00083195 | V
|  |  |  | 10 | kHz | 5 |  | V | -0.001481 | V | 0.0010028 | V
|  | 10 | V | 40 | Hz | 10 |  | V | -0.002173 | V | 0.0018278 | V
|  |  |  | 1 | kHz | 10 |  | V | -0.0024915 | V | 0.0013428 | V
|  |  |  | 10 | kHz | 10 |  | V | -0.0030345 | V | 0.0016875 | V
|  | 20 | V | 40 | Hz | 20 |  | V | 1.1203e-05 | V | 0.0062422 | V
|  |  |  | 1 | kHz | 20 |  | V | -0.0014313 | V | 0.0052595 | V
|  |  |  | 10 | kHz | 20 |  | V | -0.012312 | V | 0.0059383 | V
330 | V | 50 | V | 1 | kHz | 50 |  | V | -0.0056592 | V | 0.0083346 | V
|  |  |  | 10 | kHz | 50 |  | V | -0.031623 | V | 0.010028 | V
|  | 100 | V | 1 | kHz | 100 |  | V | -0.012706 | V | 0.0134 | V
|  |  |  | 10 | kHz | 100 |  | V | -0.063809 | V | 0.016849 | V
Tegangan AC / AC Voltage
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  |  | Correction |  | Uncertainty
330 | V | 200 | V | 1 | kHz | 200 |  | V | -0.019702 | V | 0.059921 | V
|  |  |  | 10 | kHz* | 200 |  | V | 0.26435 | V | 0.061144 | V
1020 | V | 500 | V | 1 | kHz | 500 |  | V | -0.059206 | V | 0.10066 | V
|  |  |  | 10 | kHz* | 500 |  | V | 0.66087 | V | 0.10066 | V
|  | 1000 | V | 1 | kHz | 1000 |  | V | -0.12504 | V | 0.16976 | V
|  |  |  | 10 | kHz* | 1000 |  | V | 1.3217 | V | 0.16976 | V
Arus AC / AC Current
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  |  | Correction |  | Uncertainty
330 | µA | 50 | µA | 40 | Hz* | 50 |  | µA | -0.04424 | µA | 0.24873 | µA
|  |  |  | 1 | kHz* | 50 |  | µA | -0.045825 | µA | 0.24873 | µA
|  | 100 | µA | 40 | Hz* | 100 |  | µA | -0.097215 | µA | 0.2655 | µA
|  |  |  | 1 | kHz* | 100 |  | µA | -0.10156 | µA | 0.2655 | µA
|  | 200 | µA | 40 | Hz* | 200 |  | µA | -0.10246 | µA | 0.42584 | µA
|  |  |  | 1 | kHz* | 200 |  | µA | -0.10806 | µA | 0.42583 | µA
3.3 | mA | 0.5 | mA | 40 | Hz* | 0.5 |  | mA | -0.00024097 | mA | 0.00054509 | mA
|  |  |  | 1 | kHz* | 0.5 |  | mA | -0.00025575 | mA | 0.00054496 | mA
|  | 1 | mA | 40 | Hz | 1 |  | mA | -0.00047183 | mA | 0.00074679 | mA
|  |  |  | 1 | kHz | 1 |  | mA | -0.0005019 | mA | 0.00074658 | mA
|  | 2 | mA | 40 | Hz | 2 |  | mA | -0.0010957 | mA | 0.0042578 | mA
|  |  |  | 1 | kHz | 2 |  | mA | -0.00091696 | mA | 0.0042576 | mA
33 | mA | 5 | mA | 40 | Hz | 5 |  | mA | -0.0024711 | mA | 0.0054505 | mA
|  |  |  | 1 | kHz | 5 |  | mA | -0.0024853 | mA | 0.0054709 | mA
|  | 10 | mA | 40 | Hz | 10 |  | mA | -0.0047634 | mA | 0.0074683 | mA
|  |  |  | 1 | kHz | 10 |  | mA | -0.0050992 | mA | 0.0074658 | mA
|  | 20 | mA | 40 | Hz | 20 |  | mA | -0.013464 | mA | 0.040929 | mA
|  |  |  | 1 | kHz | 20 |  | mA | -0.01489 | mA | 0.040927 | mA
330 | mA | 50 | mA | 40 | Hz | 50 |  | mA | -0.027243 | mA | 0.054531 | mA
|  |  |  | 1 | kHz | 50 |  | mA | -0.029253 | mA | 0.054528 | mA
|  | 100 | mA | 40 | Hz | 100 |  | mA | -0.050208 | mA | 0.074771 | mA
|  |  |  | 1 | kHz | 100 |  | mA | -0.053191 | mA | 0.074749 | mA
|  | 200 | mA | 40 | Hz | 200 |  | mA | -0.085841 | mA | 0.54394 | mA
|  |  |  | 1 | kHz | 200 |  | mA | -0.20802 | mA | 0.53877 | mA
Arus AC / AC Current
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  |  | Correction |  | Uncertainty
1.1 | A | 0.4 | A | 40 | Hz | 0.4 |  | A | -0.00013947 | A | 0.00081011 | A
|  |  |  | 1 | kHz | 0.4 |  | A | -0.00026284 | A | 0.00080714 | A
|  | 0.5 | A | 40 | Hz | 0.5 |  | A | -0.00016629 | A | 0.00085529 | A
|  |  |  | 1 | kHz | 0.5 |  | A | -0.00029024 | A | 0.00085248 | A
|  | 1 | A | 40 | Hz | 1 |  | A | -0.00030037 | A | 0.0013338 | A
|  |  |  | 1 | kHz | 1 |  | A | -0.00042729 | A | 0.0013337 | A
3 | A | 2 | A | 40 | Hz | 2 |  | A | -0.00033913 | A | 0.0059107 | A
|  |  |  | 1 | kHz | 2 |  | A | -0.0011407 | A | 0.0059265 | A
11 | A | 5 | A | 1 | kHz | 5 |  | A | -0.0012165 | A | 0.010088 | A
|  | 10 | A | 1 | kHz | 10 |  | A | -0.0013429 | A | 0.016845 | A
20 | A | 15 | A | 1 | kHz | 15 |  | A | -0.0014692 | A | 0.025489 | A
|  | 19 | A | 1 | kHz | 19 |  | A | -0.0015703 | A | 0.029144 | A
Resistansi / Resistance
Rentang |  | Titik Ukur |  |  |  | Pembacaan Standar |  |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Range |  | Measurement Point |  |  |  | Standard Reading |  |  | Correction |  | Uncertainty
11 | Ω | 0 |  | Ω* |  | 0 |  | Ω | -4.809e-07 | Ω* | 1.1169e-05 | Ω*
|  | 10 |  | Ω |  | 10 |  | Ω | 0.0001032 | Ω | 0.00019158 | Ω
33 | Ω | 20 |  | Ω |  | 20 |  | Ω | 0.00016178 | Ω | 0.00076562 | Ω
110 | Ω | 100 |  | Ω |  | 100 |  | Ω | 0.000848 | Ω | 0.0011457 | Ω
330 | Ω | 200 |  | Ω |  | 199.99 |  | Ω | -0.0080001 | Ω | 0.0076576 | Ω
1.1 | kΩ | 1 |  | kΩ |  | 1 |  | kΩ | 8.0796e-06 | kΩ | 1.1458e-05 | kΩ
3.3 | kΩ | 2 |  | kΩ |  | 2 |  | kΩ | 2.8442e-06 | kΩ | 5.6511e-05 | kΩ
11 | kΩ | 10 |  | kΩ |  | 10 |  | kΩ | 3.84e-05 | kΩ | 0.00010227 | kΩ
33 | kΩ | 20 |  | kΩ |  | 20 |  | kΩ | 7.8568e-05 | kΩ | 0.00024508 | kΩ
110 | kΩ | 100 |  | kΩ |  | 100 |  | kΩ | 0.000844 | kΩ | 0.0013375 | kΩ
330 | kΩ | 200 |  | kΩ |  | 199.99 |  | kΩ | -0.0088689 | kΩ | 0.014661 | kΩ
1.1 | MΩ | 1 |  | MΩ |  | 1 |  | MΩ | 1.3e-06 | MΩ | 1.7175e-05 | MΩ
3.3 | MΩ | 2 |  | MΩ |  | 2 |  | MΩ | -0.00072114 | MΩ | 0.00027146 | MΩ
11 | MΩ | 10 |  | MΩ |  | 10 |  | MΩ | 3.9396e-05 | MΩ | 0.00032477 | MΩ
33 | MΩ | 20 |  | MΩ |  | 20 |  | MΩ | 0.002496 | MΩ | 0.012298 | MΩ
110 | MΩ | 100 |  | MΩ |  | 100 |  | MΩ | 0.014316 | MΩ | 0.016162 | MΩ
330 | MΩ | 200 |  | MΩ |  | 199.9 |  | MΩ | 0.02787 | MΩ | 0.0012762 | MΩ
1100 | MΩ | 1000 |  | MΩ |  | 1000.5 |  | MΩ | 1.6669 | MΩ | 0.0017949 | MΩ
Kapasitansi / Capacitance
Penunjukan Alat | [5 empty] | Pembacaan Standar |  |  | Koreksi |  | Ketidakpastian
Instrument Indication | [5 empty] | Standard Reading |  |  | Correction |  | Uncertainty
300 |  | PF | 1 | kHz |  | 300 |  | PF | -0.074 | PF | 0.36762 | PF
1 |  | nF | 1 | kHz |  | 1 |  | nF | -0.000218 | nF | 0.00079653 | nF
3 |  | nF | 1 | kHz |  | 3 |  | nF | -0.000218 | nF | 0.0019397 | nF
10 |  | nF | 1 | kHz |  | 10 |  | nF | 0.0012 | nF | 0.0061891 | nF
30 |  | nF | 1 | kHz |  | 30 |  | nF | 0.0012 | nF | 0.017675 | nF
100 |  | nF | 1 | kHz |  | 100 |  | nF | 0.01 | nF | 0.059941 | nF
300 |  | nF | 1 | kHz |  | 300 |  | nF | 0.01 | nF | 0.17525 | nF
1 |  | µF | 1 | kHz |  | 1 |  | µF | -4e-05 | µF | 0.00059396 | µF
Catatan/ Notes
Hasil kalibrasi ini diperoleh berdasarkan prosedur kalibrasi I.ME.1.05 untuk tegangan DC, I.ME.3.05
untuk arus DC, I.ME.5.04 untuk tegangan AC, I.ME.6.06 untuk arus AC, I.ME.2.09 untuk resistansi,
dan I.ME.4.03 untuk kapasitansi, dengan menggunakan alat standar yang tertelusur ke SI melalui
SNSU-BSN dan SCL Hong Kong./
This calibration result was acquired based on the procedure of I.ME.1.05 for DC voltage, I.ME.3.05 for DC current,
I.ME.5.04 for AC voltage, I.ME.6.06 for AC current, I.ME.2.09 for resistance, and I.ME.4.03 for capacitance,
using the standard instruments that are traceable to SI through SNSU-BSN and SCL Hong Kong.
Alat standar yang digunakan adalah Reference Multimeter Fluke 8508A (SN.941254525) dan Precision
LCR Meter QuadTech 7600 (SN. 7352889). /
The standard instrument used was the Reference Multimeter of Fluke 8508A (SN.941254525) and Precision
LCR Meter QuadTech 7600 (SN. 7352889).
Ketidakpastian pengukuran dihitung dengan tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95% dan faktor
cakupan k = 2./
The uncertainty of measurement was calculated with the confidence level not less than 95 % and coverage factor
of k = 2.
Hasil kalibrasi yang ditandai bintang (*) tidak tercakup dalam ruang lingkup akreditasi KAN./
Calibration results marked by asterisk (*) are not covered by KAN accreditation.
Dikalibrasi oleh/Calibrated by | [5 empty] | : Hayati Amalia, M.T.
Diperiksa oleh/Checked by | [5 empty] | : Nibras F. Yayienda, M.T. & Lukluk Khairiyati, M.T.
(Penyelia/Supervisor)
: Agah Faisal, M.Sc.
(Ka. Lab SNSU Kelistrikan/Head of NMS for Electricity Laboratory)
==== Akhir dari Sertifikat/ End of Certificate ====